| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» τύπου Multiva 1.5T του κατασκευαστικού οίκου PHILIPS | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |
| 1.1 | Η Ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του μαγνητικού τομογράφου και των αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Σε περίπτωση που επέλθουν αλλαγές στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστικό οίκο κλπ) εν σχέσει με τα στοιχεία που η υποψήφια Ανάδοχος θα καταθέσει με την προσφορά της για την ανάληψη της προμήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προ της υπογραφής της Σύμβασης. |  |  |
| 1.2 | Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει την λειτουργική συντήρηση και πιστοποίηση του μαγνητικού τομογράφου και ειδικότερα: α) τον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεων τάσεων, παλμών κλπ. β) τις αναγκαίες ρυθμίσεις, τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης γ) πιστοποίηση του μαγνητικού τομογράφου μετά το πέρας εργασιών συντήρησης. |  |  |
| 1.3 | Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει ακόμα την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα: α) Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλόμενων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. β) Την αντικατάσταση πάσης φύσεως φθαρμένων ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης των πηνίων (αφρολέξ)) από συνήθη χρήση, εξαιρουμένων μόνο των αναλωσίμων υλικών τα οποία είναι τα dvd, χαρτιά εκτυπωτή καθώς και σκιαγραφικά των οποίων η προμήθεια βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ. γ) Την αντικατάσταση απεριόριστου αριθμού και κάθε είδους ανταλλακτικών, ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου. δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών. ε) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ.).δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών. ε) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ.). |  |  |
| 1.4 | Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Αναδόχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήματος. |  |  |
|  | ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | - | - |
| 1.5 | Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ανάδοχος εταιρεία θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του τομογράφου, εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στη παρεχόμενη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του τομογράφου. Αντίθετα θα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. |  |  |
| 1.6 | Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του τομογράφου που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. |  |  |
| 1.7 | Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και συντήρησης του τομογράφου, με ευθύνη του Ακτινολογικού Τμήματος και του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος, τον αρμόδιο ηλεκτρονικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο τεχνικό της αναδόχου εταιρείας. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος. |  |  |
| 1.8 | Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων της, για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την Σύμβαση, επί του μηχανήματος. |  |  |
| 2 | # ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – # ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |
| 2.1 | Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00. |  |  |
| 2.2 | Οι επισκευές των βλαβών θα γίνονται καθημερινά εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων. Η προσέλευση των Τεχνικών της αναδόχου εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της. Η ειδοποίηση της Αναδόχου για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία της Αναδόχου με email, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Βιοιατρικό τμήμα του νοσοκομείου και τις μη εργάσιμες από το Ακτινολογικό Τμήμα. |  |  |
| 2.3 | Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της Αναδόχου, θα ειδοποιείται έγκαιρα (45 ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον) από την Ανάδοχο με email και ο αρμόδιος τεχνικός της Βιοιατρικής Τεχνολογίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα εκδίδεται από την Ανάδοχο. |  |  |
| 2.4 | Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του τομογράφου συμφωνείται σε διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του τομογράφου κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από τη στιγμή κλήσης της εταιρείας για επισκευή με email από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 20.00 (μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων). O χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την χρονική στιγμή της ειδοποίησης της Αναδόχου, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. |  |  |
| 2.5 | Σε περίπτωση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου για διακοπή λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση αντικατάστασης του συστήματος με νέο ) τότε το Νοσοκομείο οφείλει να ειδοποιήσει 45 ημέρες νωρίτερα την ανάδοχο εταιρεία και έχει δικαίωμα μονομερώς να διακόψει τη σύμβαση αζημίως για το διάστημα που υπολείπεται ως την ολοκλήρωση της σύμβασης . Η οικονομική επιβάρυνση θα αφορά αναλογικά μόνο τον πραγματικό χρόνο της υλοποίησης της σύμβασης. |  |  |
| 3 | ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ |  |  |
| 3.1 | Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του μαγνητικού τομογράφου όπως ορίζεται ανωτέρω. |  |  |
| 3.2 | Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται στην ανάδοχο ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύμβασης χωρίς αμοιβή, πέντε ώρες για κάθε ώρα ακινητοποίησης και επιπλέον , ογδόντα (80) ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης. |  |  |
| 3.3 | Κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι (20) εργάσιμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του τομογράφου με νέας τεχνολογίας και αυξημένων η αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. |  |  |
| 3.4 | Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. |  |  |
| 3.5 | Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα ή αν αυτό δεν επαρκεί, από την εγγυητική επιστολή, είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον. |  |  |