ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | Περιγραφή προδιαγραφής | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Η συντήρηση αφορά έντεκα (11) monitors KONTRON MINIMOM series7000 και ένα (1) κεντρικό σταθμό KONTRON CENTRAL NURSES STATION series 7406. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων καθώς και για όλες τις επισκευές βλαβών που θα προκύψουν στα παραπάνω μηχανήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται μια φορά το εξάμηνο εκτός ημερών εφημερίας και μετά από συνεννόηση με το Τμήμα και θα περιλαμβάνει: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Α. Για τα monitors: - Έλεγχο αντίστασης εισόδου - Έλεγχο-ρυθμίσεις τάσεων - Έλεγχο καλωδίων, αντικατάσταση συνδετήρων-connectors - Calibration του DAC (mainboard) - Calibration-ρυθμιση της οθόνης - Έλεγχο-ρυθμίσεις τάσεων των μπαταριών, αντικατάσταση μπαταριών - Γενικό έλεγχο συστήματος με ειδικά simulators - Έλεγχο-ρύθμιση της module ECG - Έλεγχο- ρύθμιση της module IBP - Έλεγχο- ρύθμιση της module Temp - Έλεγχο- ρύθμιση της module NIBP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. Για τον κεντρικό σταθμό: - Έλεγχο εισόδου - Έλεγχο καλωδίων, αντικατάσταση συνδετήρων-connectors - Έλεγχο-ρύθμιση τάσης αναφοράς - Έλεγχο-ρύθμιση Links ενισχυτή - Calibration της Ε.Η.Τ. - Ρύθμιση οθόνης (Χ-Υ) - Αναλογικό calibration - Έλεγχο bandwidth - Έλεγχο πληκτρολογίου - Έλεγχο καταγραφής | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η προσέλευση του τεχνικού για την επισκευή βλαβών θα γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ωρών από την έγγραφη κλήση από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, τις εργάσιμες ώρες και μέρες | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η εργασία του τεχνικού για την προληπτική συντήρηση και τις επισκευές βλαβών και τα πάσης φύσεων ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του νοσοκομείου | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικά εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα από του αντίστοιχους Ελληνικούς ή Διεθνείς κανονισμούς. | ΝΑΙ |  |  |