ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | Περιγραφή προδιαγραφής | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Κατά την διάρκεια για τακτική συντήρηση να εκτελούνται όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία του κλιβάνου υγρού με τις οδηγίες του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | O Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί δυο επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Ο Αναδοχος θα καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλίσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης ,επίσης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται μέσα 48 ώρες από την κλίση του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων από τεχνικούς εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κατά την συντήρηση ο ανάδοχος θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την καλύτερη και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τα ανταλλακτικά και τα ΚΙΤ συντήρησης πλην των αναλωσίμων αφορούν τον συντηρητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του κλιβάνου | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να ελέγχεται το υδραυλικό κύκλωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να ελέγχεται το ηλεκτρικό κύκλωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να γίνεται έλεγχος όλων των επιμέρους τμημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να γίνεται αντικατάσταση και λίπανση του λάστιχου θύρας( κάθε 12 μήνες). | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να γίνεται η αντικατάσταση του απόλυτου φίλτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας της ατμογεννήτριας στα 3bar+-0,2. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Nα ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου νερού προς αντλία κενού | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου αέρα προς την αντλία κενού για την αποφυγή σπηλαιωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της πίεσης του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να γίνεται έλεγχος του αριθμού sec τα οποία απαιτούνται για την αυτόματη εκκένωση της ατμογγεννητριας ώστε να είναι σε καλή κατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να γίνεται έλεγχος του εσωτερικού και των ηλεκτρικών αντιστάσεων της ατμογενητριας. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να γίνεται καθαρισμός των 2 αισθητήρων θερμοκρασίας θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να γίνεται η βαθμονόμηση των 2 αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να γίνεται καθαρισμός του συρμάτινου φίλτρου θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να γίνεται η βαθμονόμηση των 4 αισθητήρων πίεσης του κλιβάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να εκτελούνται προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 134ο C Προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 121ΟC και να γίνεται Έλεγχος και διόρθωση της σχέσης πίεσης – θερμοκρασίας κατά την φάση της αποστείρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου ορθής λειτουργίας του κλιβάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας του θαλάμου αποστείρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S |
| I. Ε1 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 Με τη συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2, η οποία θα περιλαμβάνει: | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | Ανταλλακτικό PM1 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των επιμέρους ανταλλακτικών ASP που θα περιλαμβάνονται στο kit). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP) και θα περιλαμβάνουν: Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του κλιβάνου) Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής αέρα Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| II. Ε2 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 Με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2.250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2 – Ε2, και θα περιλαμβάνει: | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | Ανταλλακτικά PM1 kit και PM2 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των ανταλλακτικών ASP που θα περιλαμβάνονται στα kit). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 2 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP και με ειδικά όργανα του κατασκευαστικού οίκου) και θα περιλαμβάνουν: Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του κλιβάνου) Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής του αέρα Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης (Βaratron Zero Shift Test) Αντικατάσταση του καταλυτικού φίλτρου της αντλίας κενού Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού Αντικατάσταση του HEPA φίλτρου (High Efficiency Particulate Arresting filter) Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου Αντικατάσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου Αντικατάσταση των stop στους οδηγούς του ραφιού θαλάμου Αντικατάσταση των μονωτικών-αποστατών του ηλεκτροδίου Πιστοποίηση του προϊόντος από τον Οίκο (σειρά δοκιμών, ελέγχων και διορθώσεων για τη σωστή λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ASP) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διάγνωση και επισκευή βλαβών, καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά. Δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προέρχονται από συνθήκες λειτουργίας άλλες από αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, τάση δικτύου, χρησιμοποίηση μη γνήσιων - ξένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων μετά από επέμβαση αναρμόδιου ατόμου στην συσκευή). Επίσης, βλάβες οφειλόμενες σε κακό χειρισμό, φωτιά, σεισμό, κακόβουλη ενέργεια ή άλλο εξωγενή παράγοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που κατά καιρούς εκδίδονται από τον ανάδοχο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ανταπόκριση εντός 24 ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση (όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω) ανά εξάμηνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ως εργάσιμες ημέρες ορίζονται η Δευτέρα έως και η Παρασκευή. Σε κάθε επίσκεψη θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο της εταιρείας η ημερομηνία επίσκεψης, ο σκοπός (αν πρόκειται για προληπτική συντήρηση ή για αποκατάσταση βλάβης), οι ώρες εργασίας και τα σχετικά ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο νοσοκομείο | ΝΑΙ |  |  |