ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | Περιγραφή προδιαγραφής | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Κατά την διάρκεια για τακτική συντήρηση να εκτελούνται όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία του κλιβάνου υγρού με τις οδηγίες του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | O Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί δυο επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Ο Αναδοχος θα καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλίσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης ,επίσης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται μέσα 48 ώρες από την κλίση του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων από τεχνικούς εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κατά την συντήρηση ο ανάδοχος θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την καλύτερη και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τα ανταλλακτικά και τα ΚΙΤ συντήρησης πλην των αναλωσίμων αφορούν τον συντηρητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του κλιβάνου | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να ελέγχεται το υδραυλικό κύκλωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να ελέγχεται το ηλεκτρικό κύκλωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να γίνεται έλεγχος όλων των επιμέρους τμημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να γίνεται αντικατάσταση και λίπανση του λάστιχου θύρας( κάθε 12 μήνες). | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να γίνεται η αντικατάσταση του απόλυτου φίλτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας της ατμογεννήτριας στα 3bar+-0,2. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Nα ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου νερού προς αντλία κενού | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου αέρα προς την αντλία κενού για την αποφυγή σπηλαιωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της πίεσης του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να γίνεται έλεγχος του αριθμού sec τα οποία απαιτούνται για την αυτόματη εκκένωση της ατμογγεννητριας ώστε να είναι σε καλή κατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να γίνεται έλεγχος του εσωτερικού και των ηλεκτρικών αντιστάσεων της ατμογενητριας. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να γίνεται καθαρισμός των 2 αισθητήρων θερμοκρασίας θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να γίνεται η βαθμονόμηση των 2 αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να γίνεται καθαρισμός του συρμάτινου φίλτρου θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να γίνεται η βαθμονόμηση των 4 αισθητήρων πίεσης του κλιβάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να εκτελούνται προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 134ο C Προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 121ΟC και να γίνεται Έλεγχος και διόρθωση της σχέσης πίεσης – θερμοκρασίας κατά την φάση της αποστείρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου ορθής λειτουργίας του κλιβάνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας του θαλάμου αποστείρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S |  |  |  |  |
| I. Ε1 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 Με τη συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2, η οποία θα περιλαμβάνει: |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | ## Ανταλλακτικό PM1 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των επιμέρους ανταλλακτικών ASP που θα περιλαμβάνονται στο kit). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ## Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP) και θα περιλαμβάνουν: ### Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης ### Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού ### Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του κλιβάνου) ### Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής αέρα ### Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης ### Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού ### Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| II. Ε2 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ## Με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2.250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2 – Ε2, και θα περιλαμβάνει: |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | ## Ανταλλακτικά PM1 kit και PM2 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των ανταλλακτικών ASP που θα περιλαμβάνονται στα kit). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ## Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 2 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP και με ειδικά όργανα του κατασκευαστικού οίκου) και θα περιλαμβάνουν: ### Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης ### Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού ### Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του κλιβάνου) ### Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής του αέρα ### Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης ### Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ### Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος ### Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης (Βaratron Zero Shift Test) ### Αντικατάσταση του καταλυτικού φίλτρου της αντλίας κενού ### Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού ### Αντικατάσταση του HEPA φίλτρου (High Efficiency Particulate Arresting filter) ### Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου ### Αντικατάσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου ### Αντικατάσταση των stop στους οδηγούς του ραφιού θαλάμου ### Αντικατάσταση των μονωτικών-αποστατών του ηλεκτροδίου ### Πιστοποίηση του προϊόντος από τον Οίκο (σειρά δοκιμών, ελέγχων και διορθώσεων για τη σωστή λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ASP) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | # Διάγνωση και επισκευή βλαβών, καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά. Δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προέρχονται από συνθήκες λειτουργίας άλλες από αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, τάση δικτύου, χρησιμοποίηση μη γνήσιων - ξένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων μετά από επέμβαση αναρμόδιου ατόμου στην συσκευή). Επίσης, βλάβες οφειλόμενες σε κακό χειρισμό, φωτιά, σεισμό, κακόβουλη ενέργεια ή άλλο εξωγενή παράγοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | # Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που κατά καιρούς εκδίδονται από τον ανάδοχο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ανταπόκριση εντός 24 ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση (όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω) ανά εξάμηνο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ως εργάσιμες ημέρες ορίζονται η Δευτέρα έως και η Παρασκευή. Σε κάθε επίσκεψη θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο της εταιρείας η ημερομηνία επίσκεψης, ο σκοπός (αν πρόκειται για προληπτική συντήρηση ή για αποκατάσταση βλάβης), οι ώρες εργασίας και τα σχετικά ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο νοσοκομείο | ΝΑΙ |  |  |