ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ ΧΡΩΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ’

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| 1.Να είναι αυτόματο σύστημα χρώσεων περιστροφικού τύπου με διάσταση μήκους τουλάχιστον έως 75cm. |  |  |
| 2.Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας καλαθιών χωρητικότητας τουλάχιστον 30 πλακών. |  |  |
| 3.Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 10 καλαθιών ταυτόχρονα. |  |  |
| 4.Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διαφορετικών πρωτοκόλλων και διαφορετικών καλαθιών. |  |  |
| 5.Να διαθέτει τουλάχιστον 24 σταθμούς αντιδραστηρίων και χωρητικότητας τουλάχιστον 300ml. |  |  |
| 6.Να έχει τουλάχιστον 1 σημείο φόρτωσης και 1 σημείο εκφόρτωσης των καλαθιών αλλά με δυνατότητα αναμονής των καλαθιών που έπονται κατά τη διαδικασία χρώσης για μέγιστη παραγωγικότητα. Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ανθεκτικό σε διαλύτες, χωρητικότητας τουλάχιστον300 ml. |  |  |
| 7.Να διαθέτει τουλάχιστον 4 σταθμούς έκπλυσης συνεχόμενης ροής ύδατος. Η εισαγωγή του ύδατος να γίνεται από τον πυθμένα του δοχείου. |  |  |
| 8.Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής, με οπτική απεικόνιση της λειτουργίας σε κάθε στάδιο. |  |  |
| 9.Να έχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης του κάθε προγράμματος. Να μπορεί ο χρήστης να καθυστερεί τη διαδικασία ή κάποιο στάδιο του προγράμματος καθώς επίσης και να σταματάει και να επανεκκινεί το πρόγραμμα. |  |  |
| 10.Να έχει ο χρήστης τη δυνατότητα αλλαγής του χρόνου παραμονής του καλαθιού σε κάθε στάδιο. |  |  |
| 11.Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης προγραμμάτων τουλάχιστον 30 σταδίων το καθένα. |  |  |
| 12.Να έχει τη δυνατότητα να χαρακτηρισθεί ένα καλάθι επείγον με συνέπεια την άμεσή του προτεραιότητα στην επεξεργασία. |  |  |
| 13.Να έχει τη δυνατότητα ακύρωσης και ανάκλησης οποιοδήποτε καλαθιού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. |  |  |
| 14.Να έχει τη δυνατότητα ρυθμιζόμενης ανάδευσης σε όλα τα στάδια βαφής. |  |  |
| 15.Να διαθέτει φωτισμό LED |  |  |
| 16.Να διαθέτει μπαταρία έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να παρέχει ενέργεια. |  |  |
| 17.Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού. Επίσης να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό απαγωγό σύστημα του εργαστηρίου. |  |  |
| 18.Να φέρει CE Mark για in vitro διαγνωστική χρήση. |  |  |
| 19.Να φέρει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης για τις περιπτώσεις βλαβών και συντήρησης του μηχανήματος. |  |  |