## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | Προδιαγραφή | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Α) | ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ |  |  |
| 1 | - Να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας τελευταίου τύπου, πλήρως βυσματούμενο, ανθεκτικής κατασκευής. Να είναι κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες ασθενών (ενήλικες, παιδιά, βρέφη, νεογνά). |  |  |
| 2 | Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50 Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου και να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) ωρών ή σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) για κάθε μόνιτορ. Το τροφοδοτικό και ο φορτιστής να είναι ενσωματωμένα στο μόνιτορ. |  |  |
| 3 | Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 18΄΄, TFT υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης έως και 12 κυματομορφών και να μπορεί να δεχτεί δεύτερη εξωτερική οθόνη που να απεικονίζει και επιπλέον δεδομένα από αυτά της κύριας οθόνης του μόνιτορ. |  |  |
| 4 | Να είναι απλό και εύχρηστο με menu που καθοδηγούν το χρήστη και ο χειρισμός του να γίνεται μέσω της οθόνης αφής. Επίσης να διαθέτει πλήκτρα άμεσης πρόσβασης για τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λειτουργίες. |  |  |
| 5 | - Να μπορεί να συνδέεται ταυτοχρόνως με αριθμό ανεξάρτητων βυσματούμενων μονάδων που να προσθαφαιρούνται εύκολα πάνω στο μόνιτορ και χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των άλλων παραμέτρων και χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής ή να είναι βυσματούμενες σε πλαίσιο υποδοχής (module frame). |  |  |
| 6 | Να διαθέτει πολυπαραμετρική βισματούμενη μονάδα η οποία να παρακολουθεί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω παραμέτρους: - ΗΚΓ 3/5/12 απαγωγών. - Αναπνοή (RR) - Κορεσμό αιμοσφαιρίνης SpO2 - Δύο (2) θερμοκρασίες (2xTEMP) - Αρτηριακή πίεση αναίμακτα (NIBP) - Δύο (2) κανάλια αιματηρών πιέσεων (2xIBP) |  |  |
| 7 | Να διαθέτει βισματούμενη μονάδα μέτρησης εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα (EtCO2) και να διαθέτει ογκομετρικά δεδομένα καπνογραφίας (παραγωγή CO2 ανά αναπνοή και κατά λεπτό, κυψελιδικός όγκος αναπνοής και όγκος κατά λεπτό, νεκρός κυψελιδικός χώρος και νεκρός χώρος αεραγωγών, λόγοι όγκου αερισμού προς νεκρό χώρο αεραγωγών αλλά και νεκρό κυψελιδικό χώρο). |  |  |
| 8 | Η πολυπαραμετρική βισματούμενη μονάδα να φέρει ενσωματωμένη οθόνη αφής LCD τουλάχιστον 5΄΄, μπαταρία ιόντων λιθίου αυτονομίας τουλάχιστον 5 ωρών και εσωτερική μνήμη 48 ωρών, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόνιτορ μεταφοράς του ασθενή. |  |  |
| 9 | Να δέχεται ανεξάρτητες βισματούμενες μονάδες για μέτρηση και άλλων παραμέτρων και οπωσδήποτε των BIS, CCO/SvO2 αυτόνομα ή μέσω εξωτερικής συσκευής, PiCCO, ScvO2, Respiratory Mechanics, C.O., επιπλέον κανάλια IBP, αναισθητικών αερίων, ΗΕΓράφημα, νευροδιεγέρτη ΝΜΤ, κ.α. |  |  |
| 10 | Το ΗΚΓ να λαμβάνεται με 3/5/10πολικό καλώδιο ασθενούς, χωρίς αλλαγή ενισχυτή, με επιλογή απαγωγών από το monitor. Να διαθέτει απεικόνιση τουλάχιστον δύο απαγωγών ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες μετρούμενες παραμέτρους και να μπορεί να απεικονίσει όλες τις μετρούμενες απαγωγές ταυτόχρονα στην οθόνη με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Να διαθέτει φίλτρα παρασίτων χειρουργικής διαθερμίας, ρεύματος και απινιδωτή. Να διαθέτει ρύθμιση του πλάτους του παλμού καθώς και της ταχύτητας σάρωσης του ίχνους. Το κάθε μόνιτορ να παραδοθεί με 5πολικό καλώδιο. |  |  |
| 11 | Να ανιχνεύει και να αναλύει αρρυθμίες όλων των τύπων. Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του ΗΚΓ (να μεταπίπτει σε άλλη απαγωγή) και να δίνει σήμα ειδοποίησης για το ποιο ηλεκτρόδιο έχει αποκολληθεί. Να έχει δυνατότητα ανάλυσης του ST σε όλες τις απαγωγές και δυνατότητα εκτύπωσης σε περίπτωση συναγερμού. |  |  |
| 12 | Η αναπνοή να λαμβάνεται με το καλώδιο του ΗΚΓ και να απεικονίζεται η συχνότητα των αναπνοών ψηφιακά και σε καμπύλη. |  |  |
| 13 | Να απεικονίζεται ψηφιακά ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης καθώς και η πληθυσμογραφική καμπύλη. Nα έχει δυνατότητα κατ’ επιλογή μέτρησης και δεύτερου καναλιού οξυμετρίας. Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε συνθήκες χαμηλής αιμάτωσης. |  |  |
| 14 | Να μετρά αναίμακτη πίεση με ταλαντωσιμετρία μέσω περιχειρίδος μονού ή διπλού αυλού και να απεικονίζει ψηφιακά την συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση. Η αναίμακτη πίεση να λαμβάνεται τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα σε προκαθορισμένα από τον χρήστη χρονικά διαστήματα. Επίσης να μπορεί να λαμβάνει συνεχή μέτρηση για διάστημα πέντε λεπτών (STAT). |  |  |
| 15 | Οι αιματηρές πιέσεις να μετρώνται με ειδικούς μετατροπείς (transducers) με δυνατότητα μέτρησης πιέσεων πνευμονικής αρτηρίας και ενσφήνωσης και να δύναται να υποστηρίξει πάνω από 2 αιματηρές πιέσεις. Να απεικονίζει τις κυματομορφές σε κοινή κλίμακα με υπέρθεση (overlapping) αλλά και σε διαφορετικές κλίμακες με ταυτόχρονη ένδειξη συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης με αυτόματο μηδενισμό. Να μπορεί με τη χρήση κατάλληλων μορφομετατροπέων να μετρήσει ενδοκρανιακή πίεση (ICP). |  |  |
| 16 | Να διαθέτει πρόγραμμα μέτρησης πίεσης ενσφήνωσης (PAWP) και πνευμονικής αρτηρίας PPV. |  |  |
| 17 | Να μετρά και να απεικονίζει θερμοκρασία σώματος κεντρική (οισοφάγου ή ορθού) και περιφερική (δέρματος) ταυτόχρονα καθώς και τη διαφορά αυτών, με αντίστοιχους αισθητήρες probes που θα παρέχονται με τη συσκευή. |  |  |
| 18 | Για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς τριών επιπέδων με ρυθμιζόμενα όρια και δυνατότητα άμεσης ρύθμισης των ορίων για όλες τις παραμέτρους. Τα όρια των συναγερμών να εμφανίζονται μαζί με την αντίστοιχη παράμετρο. Ακόμα να διαθέτει οπτική ένδειξη για συναγερμό τεχνικής φύσεως. |  |  |
| 19 | Να διαθέτει trend ασθενούς 48 ωρών, τόσο υπό μορφή αριθμητικών πινάκων όσο και ιστογραμμάτων και πλήρη απεικόνιση κυματομορφών, full disclosure για 48 ώρες για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους. |  |  |
| 20 | Να μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα σε αποσπώμενη μνήμη άμεσα ή μέσω του κεντρικού σταθμού. |  |  |
| 21 | Να διαθέτει πρόγραμμα υπολογισμού αιμοδυναμικών παραμέτρων, δόσεων φαρμάκων και άλλων παραμέτρων (αερισμού, οξυγόνωσης κλπ). |  |  |
| 22 | Να διαθέτει λειτουργία χρονομέτρου με εμφάνιση επί της οθόνης. |  |  |
| 23 | Να διαθέτει λειτουργία αναμονής (stand-by) καθώς και πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας, ή εναλλακτικά φωτισμό οθόνης με ρυθμιζόμενη ένταση. |  |  |
| 24 | Να μπορεί να συνδέεται αμφίδρομα με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης μέσω ψηφιακού δικτύου επικοινωνίας Ethernet και να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μόνιτορ που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο (bed-to-bed). |  |  |
| 25 | Να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης για σύνδεση με άλλες περιφερικές συσκευές (αναισθησιολογικά μηχανήματα, αναπνευστήρες κλπ) καθώς και να διαχειριστεί δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (PACS, HIS, εργαστήρια κλπ). |  |  |
| 26 | Να έχει δυνατότητα να αναβαθμιστεί με ενσωματωμένο σύστημα Η/Υ. |  |  |
| 27 | Να διαθέτει υποδοχές (USB, DVI κλπ) για τη σύνδεση περιφερικών συσκευών (εκτυπωτές, πληκτρολόγιο, εξωτερική οθόνη κλπ). |  |  |
| 28 | Να μπορεί να δεχθεί ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό τριών κυματομορφών και ψηφιακών τιμών το οποίο να προσφερθεί προς επιλογή. |  |  |
| 29 | - Να συνοδεύονται από επιτοίχια βάση με δυνατότητα περιστροφής και η οποία να προσφερθεί προς επιλογή. Να περιγραφεί ο τρόπος της ασφαλούς τοποθέτησης του μόνιτορ πάνω στη βάση. Τα έξοδα τοποθέτησης βαρύνουν τον προσφέροντα. |  |  |
| 30 | Να διαθέτει σύστημα ψύξης χωρίς ανεμιστήρα. |  |  |
| 31 | Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα – παρελκόμενα, εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης, για την πλήρη λειτουργία της συσκευής. |  |  |
| 32 | Να πληροί όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτει CE MARK με αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. |  |  |
| 33 | Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης του μόνιτορ στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όταν το ζητηθεί από την κάθε εταιρία κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. |  |  |
| Β) | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ |  |  |
| 1 | Να είναι σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, με τετραπύρηνο (quad Core) μικροεπεξεργαστή ή νεότερο, με τη μέγιστη συμβατότητα σε δίκτυα υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων. |  |  |
| 2 | Να διαθέτει σκληρό δίσκο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 Tera για την αποθήκευση δεδομένων. |  |  |
| 3 | Να διαθέτει μνήμη RAM τουλάχιστον 4Gbyte και θύρες USB. |  |  |
| 4 | Να διαθέτει πληκτρολόγιο και ποντίκι. |  |  |
| 5 | Να μπορεί να συνδεθεί με έως και 16 μόνιτορ ασθενούς |  |  |
| 6 | Να μπορεί να συνδεθεί με έως 16 συσκευές τηλεμετρίας με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. |  |  |
| 7 | Να απεικονίζει τα δεδομένα των ασθενών από τα συνδεδεμένα μόνιτορ σε δύο έγχρωμες οθόνες TFT υψηλής ευκρίνειας, επίπεδης μεγέθους 19΄΄ ή μεγαλύτερη. |  |  |
| 8 | Να έχει τη δυνατότητα επιλογής και απεικόνισης όλων των παραμέτρων ενός δικτυωμένου μόνιτορ στη μία οθόνη χωρίς να διακόπτεται η παρακολούθηση των υπολοίπων στην άλλη οθόνη. |  |  |
| 9 | Να είναι ικανό για αμφίδρομη επικοινωνία με τα παρακλίνια μόνιτορ μέσω δικτύου ETHERNET 802.3, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ορισμένων λειτουργιών των μόνιτορ από τον Κεντρικό σταθμό. |  |  |
| 10 | Να έχει τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλους απομακρυσμένους κεντρικούς σταθμούς. |  |  |
| 11 | Να απεικονίζει τουλάχιστον τέσσερις κυματομορφές ανά ασθενή και τις ψηφιακές τιμές των μετρούμενων παραμέτρων για όλους τους ασθενείς ταυτόχρονα. Επιπροσθέτως να απεικονίζονται οι συναγερμοί των παρακλίνιων monitors. |  |  |
| 12 | Να έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει ψηφία και κυματομορφές και να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της επιλογής και της αλλαγής των χρωμάτων των διαφόρων παραμέτρων. |  |  |
| 13 | Να έχει την δυνατότητα απεικόνισης όλων των κυματομορφών και ψηφιακών τιμών ενός ασθενούς χωρίς να επικαλύπτονται τα ΗΚΓραφήματα των υπολοίπων. |  |  |
| 14 | Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης του ΗΚΓραφήματος για τουλάχιστον 72 ώρες (Full Disclosure). |  |  |
| 15 | Να καταγράφει δεδομένα ασθενούς (trends) για επτά (7) τουλάχιστον ημέρες σε γραφική μορφή καθώς και σε πίνακες. |  |  |
| 16 | Να διαθέτει συναγερμούς οπτικοακουστικούς τριών επιπέδων με χαμηλά και υψηλά όρια των παραμέτρων καθώς και συναγερμούς Αρρυθμίας. |  |  |
| 17 | Να παραδοθεί με Hubs, καλωδιώσεις και εγκατάσταση για τα μόνιτορ δικτύωσης |  |  |
| 18 | Να πληροί το πρότυπο IEC60950 καθώς και τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει τη σήμανση CE. |  |  |
| Γ) | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1 | Το ζητούμενο σύστημα να περιλαμβάνει: i. Οκτώ (8) μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών ii. Κεντρικό σταθμό παρακολούθησης με δύο οθόνες iii. Εκτυπωτή Laser που να συνδέεται στον κεντρικό σταθμό iv. Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας UPS για λειτουργία του κεντρικού σταθμού σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. v. Βυσματούμενη μονάδα για BIS,δύο (2) vi. Βυσματούμενη μονάδα για PiCCO, δύο (2) vii. Βυσματούμενη μονάδα για ScvO2, δύο (2) viii. Βυσματούμενη μονάδα για ΗΕΓ, ένα (1) ix. Βυσματούμενη μονάδα για 2ο κανάλι SpO2,δύο (2) x. Βυσματούμενη μονάδα για CCO/SvO2 μέσω Vigileo /Vigilance, δύο (2) |  |  |
| 2 | Στην προσφερόμενη τιμή του συστήματος να περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης των μόνιτορ, του κεντρικού σταθμού και όλων των απαραίτητων καλωδιώσεων. |  |  |
| 3 | Το σύστημα μόνιτορ-κεντρικού σταθμού να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών και να παρέχεται αξιόπιστο service στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η παρακολούθηση του ασθενούς με αυτά τα monitors γίνεται επί συνεχούς 24ώρου βάσεως, παρακολουθώντας τις παραμέτρους με αναίμακτο ή αιματηρό τρόπο. |  |  |