ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑNΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| Η συσκευή να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (12κάναλος Ηλεκτροκαρδιογράφος), κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση, καινούργια, να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια της εξέτασης καθώς και εργονομικό τροχήλατο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση του Ηλεκτροκαρδιογράφου, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση με αντιστατικούς τροχούς με σύστημα φρένων, καλάθι αποθήκευσης εξαρτημάτων και βραχίονα στήριξης καλωδίου |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| Να διαθέτει οθόνη έγχρωμη πάνω από 5΄΄ ίντσες για την ευκρινή εμφάνιση των (12) απαγωγών ταυτόχρονα Στην οθόνη να απεικονίζονται διάφορα μηνύματα για την λειτουργία του ΗΚΓ πχ αποκόλληση ηλεκτροδίου, φίλτρα κ.λ.π. |  |  |
| Να υπάρχει η δυνατότητα εξουδετέρωσης πιθανών παράσιτων από τον ασθενή. |  |  |
| Ανίχνευση εμφυτευμένου βηματοδότη. |  |  |
| Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης διάγνωσης. |  |  |
| Να λειτουργεί με ρεύμα και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον (3) ωρών. Να υπάρχει ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας . |  |  |
| Να διαθέτει ενσωματωμένο πληκτρολόγιο με γράμματα και αριθμούς για εισαγωγή στοιχείων |  |  |
| Να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύματος ή από χρήση απινιδωτή |  |  |
| Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε μορφή PDF |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12απαγωγών φέροντα ενσωματωμένο εκτυπωτή θερμικού τύπου (ρολό ή z-fold) μεγέθους Α4 . |  |  |
| Να μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματη και χειροκίνητη η επιλογή των απαγωγών |  |  |
| Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερεις ταχύτητες εκτύπωσης(οπωσδήποτε 25mm/s και 50mm/s) καθώς και ανάλογες τιμές ευαισθησίας (οπωσδήποτε 5mm/mv, 10 mm/mv , 20 mm/mv) |  |  |
| Δυνατότητα εκτύπωση σε διάφορα format |  |  |
| Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης σε περίπτωση ανίχνευσης αρρυθμίας |  |  |
| Να έχει δυνατότητα ρύθμισης χρόνου εκτύπωσης |  |  |
| Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων |  |  |
| Να διαθέτει ρυθμό δειγματοληψίας λήψη σήματος >1000 samples/sec |  |  |
| Nα διαθέτει Anti Badeline Drift : Αυτόματο |  |  |
| Να διαθέτει interface : Network, USB για τη σύνδεση με εξωτερικό εκτυπωτή-ΗΥ , usb stick ή SD card |  |  |
| Να διαθέτει πιστοποιήσεις ISO επίσης να πληρεί διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες ασφαλείας (IEC Class I, type CF ) και να φέρει σήμανση CE |  |  |
| Να υπάρχει οργανωμένο τμήμα service στην Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση βλάβης εντός 24ωρου να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του ηλεκτροκαρδιογράφου |  |  |
| Να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών |  |  |