ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δύο αναλυτές, ένας για τη Μ.Ε.Θ. ένας για τη Μ.Α.Φ. |  |  |
| 1 | Να είναι καινούργιος, σύγχρονης τεχνολογίας, με έγχρωμη οθόνη αφής, ενσωματωμένο εκτυπωτή και λειτουργία σε παραθυρικό περιβάλλον. |  |  |
| 2 | Να αναλύει δείγματα από ολικό αίμα για την άμεση μέτρηση των παραμέτρων: pH, pO2, pCO2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glucose, Lactate, ctHb, sO2, HHb, MetHb, COHb, O2Hb. |  |  |
| 3 | Να έχει τη δυνατότητα να αναλύει το pH σε πλευριτικό υγρό. |  |  |
| 4 | Να υπολογίζει μεγάλο αριθμό παραμέτρων μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τις HCO3, BE, Angap, ctCO2, ctO2, mOsm, pO2/FiO2 κ.α. |  |  |
| 5 | Να διαθέτει χρόνο ανάλυσης μικρότερο των 90 sec. |  |  |
| 6 | Να εκτυπώνει τα αποτελέσματα με ευδιάκριτους χαρακτήρες και να διαθέτει δυνατότητα ανάκλησης, με σκοπό την πλήρη αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων αλλά και τη διενέργεια μελετών, τα αποτελέσματα να μεταφέρονται σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. |  |  |
| 7 | Να διαθέτει τη δυνατότητα διακοπής της βαθμονόμησης με σκοπό την εισαγωγή επείγοντος δείγματος. |  |  |
| 8 | Να εξασφαλίζει την ασφάλεια του χειριστή, για αυτό να μην εκτείνονται βελόνες πριν την εισαγωγή δείγματος και να διαθέτει δοχείο αποβλήτων το οποίο να ειδοποιεί σε περίπτωση πλήρωσης για να αποφεύγεται η υπερχείλιση. |  |  |
| 9 | Να παρέχει αξιοπιστία μετρήσεων και για αυτό να κατατεθούν εργοστασιακά στοιχεία ακρίβειας και επαναληψιμότητας του συνόλου των ζητούμενων μετρήσεων. |  |  |
| 10 | Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματου ποιοτικού ελέγχου. Να προσφερθούν τα αντίστοιχα υλικά προς επιλογή. |  |  |
| 11 | Εφόσον απαιτηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή από τα Τμήματα που θα εγκατασταθεί ο αναλυτής, να πραγματοποιηθεί επίδειξη του προσφερόμενου αναλυτή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων, με σκοπό τον έλεγχο λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες με την υποχρέωση δωρεάν χορήγησης όλων των υλικών και των απαιτούμενων αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του αναλυτή. |  |  |
| 12 | Να διαθέτει βραχείς χρόνους βαθμονόμησης. Να δηλωθεί για να αξιολογηθεί, ο συνολικός ημερήσιος χρόνος που ο αναλυτής δεν είναι διαθέσιμος, λόγω βαθμονομήσεων. Σε περίπτωση που ο αναλυτής διαθέτει διαδικασία συντήρησης, αυτές να αναφερθούν αναλυτικά με παραπομπές στο εγχειρίδιο λειτουργίας και να επιβαρύνουν το προσωπικό της εταιρείας στο σύνολό τους. |  |  |
| 13 | Επιθυμητό είναι, το μενού, οι ενδείξεις και τα μηνύματα λειτουργίας να είναι στα ελληνικά, χαρακτηριστικό το οποίο θα βαθμολογηθεί επιπλέον. |  |  |
| 14 | Να καταθέσει η κάθε εταιρεία ποιες ουσίες ή φάρμακα επηρεάζουν το αποτέλεσμα για να αξιολογηθούν. |  |  |
| 15 | Όλα τα αναγραφόμενα να αποδεικνύονται επί ποινή απόρριψης σε γνήσια εργοστασιακά έντυπα. Σε περίπτωση απόκλισης των όσων δηλώνονται στην προσφορά με εργοστασιακά έντυπα, η προσφορά θα απορρίπτεται. |  |  |
| 16 | Κάθε επιπρόσθετη δυνατότητα που θα προκύψει από την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και θα περιέχεται στον αναλυτή θα εκτιμηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα. |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |  |  |
|  | A. ΑΝΑΛΥΤΗΣ (αναφορά στα φυλλάδια εργοστασίου κατασκευής) |  |  |
| 1 | Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και τους νεότερους κανονισμούς της ΕΕ περί πιστοποίησης προϊόντων, να έχει πιστοποιημένη (CE, ISO 9001 και 13485 όπως αυτά έχουν αναθεωρηθεί) εγγύηση καλής λειτουργίας. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιθεώρησης των εγκαταστάσεων των προμηθευτών και να ζητήσει τη δοκιμαστική λειτουργία σε χώρο του Νοσοκομείου. |  |  |
| 2 | Να μην παρουσιάζει συχνές βλάβες, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα όλο το 24ωρο. Οποιαδήποτε βλάβη θα πρέπει να αποκαθίσταται εντός 4 ωρών από την κλήση. Αν δεν μπορέσει να επισκευαστεί και να παραδοθεί προς πλήρη λειτουργία εντός 6 ωρών, ή αν συμβούν 3 βλάβες εντός του ίδιου μήνα, θα πρέπει να αντικαθίσταται με άλλον αναλυτή των ίδιων ακριβώς δυνατοτήτων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί για την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Αν δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα αποφασίσει για τις συνέπειες. |  |  |
| 3 | Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του αναλυτή (ή των αναλυτών) και βαρύνεται με τις δαπάνες μεταφοράς / εγκατάστασης, εκπαίδευσης και συντηρήσεων / επισκευών. |  |  |
| 4 | Οι εταιρίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν οργανωμένη τεχνική υποστήριξη [service] στη Θεσσαλονίκη, με εξειδικευμένους στον προσφερόμενο αναλυτή τεχνικούς. Θα αξιολογηθεί η προηγούμενη εμπειρία του Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων σχετικά με το παρεχόμενο από την εταιρία service αναλυτών ή άλλου μηχανή-ματος που έχουν προμηθεύσει. |  |  |
| 5 | Οι συντηρήσεις (τακτικές και έκτακτες) θα γίνονται σύμφωνα με το «service manual», το οποίο θα κατατεθεί μαζί με τον εξοπλισμό. Να κατατεθεί το πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. |  |  |
| 6 | Οι επισκέψεις των τεχνικών της εταιρίας θα καταχωρούνται ενυπογράφως σε ξεχωριστό για κάθε αναλυτή βιβλίο, θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται επίσης ενυπογράφως δυσλειτουργίες ή βλάβες (και οι χρονικές στιγμές που παρατηρήθηκαν) από τους χειριστές του Νοσοκομείου. |  |  |
| 7 | Η εταιρία στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα εκπαιδεύσει πλήρως τους χειριστές του Νοσοκομείου και θα διαθέσει το βιβλίο λειτουργίας του μηχανήματος. |  |  |
| 8 | Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του Νοσοκομείου μας και άλλων Νοσοκομείων ως προς την λειτουργικότητα, την καταλληλότητα και την αποδοτικότητα του μηχανήματος του ίδιου ή παρόμοιου τύπου. |  |  |
|  | B. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (αναφορά στα φυλλάδια εργοστασίου κατασκευής) |  |  |
| 9 | Τα προσφερόμενα προϊόντα οφείλουν να είναι σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία για συσκευές, αντιδραστήρια και αναλώσιμα. |  |  |
| 10 | Να φέρουν σήμανση CE και δηλώσεις πιστότητας (Declaration of conformity). |  |  |
| 11 | Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του Νοσοκομείου μας και άλλων Νοσοκομείων σχετικά με την ποιότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα αναλωσίμων και αντιδραστηρίων του ίδιου ή παρόμοιου τύπου. |  |  |