ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος |
|  | O υπερβαρικός θάλαμος είναι του κατασκευαστικού οίκου HAUX Life Support GmbH, τύπου HAUX-Starmed 2200/5,5/XLS (s/n 201305) και είναι έτους κατασκευής 2013. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. Περιγραφή συντήρησης |
|  | Η ετήσια εφάπαξ προληπτική συντήρηση του υπερβαρικού θαλάμου θα περιλαμβάνει τις συνήθεις εργασίες προληπτικής συντήρησης του θαλάμου, όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από άτομα εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια εταιρία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το υπάρχον σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύμφωνα με τα όσα προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι: Εργασίες συντήρησης - Θάλαμος πιέσεως -Τοιχώματα θαλάμου (Έλεγχος για διάβρωση, χρωματισμός μικροφθορών) - Πόρτες θαλάμου (Έλεγχος ρουλεμάν, στοπ πόρτας, χερούλια, ρύθμιση μεντεσέδων εάν είναι απαραίτητο) - Θυρίδα τροφοδοσίας (Έλεγχος/συντήρηση ράβδου ασφαλείας, βαλβίδων, στεγανοποιήσεις) - Παράθυρα (Επιθεώρηση επιφανειών, στεγανοποιήσεις έλεγχος) - Πάτωμα θαλάμου (Έλεγχος προστατευτικού επιχρίσματος διάβρωσης) - Καθίσματα (Έλεγχος στερέωσης, μέσων ολίσθησης, συντήρηση τροχών - φρένα) - Τροχήλατες βάσεις (Έλεγχος τροχών - φρένων) - Σιγαστήρες (Έλεγχος διάβρωσης εξωτερικά) - Βαλβίδα ασφαλείας (Έλεγχος λειτουργίας) - Σήμανση, εικονογράμματα (Έλεγχος πληρότητας) | ΝΑΙ |  |  |
|  | -Πίνακες ελέγχου και λειτουργίας (κεντρικός και πνευματικός) - Πίνακες ελέγχου και λειτουργίας (Εξωτερική επιθεώρηση οπτικά) - Μανόμετρο και αισθητήρες πίεσης (Δοκιμή, πρωτόκολλο, ρύθμιση) Διακρίβωση ανά διετία. - Υποβιβαστής πίεσης (Συντήρηση, αντικατάσταση εδρών αν είναι απαραίτητο, ρύθμιση) - STARVALVES (Συντήρηση, ρύθμιση, αντικατάσταση Ο-rings, εμβόλου (tappet roller) και έκκεντρου αν είναι απαραίτητο) - Ταχεία έξοδος αέρα με ηλεκτρική ενεργοποίηση (Συντήρηση, ρύθμιση, αντικατάσταση στεγανοποιήσεων αν είναι απαραίτητο) - VENTMASTER/M (Συντήρηση, ρύθμιση) - MASTERVALVE – βαλβίδες αποκλεισμού (Συντήρηση, αντικατάσταση Ο-rings αν είναι απαραίτητο) -Απορροφητήρας: βαλβίδα αποκλεισμού με αξονάκι απευθείας έγχυσης O2 (Καθαρισμός, αντικατάσταση στεγανοποιήσεων αν είναι απαραίτητο) - Βαλβίδες αποκλεισμού (Έλεγχος λειτουργίας, συντήρηση) - Υποβιβαστής πίεσης ελέγχου αέρα για πνευματικές βαλβίδες (Έλεγχος λειτουργίας) - Υποβιβαστής πίεσης αερίου διακρίβωσης Air+Μίγμα (Έλεγχος λειτουργίας) - Σήμανση εικονογράμματα (Έλεγχος πληρότητας) -Δευτερεύων πίνακας λειτουργίας - οθόνη αφής (Έλεγχος λειτουργίας, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) - Ενδείξεις πιέσεως (Διακρίβωση – εφόσον απαιτείται) - DECOMAT/BUS κομπιούτερ (Έλεγχος λειτουργίας) - Κεντρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας (Εσωτερική οπτική επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) - Απομακρυσμένος έλεγχος STARVALVES (Συντήρηση, προσαρμογή, έλεγχος λειτουργίας) - Τηλεοπτική παρακολούθηση (Έλεγχος) - TALKMASTER, τηλέφωνο, επικοινωνία ασθενών, MASTERSIGNAL (Έλεγχος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πυροσβεστικό συγκρότημα HAUX-SPRAY-FOG Νερό πυρόσβεσης HAUX- AQUA FIT (Αλλαγή νερού,προσθήκη ειδικού συντηρητικού για τη διατήρηση του νερού) Εσωτερικό κάλυμμα – προστασία διάβρωσης (Επιθεώρηση - Αλλαγή καλύμματος εφόσον απαιτείται) - Ελαστικός σωλήνας παροχής Υψηλής πίεσης (Επιθεώρηση) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή Οξυγόνου/ Αναπνευστικό σύστημα Επιλογή αναπνευστικού αερίου (Συντήρηση) Ρυθμιστής εισπνοής ασθενή (Συντήρηση, δοκιμή, αντικατάσταση φθαρμένων μερών εφόσον υπάρχουν) Ταχυσύνδεσμοι BIBS (Συντήρηση, αντικατάσταση φθαρμένων μερών εφόσον υπάρχουν) Ρυθμιστής εκπνοής (Καθαρισμός, στέγνωμα, έλεγχος κατάστασης διαφράγματος, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, εφαρμογή λιπάντικού, έλεγχος πίεσης ανοίγματος της περιοριστικής βαλβίδας αρνητικής πίεσης, έλεγχος λειτουργίας και στεγανότητας, αντικατάσταση Ο-ring και έδρας βαλβίδας εφόσον απαιτείται) Βαλβίδες αποκλεισμού (shut-off) (έλεγχος λειτουργίας, συντήρηση) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ηλεκτρικό σύστημα (Ε-system) - Ηλεκτρικός πίνακας (Επιθεώρηση εξωτερικά και εσωτερικά) - Ηλεκτρικό σύστημα πίνακα ελέγχου (Συντήρηση, διενέργεια μέτρησης μόνωσης) - Απομακρυσμένος έλεγχος (Λειτουργικός έλεγχος) - Ηλεκτρικά μοτέρ (Συντήρηση, διενέργεια μέτρησης μόνωσης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Επιτήρηση- έλεγχος και σύστημα καταγραφής υποστηριζόμενα από υπολογιστή - Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Λειτουργικός έλεγχος) - DECOMAT/BUS (Λειτουργικός έλεγχος, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) - Δευτερεύων πίνακας λειτουργίας (Λειτουργικός έλεγχος, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) - Περιφερειακός εξοπλισμός (Λειτουργικός έλεγχος, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται: Επιπλέον επισκευές, εργασίες και υλικά/ανταλλακτικά πέραν αυτών που θα περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες εργασίες ετήσιας προληπτικής συντήρησης καθώς κα επιπλέον ειδικές εργασίες επιδιόρθωσης (ως αποτέλεσμα ευρημάτων της ετήσιας προληπτικής συντήρησης). Ετήσια πιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος από ανεξάρτητο εποπτικό φορέα, υδραυλική δοκιμή του θαλάμου ή οποιουδήποτε είδους επιθεώρηση/πιστοποίηση του θαλάμου και των συστημάτων και εξαρτημάτων του από ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. Ο ιατρικός εξοπλισμός του θαλάμου (π.χ. μόνιτορ, αναπνευστήρας κ.λ.π.) καθώς και ο εξοπλισμός του μηχανοστασίου της ΜΥΠΙ Αλλαγή / αντικατάσταση παραθύρων και τσιμουχών στεγανοποίησης παραθύρων του θαλάμου Περιοδικός επανέλεγχος, πιστοποίηση, επισκευή ή/και αντικατάσταση φιαλών/δοχείων υψηλής και χαμηλής πίεσης/ πυροσβεστήρων και βαλβίδων αυτών Καθαρισμός, αλλαγή σωλήνων αναπνευστικών μονάδων και αναπνευστικού συστήματος. Αντικατάσταση σιγαστήρων, συσκευών οξυμέτρων, μηχανημάτων καταγραφής πίεσης, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και οπτικής παρακολούθησης, συστημάτων φωτισμού. Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων θαλάμου, καλωδιώσεων, αντικατάσταση – συντήρηση UPS. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται πέραν του κόστους των εργασιών και το κόστος για ανταλλακτικά/υλικά συντήρησης που χρησιμοποιούνται στην προληπτική συντήρηση του θαλάμου για την αντιμετώπιση συνηθισμένων φθορών καθώς & προληπτικής αντικατάστασης εξαρτημάτων στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών & των οδηγιών του κατασκευαστή. ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται εξαρτήματα, όργανα ή μηχανήματα του θαλάμου & του περιφερειακού εξοπλισμού του & των εξαρτημάτων του που βρίσκονται ήδη εκτός λειτουργίας, το κόστος αντικατάστασης των οποίων θα βαρύνει το νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η οριστικοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σε συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων της Μ.Υ.Π.Ι και του αναδόχου τουλάχιστον 90 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης των εργασιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας του θαλάμου |
|  | Μετά το πέρας των εργασιών της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του θαλάμου θα δοθεί από τον ανάδοχο εγγύηση καλής λειτουργία του θαλάμου, η οποία θα ισχύει για 12 μήνες, τόσο για τις εργασίες όσο και για τα μη αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η εγγύηση θα αφορά τις εργασίες που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της συντήρησης καθώς και τα μη αναλώσιμα υλικά/ ανταλλακτικά της συντήρησης. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση | ΝΑΙ |  |  |