ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος |  |  |  |
|  | O υπερβαρικός θάλαμος είναι του κατασκευαστικού οίκου HAUX Life Support GmbH, τύπου HAUX- Starmed 2200/5,5/XLS (s/n 201305) και είναι έτους κατασκευής 2013. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. Περιγραφή συντήρησης |  |  |  |
|  | Η ετήσια εφάπαξ προληπτική συντήρηση του υπερβαρικού θαλάμου θα περιλαμβάνει τις συνήθεις εργασίες προληπτικής συντήρησης του θαλάμου, όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από άτομα εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια εταιρία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το υπάρχον σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύμφωνα με τα όσα προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι: Εργασίες συντήρησης - Θάλαμος πιέσεως -Τοιχώματα θαλάμου (Έλεγχος για διάβρωση, χρωματισμός μικροφθορών -Πόρτες θαλάμου (Έλεγχος ρουλεμάν, στοπ πόρτας, χερούλια, ρύθμιση μεντεσέδων εάν είναι απαραίτητο) -Θυρίδα τροφοδοσίας (Έλεγχος/συντήρηση ράβδου ασφαλείας, βαλβίδων, στεγανοποιήσεις) -Παράθυρα (Επιθεώρηση επιφανειών, στεγανοποιήσεις έλεγχος) -Πάτωμα θαλάμου (Έλεγχος προστατευτικού επιχρίσματος διάβρωσης) -Καθίσματα (Έλεγχος στερέωσης, μέσων ολίσθησης, συντήρηση τροχών - φρένα) | ΝΑΙ |  |  |

|  | -Τροχήλατες βάσεις (Έλεγχος τροχών - φρένων) -Σιγαστήρες (Έλεγχος διάβρωσης εξωτερικά) -Βαλβίδα ασφαλείας (Έλεγχος λειτουργίας) -Σήμανση, εικονογράμματα (Έλεγχος πληρότητας) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -Πίνακες ελέγχου και λειτουργίας (κεντρικός και πνευματικός) -Πίνακες ελέγχου και λειτουργίας (Εξωτερική επιθεώρηση οπτικά) -Μανόμετρο και αισθητήρες πίεσης (Δοκιμή, πρωτόκολλο, ρύθμιση) Διακρίβωση ανά διετία. -Υποβιβαστής πίεσης (Συντήρηση, αντικατάσταση εδρών αν είναι απαραίτητο, ρύθμιση) -STARVALVES (Συντήρηση, ρύθμιση, αντικατάσταση Ο-rings, εμβόλου (tappet roller) και έκκεντρου αν είναι απαραίτητο) -Ταχεία έξοδος αέρα με ηλεκτρική ενεργοποίηση (Συντήρηση, ρύθμιση, αντικατάσταση στεγανοποιήσεων αν είναι απαραίτητο) -VENTMASTER/M (Συντήρηση, ρύθμιση) -MASTERVALVE – βαλβίδες αποκλεισμού (Συντήρηση, αντικατάσταση Ο-rings αν είναι απαραίτητο) -Απορροφητήρας: βαλβίδα αποκλεισμού με αξονάκι απευθείας έγχυσης O2 (Καθαρισμός, αντικατάσταση στεγανοποιήσεων αν είναι απαραίτητο) -Βαλβίδες αποκλεισμού (Έλεγχος λειτουργίας, συντήρηση) -Υποβιβαστής πίεσης ελέγχου αέρα για πνευματικές βαλβίδες (Έλεγχος λειτουργίας) -Υποβιβαστής πίεσης αερίου διακρίβωσης Air+Μίγμα (Έλεγχος λειτουργίας) -Σήμανση εικονογράμματα (Έλεγχος πληρότητας) -Δευτερεύων πίνακας λειτουργίας - οθόνη αφής (Έλεγχος λειτουργίας, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) -Ενδείξεις πιέσεως (Διακρίβωση – εφόσον απαιτείται) -DECOMAT/BUS κομπιούτερ (Έλεγχος λειτουργίας) -Κεντρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας (Εσωτερική οπτική επιθεώρηση, έλεγχος λειτουργίας, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) -Απομακρυσμένος έλεγχος STARVALVES (Συντήρηση, προσαρμογή, έλεγχος λειτουργίας) -Τηλεοπτική παρακολούθηση (Έλεγχος) -TALKMASTER, τηλέφωνο, επικοινωνία | ΝΑΙ |  |  |

|  | ασθενών, MASTERSIGNAL (Έλεγχος) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πυροσβεστικό συγκρότημα HAUX-SPRAY- FOG -Νερό πυρόσβεσης HAUX- AQUA FIT (Αλλαγή νερού,προσθήκη ειδικού συντηρητικού για τη διατήρηση τουνερού) -Εσωτερικό κάλυμμα – προστασία διάβρωσης (Επιθεώρηση - Αλλαγή καλύμματος εφόσον απαιτείται) -Ελαστικός σωλήνας παροχής Υψηλής πίεσης (Επιθεώρηση) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή Οξυγόνου/ Αναπνευστικό σύστημα -Επιλογή αναπνευστικού αερίου (Συντήρηση) -Ρυθμιστής εισπνοής ασθενή (Συντήρηση, δοκιμή, αντικατάσταση φθαρμένων μερών εφόσον υπάρχουν) -Ταχυσύνδεσμοι BIBS (Συντήρηση, αντικατάσταση φθαρμένων μερών εφόσον υπάρχουν) -Ρυθμιστής εκπνοής (Καθαρισμός, στέγνωμα,έλεγχος κατάστασης διαφράγματος, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, εφαρμογή λιπάντικού, έλεγχος πίεσης ανοίγματος της περιοριστικής βαλβίδας αρνητικής πίεσης, έλεγχος λειτουργίας και στεγανότητας, αντικατάσταση Ο-ring και έδρας βαλβίδας εφόσον απαιτείται) -Βαλβίδες αποκλεισμού (shut-off) (έλεγχος λειτουργίας, συντήρηση) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ηλεκτρικό σύστημα (Ε-system) -Ηλεκτρικός πίνακας(Επιθεώρηση εξωτερικά και εσωτερικά) -Ηλεκτρικό σύστημα πίνακα ελέγχου (Συντήρηση, διενέργεια μέτρησης μόνωσης) -Απομακρυσμένος έλεγχος (Λειτουργικός έλεγχος) -Ηλεκτρικά μοτέρ (Συντήρηση, διενέργεια μέτρησης μόνωσης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | -Επιτήρηση- έλεγχος και σύστημα καταγραφής υποστηριζόμενα από υπολογιστή -Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Λειτουργικός έλεγχος) -DECOMAT/BUS(Λειτουργικός έλεγχος, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) -Δευτερεύων πίνακας λειτουργίας (Λειτουργικός έλεγχος, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) -Περιφερειακός εξοπλισμός (Λειτουργικός έλεγχος, προσαρμογή εφόσον απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |

|  | Στις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται: - Επιπλέον επισκευές, εργασίες και υλικά/ανταλλακτικά πέραν αυτών που θα περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες εργασίες ετήσιας προληπτικής συντήρησης καθώς κα επιπλέον ειδικές εργασίες επιδιόρθωσης (ως αποτέλεσμα ευρημάτων της ετήσιας προληπτικής συντήρησης). - Ετήσια πιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος από ανεξάρτητο εποπτικό φορέα, υδραυλική δοκιμή του θαλάμου ή οποιουδήποτε είδους επιθεώρηση/πιστοποίηση του θαλάμου και των συστημάτων και εξαρτημάτων του από ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. - Ο ιατρικός εξοπλισμός του θαλάμου (π.χ. μόνιτορ, αναπνευστήρας κ.λ.π.) καθώς και ο εξοπλισμός του μηχανοστασίου της ΜΥΠΙ - Αλλαγή / αντικατάσταση παραθύρων και τσιμουχών στεγανοποίησης παραθύρων του θαλάμου - Περιοδικός επανέλεγχος, πιστοποίηση, επισκευή ή/και αντικατάσταση φιαλών/δοχείων υψηλής και χαμηλής πίεσης/ πυροσβεστήρων και βαλβίδων αυτών - Καθαρισμός, αλλαγή σωλήνων αναπνευστικών μονάδων και αναπνευστικού συστήματος. - Αντικατάσταση σιγαστήρων, συσκευών οξυμέτρων, μηχανημάτων καταγραφής πίεσης, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και οπτικής παρακολούθησης, συστημάτων φωτισμού. - Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων θαλάμου, καλωδιώσεων, αντικατάσταση – συντήρηση UPS. | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται πέραν του κόστους των εργασιών και το κόστος για ανταλλακτικά/υλικά συντήρησης που χρησιμοποιούνται στην προληπτική συντήρηση του θαλάμου για την αντιμετώπιση συνηθισμένων φθορών καθώς & προληπτικής αντικατάστασης εξαρτημάτων στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών & των οδηγιών του κατασκευαστή. ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται εξαρτήματα, όργανα ή μηχανήματα του θαλάμου & του περιφερειακού εξοπλισμού του & των εξαρτημάτων του που βρίσκονται ήδη εκτός λειτουργίας, το κόστος αντικατάστασης των οποίων θα βαρύνει το νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η οριστικοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σε συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων της Μ.Υ.Π.Ι. και του αναδόχου τουλάχιστον 90 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης των εργασιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γ.Εγγύηση καλής λειτουργίας του θαλάμου |  |  |  |
|  | Μετά το πέρας των εργασιών της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του θαλάμου θα δοθεί από τον ανάδοχο εγγύηση καλής λειτουργία του θαλάμου, η οποία θα ισχύει για 12 μήνες, τόσο για τις εργασίες όσο και για τα μη αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η εγγύηση θα αφορά τις εργασίες που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της συντήρησης καθώς και τα μη αναλώσιμα υλικά/ ανταλλακτικά της συντήρησης. Εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση. |  |  |  |