ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: |  |  |
| Η ετήσια συντήρηση αφορά 13 μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού του κατασκευαστικού οίκου Fresenius Medical Care προϋπολογισθείσας δαπάνης 48000,00€ με Φ.Π.Α. και ένα μηχάνημα DBB-07 του οίκου NIKKISO προϋπολογισθείσας δαπάνης 2800,00€, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως: |  |  |
| A/A; Τύπος Μηχανήματος; Σειριακός Αριθμός. 1; 4008S; 8VCALP90. 2; 4008S; 9VCARQ27. 3; 4008S; 9VCARQ26. 4; 4008S; 9VCARQ25. 5; 4008S; 9VCARQ24. 6; 4008S; 9VCARQ23. 7; 4008S; 9VCARQ22. 8; 4008S; 9VCARQ21. 9; 4008S; 9VCARQ20. 10; 4008S; 7VCAGE06. 11; 4008S; 9VCARQ19. 12; 4008S; 9VCARQ17. 13; 4008S; 9VCARQ18. 14; DBB-07; J1705181. |  |  |
| Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: |  |  |
| Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης σύμφωνα με τα όσα υποδεικνύονται από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |
| Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο από την κατασκευάστρια εταιρία προσωπικό, το οποίο θα διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά εκπαίδευσης. |  |  |
| Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται μια φορά το χρόνο και θα περιλαμβάνει: 1. Οπτικό εξωτερικό έλεγχο του μηχανήματος 2. Αλλαγή φίλτρων και ο-ring του μηχανήματος 3.Έλεγχος/ρυθμίσεις του υδραυλικού συστήματος-ροών-πιέσεων- θερμοκρασίας- αγωγιμότητας-διαμεμβρανικής πίεσης-υποδοχής φύσιγγας διττανθρακικών 4.Έλεγχος/ρυθμίσεις του συστήματος υπερδιήθησης και αντλιών διαλυμάτων 5.Έλεγχος των εξωτερικών συνεργαζόμενων στοιχείων του μηχανήματος 6. Έλεγχος και ρυθμίσεις των υπαρχόντων συστημάτων 7. Έλεγχος ηλεκτρικών διαρροών/ασφάλειας 8. Έλεγχος Τ1 9. Χημική απολύμανση |  |  |
| Κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης θα αλλάζονται όλα τα φθαρμένα υλικά, τα οποία είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν. |  |  |
| Εκτός των παραπάνω ο συντηρητής υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός 2 - 4 ωρών σε κάθε κλίση του τμήματος ή της τεχνικής υπηρεσίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών. |  |  |
| Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά, εξαρτήματα που θα απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών των μηχανημάτων. |  |  |
| Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας συντήρησης, βλαβών που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπευθύνους του τμήματος και τον τεχνικό του συντηρητή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. |  |  |
| Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται με φαξ ή τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος |  |  |