ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: |  |  |
| 1. O Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί, τις προληπτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων που απαιτούνται, από τις τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου και πάντως όχι λιγότερες από δύο ανά έτος. |  |  |
| 2. Ο Ανάδοχος θα καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλίσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης ,επίσης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται μέσα 48 ώρες από την κλίση του Νοσοκομείου. |  |  |
| 3. Αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων από τεχνικούς εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |
| 4. Κατά την συντήρηση ο ανάδοχος θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την καλύτερη και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. |  |  |
| 5. 5. Τα ανταλλακτικά και τα ΚΙΤ συντήρησης πλην των αναλωσίμων αφορούν τον συντηρητή, πρέπει να είναι γνήσια, καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστα και να πληρούν τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας κατασκευής, διάθεσης και τεχνικής εξυπηρέτησης ISO. |  |  |
| 66. Να γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του κλιβάνου. 7. Να ελέγχεται το υδραυλικό κύκλωμα. 8. Να ελέγχεται το ηλεκτρικό κύκλωμα. 9. Να γίνεται έλεγχος όλων των επιμέρους τμημάτων. 10. Να γίνεται αντικατάσταση και λίπανση του λάστιχου θύρας ( κάθε 12 μήνες). 11. Να γίνεται η αντικατάσταση του απόλυτου φίλτρου. |  |  |
| 12. Να ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας της ατμογεννήτριας στα 3bar±0,2. 13. Nα ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου νερού προς αντλία κενού 14. Να ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου αέρα προς την αντλία κενού για την αποφυγή σπηλαίωσης. |  |  |
| 15. Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση ριν την αποστείρωση. 16. Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της πίεσης του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση. |  |  |
| 17. Να γίνεται έλεγχος του αριθμού sec τα οποία απαιτούνται για την αυτόματη εκκένωση της ατμογγεννήτριας ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. |  |  |
| 19. Να γίνεται καθαρισμός όλων των αισθητήρων θερμοκρασίας θαλάμου. |  |  |
| 20. Να γίνεται βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου. |  |  |
| 21. Να γίνεται καθαρισμός του συρμάτινου φίλτρου θαλάμου. |  |  |
| 22. Να γίνεται βαθμονόμηση όλων των αισθητήρων πίεσης του κλιβάνου. |  |  |
| 23. Να εκτελούνται προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 134Οc Προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 121°C και να γίνεται έλεγχος και διόρθωση της σχέσης πίεσης – θερμοκρασίας κατά την φάση της αποστείρωσης. |  |  |
| 24. Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου ορθής λειτουργίας του κλιβάνου. |  |  |
| 25. Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας του θαλάμου αποστείρωσης. |  |  |
| 26. Ο ανάδοχος να καταθέσει λίστα με τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει για την συντήρηση των κλιβάνων |  |  |
| 1. Ε1 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 Με τη συμπλήρωση 6 μηνών ή 750 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2, η οποία θα περιλαμβάνει: 1.1. Ανταλλακτικό PM1 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των επιμέρους ανταλλακτικών ASP που θα περιλαμβάνονται στο kit). 1.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 1 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP) και θα περιλαμβάνουν: 1.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης 1.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού 1.2.3. Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του κλιβάνου) 1.2.4. Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής αέρα 1.2.5. Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης 1.2.6. Αντικατάσταση του φίλτρου κατακράτησης λαδιού της αντλίας κενού 1.2.7. Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος |  |  |
| 2. Ε2 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 Με τη συμπλήρωση 12 μηνών ή 2.250 κύκλων λειτουργίας από την τελευταία Συντήρηση Επιπέδου 2 – Ε2, και θα περιλαμβάνει: 2.1. Ανταλλακτικά PM1 kit και PM2 kit (θα επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των ανταλλακτικών ASP που θα περιλαμβάνονται στα kit). 2.2. Εργασίες Συντήρησης Επιπέδου 2 (σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ASP και με ειδικά όργανα του κατασκευαστικού οίκου) και θα περιλαμβάνουν: 2.2.1. Έλεγχο της σταθερότητας πλαισίου στο χώρο εγκατάστασης 2.2.2. Αλλαγή λαδιού της αντλίας κενού 2.2.3 Καθαρισμό του vaporizer (εξάρτημα εξάτμισης και προώθησης του H2O2 στο θάλαμο του κλιβάνου) 2.2.4. Απομάκρυνση του νερού από το δοχείο συλλογής του αέρα 2.2.5. Απομάκρυνση της υγρασίας από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης 2.2.6. Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού 2.2.7. Καθαρισμό των φίλτρων αέρα και των πλαισίων του συστήματος 2.2.8. Έλεγχο της σωστής λειτουργίας του ρυθμιστή πίεσης (Βaratron Zero Shift Test) 2.2.9. Αντικατάσταση του καταλυτικού φίλτρου της αντλίας κενού 2.2.10. Αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού 2.2.11. Αντικατάσταση του HEPA φίλτρου (High Efficiency Particulate Arresting filter) 2.2.12. Καθαρισμό της πόρτας και του θαλάμου 2.2.13. Αντικατάσταση του δακτυλίου στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου 2.2.14. Αντικατάσταση των stop στους οδηγούς του ραφιού θαλάμου 2.2.15. Αντικατάσταση των μονωτικών-αποστατών του ηλεκτροδίου 2.2.16. Πιστοποίηση του προϊόντος από τον Οίκο (σειρά δοκιμών, ελέγχων και διορθώσεων για τη σωστή λειτουργία του κλιβάνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ASP) - Το απόλυτο φίλτρο αντικαθίσταται σε κάθε συντήρηση επιπέδου 2 (ανά 12 μήνες ή ανά 2250 κύκλους) - Το λάστιχο της θύρας αντικαθίσταται σε κάθε συντήρηση επιπέδου 2 (ανά 12 μήνες ή ανά 2250 κύκλους) |  |  |
| 3. Διάγνωση και επισκευή βλαβών, καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά. Δεν περιλαμβάνονται βλάβες που προέρχονται από συνθήκες λειτουργίας άλλες από αυτές που ορίζει ο κατασκευαστής (π.χ. θερμοκρασίας, υγρασίας, τάση δικτύου, χρησιμοποίηση μη γνήσιων - ξένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων μετά από επέμβαση αναρμόδιου ατόμου στην συσκευή). Επίσης, βλάβες οφειλόμενες σε κακό χειρισμό, φωτιά, σεισμό, κακόβουλη ενέργεια ή άλλο εξωγενή παράγοντα. |  |  |
| 4. Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που κατά καιρούς εκδίδονται από τον ανάδοχο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται δωρεάν προς το νοσοκομείο, όπως επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά. |  |  |
| Ανταπόκριση εντός 24 ωρών. - Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση (όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω) ανά εξάμηνο. Ως εργάσιμες ημέρες ορίζονται η Δευτέρα έως και η Παρασκευή. |  |  |
| Σε κάθε επίσκεψη θα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο της εταιρείας η ημερομηνία επίσκεψης, ο σκοπός (αν πρόκειται για προληπτική συντήρηση ή για αποκατάσταση βλάβης), οι ώρες εργασίας και τα σχετικά ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στο νοσοκομείο. |  |  |