ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος O υπερβαρικός θάλαμος είναι του κατασκευαστικού οίκου HAUX Life Support GmbH, τύπου HAUX-Starmed 2200/5,5/XLS (s/n 201305) και είναι έτους κατασκευής 2013. |  |  |
| Β. Περιγραφή συντήρησης Η ετήσια εφάπαξ προληπτική συντήρηση του υπερβαρικού θαλάμου θα περιλαμβάνει τις συνήθεις εργασίες προληπτικής συντήρησης του θαλάμου, όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρίας Η συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από άτομα εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια εταιρία. |  |  |
| Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να είναι καινούργια και απολύτως συμβατά με το συγκεκριμένο υπερβαρικό θάλαμο. ‘Όλα τα υλικά θα προσκομίζονται συσκευασμένα όπως κυκλοφορούν στην αγορά και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Πάνω στη συσκευασία τους πρέπει να αναφέρονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα η προέλευση, ο τύπος και ο οίκος κατασκευής |  |  |
| Σύμφωνα με το κατασκευαστικό οίκο, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι: Εργασίες συντήρησης: |  |  |
| Θάλαμος πιέσεως -Τοιχώματα θαλάμου (Έλεγχος για διάβρωση, χρωματισμός μικροφθορών) - Πόρτες θαλάμου (Έλεγχος ρουλεμάν, στοπ πόρτας, χερούλια, ρύθμιση μεντεσέδων) - Θυρίδα τροφοδοσίας (Έλεγχος/συντήρηση ράβδου ασφαλείας, βαλβίδων, στεγανοποιήσεις) - Παράθυρα (Επιθεώρηση επιφανειών, στεγανοποιήσεις) - Πάτωμα θαλάμου (Έλεγχος προστατευτικού επιχρίσματος διάβρωσης) - Καθίσματα (Έλεγχος στερέωσης, μέσων ολίσθησης, συντήρηση τροχών - φρένα) - Τροχήλατες βάσεις (Έλεγχος τροχών - φρένων) - Σιγαστήρες (Έλεγχος διάβρωσης) - Βαλβίδα ασφαλείας (Έλεγχος λειτουργίας) - Σήμανση, εικονογράμματα (Έλεγχος πληρότητας) |  |  |
| Πίνακες ελέγχου και λειτουργίας (κεντρικός και πνευματικός) - Πίνακες ελέγχου και λειτουργίας (Εξωτερική επιθεώρηση οπτικά) - Μανόμετρο και αισθητήρες πίεσης (Δοκιμή, πρωτόκολλο, ρύθμιση) - Υποβιβαστής πίεσης (Συντήρηση, αντικατάσταση εδρών αν είναι απαραίτητο, ρύθμιση) - STARVALVES (Συντήρηση, ρύθμιση, αντικατάσταση Ο-rings, εμβόλου (tappet roller) και εκκέντρου αν είναι απαραίτητο) - Ταχεία έξοδος αέρα με ηλεκτρική ενεργοποίηση (Συντήρηση, ρύθμιση, αντικατάσταση στεγανοποιήσεων αν είναι απαραίτητο) - VENTMASTER/M (Συντήρηση, ρύθμιση) - MASTERVALVE – βαλβίδες αποκλεισμού (Συντήρηση, αντικατάσταση Ο-rings αν είναι απαραίτητο) -Απορροφητήρας: βαλβίδα αποκλεισμού με αξονάκι απευθείας έγχυσης O2 (Καθαρισμός, αντικατάσταση στεγανοποιήσεων αν είναι απαραίτητο) - Βαλβίδες αποκλεισμού (Έλεγχος λειτουργίας, συντήρηση) - Υποβιβαστής πίεσης ελέγχου αέρα για πνευματικές βαλβίδες (Συντήρηση) - Υποβιβαστής πίεσης αερίου διακρίβωσης Air+Μίγμα (Συντήρηση) - Σήμανση εικονογράμματα (Έλεγχος πληρότητας) -Δευτερεύων πίνακας λειτουργίας - οθόνη αφής (Συντήρηση) - Ενδείξεις πιέσεως (Διακρίβωση – εφόσον απαιτείται) - DECOMAT/BUS κομπιούτερ (Συντήρηση) - Κεντρικός πίνακας ελέγχου και λειτουργίας (Εσωτερική οπτική επιθεώρηση, συντήρηση) - Απομακρυσμένος έλεγχος STARVALVES (Συντήρηση, προσαρμογή, έλεγχος λειτουργίας) - Τηλεοπτική παρακολούθηση (Έλεγχος) - TALKMASTER, τηλέφωνο, επικοινωνία ασθενών, MASTERSIGNAL (Έλεγχος) |  |  |
| Πυροσβεστικό συγκρότημα HAUX-SPRAY-FOG - Νερό πυρόσβεσης HAUX- AQUA FIT (Αλλαγή νερού) - Εσωτερικό κάλυμμα – προστασία διάβρωσης (Επιθεώρηση - Αλλαγή καλύμματος εφόσον απαιτείται) - Ελαστικός σωλήνας παροχής Υψηλής πίεσης (Επιθεώρηση) |  |  |
| Παροχή Οξυγόνου/ Αναπνευστικό σύστημα - Επιλογή αναπνευστικού αερίου (Συντήρηση) - Ρυθμιστής εισπνοής ασθενή (Συντήρηση, δοκιμή, αντικατάσταση φθαρμένων μερών εφόσον υπάρχουν) - Κουκούλες (Συντήρηση, αντικατάσταση φθαρμένων μερών εφόσον υπάρχουν) - Ταχυσύνδεσμοι BIBS (Συντήρηση, αντικατάσταση φθαρμένων μερών εφόσον υπάρχουν) - Ρυθμιστής εκπνοής (Καθαρισμός, στέγνωμα, έλεγχος κατάστασης διαφράγματος, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, εφαρμογή λιπαντικού, έλεγχος πίεσης ανοίγματος της περιοριστικής βαλβίδας αρνητικής πίεσης, έλεγχος λειτουργίας και στεγανότητας, αντικατάσταση Ο-ring και έδρας βαλβίδας εφόσον απαιτείται) - Βαλβίδες αποκλεισμού (shut-off) (έλεγχος λειτουργίας, συντήρηση) |  |  |
| Ηλεκτρικό σύστημα (Ε-system) - Ηλεκτρικός πίνακας (Επιθεώρηση εξωτερικά και εσωτερικά) - Ηλεκτρικό σύστημα πίνακα ελέγχου (Συντήρηση, διενέργεια μέτρησης μόνωσης) - Απομακρυσμένος έλεγχος (Συντήρηση) - Ηλεκτρικά μοτέρ (Συντήρηση, διενέργεια μέτρησης μόνωσης) |  |  |
| Επιτήρηση- έλεγχος και σύστημα καταγραφής υποστηριζόμενα από υπολογιστή - Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Συντήρηση) - DECOMAT/BUS (Συντήρηση) - Δευτερεύων πίνακας λειτουργίας (Συντήρηση) - Περιφερειακός εξοπλισμός (Συντήρηση) |  |  |
| Στις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται: 1. Επιπλέον επισκευές, εργασίες και υλικά/ανταλλακτικά πέραν αυτών που θα περιλαμβάνονται στις προσφερόμενες εργασίες ετήσιας προληπτικής συντήρησης καθώς κα επιπλέον ειδικές εργασίες επιδιόρθωσης (ως αποτέλεσμα ευρημάτων της ετήσιας προληπτικής συντήρησης). 2. Ετήσια πιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης του συστήματος από ανεξάρτητο εποπτικό φορέα, υδραυλική δοκιμή του θαλάμου ή οποιουδήποτε είδους επιθεώρηση/πιστοποίηση του θαλάμου και των συστημάτων και εξαρτημάτων του από ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. 3. Ο ιατρικός εξοπλισμός του θαλάμου (π.χ. μόνιτορ, αναπνευστήρας κ.λ.π.) καθώς και ο εξοπλισμός του μηχανοστασίου της ΜΥΠΙ 4. Αλλαγή / αντικατάσταση παραθύρων και τσιμουχών στεγανοποίησης παραθύρων του θαλάμου 5. Περιοδικός επανέλεγχος, πιστοποίηση, επισκευή ή/και αντικατάσταση φιαλών/δοχείων υψηλής και χαμηλής πίεσης/ πυροσβεστήρων και βαλβίδων αυτών 6. Καθαρισμός, αλλαγή σωλήνων αναπνευστικών μονάδων και αναπνευστικού συστήματος. 7. Αντικατάσταση σιγαστήρων, συσκευών οξυμέτρων, μηχανημάτων καταγραφής πίεσης, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και οπτικής παρακολούθησης, συστημάτων φωτισμού. 8. Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων θαλάμου, καλωδιώσεων, αντικατάσταση – συντήρηση UPS. |  |  |
| Γ. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αναλυτική λίστα με τιμές των υλικών/ανταλλακτικών κι ο μειοδότης θα προκύψει από το σύνολο της τιμής υλικών/ανταλλακτικών κι εργασίας. Επίσης η ανάδοχος εταιρεία που θα εκτελέσει την περιοδική συντήρηση του θαλάμου υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε δηλωθείσα βλάβη εντός 24 ωρών. |  |  |
| Δ. Η ανάδοχος εταιρεία θα φέρει ακέραια την ποινική κι αστική ευθύνη για κάθε ζημία που θα προκληθεί σε προσωπικό της, το προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε τρίτους και θα αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο ότι οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια δική της ή των συνεργατών της. |  |  |
| Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται πέραν του κόστους των εργασιών και το κόστος για ανταλλακτικά/υλικά συντήρησης που χρησιμοποιούνται στην προληπτική συντήρηση του θαλάμου για την αντιμετώπιση συνηθισμένων φθορών καθώς & προληπτικής αντικατάστασης εξαρτημάτων στα πλαίσια των ισχυόντων κανονισμών & των οδηγιών του κατασκευαστή. ΔΕΝ θα περιλαμβάνονται εξαρτήματα, όργανα ή μηχανήματα του θαλάμου & του περιφερειακού εξοπλισμού του & των εξαρτημάτων του που βρίσκονται ήδη εκτός λειτουργίας, το κόστος αντικατάστασης των οποίων θα βαρύνει το νοσοκομείο. |  |  |
| Η οριστικοποίηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σε συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων της Μ.Υ.Π.Ι και του αναδόχου τουλάχιστον 90 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης των εργασιών. |  |  |
| Ε. Εγγύηση καλής λειτουργίας του θαλάμου Μετά το πέρας των εργασιών της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του θαλάμου θα δοθεί από τον ανάδοχο έγγραφη εγγύηση ποιότητας υλικών,ποιότητας εργασίας και καλής λειτουργία του θαλάμου, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από το πέρας της περιοδικής συντήρησης. Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει το συνολικό αντικείμενο της περιοδικής συντήρησης του υπερβαρικού θαλάμου. Ο Θάλαμος δεν νοείται σαν παραληφθείς χωρίς την παράδοση της παραπάνω εγγύησης. |  |  |
| Ζ. Στην αποκατάσταση βλαβών ετήσιας συντήρησης περιλαμβάνεται ακόμη η αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός έτους και που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά και συνήθη χρήση του εξοπλισμού. Οι επισκευές των βλαβών θα γίνονται καθημερινά εξαιρουμένων των αργιών και των Σαββατοκύριακων. |  |  |