ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΕΝΝΕΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ» | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η φορητή πολυθρόνα αιμοληψίας να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |  |
|  |  Να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να είναι σταθερή ώστε να δέχεται δότες μεγάλου σωματικού βάρους ακίνδυνα. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να έχει σιγμοειδή μορφή, η οποία αποτρέπει λιποθυμικά επεισόδια. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να διαθέτει δύο υποστηρικτές βραχίονες μεταβλητού ύψους, πλάτους και κλίσης γωνίας στην κάθε πλευρά. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Το πλάτος του υποστηριχτή βραχίονα να είναι αρκετό έτσι ώστε να εφαρμόζει σωστά το χέρι. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να φέρει μηχανισμό θέσης του δότη σε θέση TRENDELENBURG, με μοχλό στο πλαϊνό μέρος της πολυθρόνας και δύο ενδιάμεσες θέσεις με ταυτόχρονη κίνηση κορμού – κεφαλής - ποδών. Η κίνηση να επιτυγχάνεται με μία απλή κίνηση του χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να έχει κάλυμμα αντοχής κατά προτίμηση μπλε σκούρου χρώματος, αναπαυτικό για τον δότη. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Το κάλυμμα να πλένεται και να αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση φθοράς. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να διαθέτει κινητό μαξιλάρι στο προσκέφαλο και στο κάθισμα για πιο άνετη στάση του δότη. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να διαθέτει κάλυμμα στο σημείο που ακουμπάνε τα υποδήματα των δοτών για να αποφεύγεται η φθορά στο συγκεκριμένο σημείο. Το κάλυμμα να αλλάζει εύκολα όταν φθαρεί, ή να πλένεται όταν λερωθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να διπλώνει σε μικρότερο όγκο προκειμένου να χωρά στα αυτοκίνητα των κινητών συνεργείων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να είναι ασφαλής και ακίνδυνη κατά τους χειρισμούς από το προσωπικό των κινητών συνεργείων. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Να έχει ειδική σχεδίαση με υποδοχείς, ώστε όταν κλείνει να εφαρμόζει σε ένα καρότσι μεταφοράς με ρόδες. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  To βάρος της κάθε πολυθρόνας να μην ξεπερνά τα 11kg. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  Οι διαστάσεις και το βάρος της να είναι περίπου: Μήκος (Ανοικτή) 170 cm Μήκος (Κλειστή) 85 cm Πλάτος 60 cm Πάχος 26 cm ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Το ψυγείο για συντήρηση ασκών αίματος να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 1. | • Να είναι τροχήλατο, να διαθέτει φρένο και να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | • Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 230V/50-60Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | • Να έχει διαστάσεις 60Χ75 cm περίπου και το ύψος να μην υπερβαίνει τα 200 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | • Να έχει χωρητικότητα πάνω από 710 lt (πάνω από 500 ασκούς αίματος). | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | • Να διαθέτει επτά (7) τηλεσκοπικά συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι, ρυθμιζόμενου ύψους. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | • Η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στους +4ο C, αλλά το εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών να είναι από +2ο C έως +10ο C. Η ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας να επιτυγχάνεται με την λειτουργία εσωτερικού ανεμιστήρα που θα βρίσκεται στην πάνω πλευρά του θαλάμου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | • H θερμοκρασία στο θάλαμο να είναι ομοιόμορφη με απόκλιση ±1ο C. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | • Να μπορεί να κατεβάσει την θερμοκρασία του ψυγείου στους +4ο C από την θερμοκρασία δωματίου σε έως 65 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | • Να έχει λεία εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια επικαλυμμένη από αντιβακτηριδιακό υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | • Ο θάλαμος να έχει μόνωση από πολυουρεθάνη φιλική προς το περιβάλλον (Non CFC) ώστε να εξασφαλίζει πλήρη θερμική μόνωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | • Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό CFC-Free, R600a. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | • Το εσωτερικό του να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με αντιβακτηριδιακή βαφή. Να καθαρίζεται εύκολα. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | • Να διαθέτει μία (1) κρυστάλλινη πόρτα αποτελούμενη από διπλό κρύσταλλο, άριστα στεγανοποιημένo εν κενώ και πλαισιωμένο με μεταλλικό σκελετό. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | • Η πόρτα να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και να κλείνει αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | • Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | • Να διαθέτει χειριστήριο με πλήκτρα αφής για τις βασικές λειτουργίες του ψυγείου, με συνεχή ένδειξη της θερμοκρασίας, και λυχνίες για τους συναγερμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | • Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα και ερμητικό σύστημα ψύξης για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | • Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνάει τα 49 dB. | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | • Να διαθέτει κινητήρα μεταβλητής συχνότητας. Όταν ανοίγει η πόρτα ο ανεμιστήρας να λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα για ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | • Να διαθέτει σύστημα ρυθμιζόμενης ροής ψύξης που εξαλείφει το στάδιο της απόψυξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | • Η ενεργειακή κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 3.1 kWh/ημέρα | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | • Να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 23. | • Να διαθέτει πίνακα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και των συναγερμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 24. | • Να διαθέτει ψηφιακά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 25. | • Να διαθέτει καταγραφικό 7ήμερης λειτουργίας κυκλικής λειτουργίας με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, το οποίο θα λειτουργεί χωρίς την χρήση μελάνης (θερμογραφικό). | ΝΑΙ |  |  |
| 26. | • Να διαθέτει κομβία αφής για αλλαγή και ρύθμιση του καταγραφικού χαρτιού. | ΝΑΙ |  |  |
| 27. | • Να διαθέτει οπτικό και ηχητικό σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται σε περίπτωση: – πτώσης ή ανόδου της θερμοκρασίας – διακοπής ρεύματος – που η πόρτα παραμείνει ανοικτή | ΝΑΙ |  |  |
| 28. | • Όλοι οι συναγερμοί να διαθέτουν ρυθμιζόμενη από το χρήστη χρονοκαθυστέρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 29. | • Να διαθέτει μπαταρία με αυτονομία 2 ωρών ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία των συναγερμών και της οθόνης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 30. | • Η εταιρεία να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών για τον συμπιεστή και ενός έτους για όλα τα υπόλοιπα μέρη του ψυγείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 31. | • Να πληροί τους Κανονισμούς Ασφαλείας ΑΑΒΒ, FDA. | ΝΑΙ |  |  |
| 32. | • Να διαθέτει πιστοποίηση Energy Star. | ΝΑΙ |  |  |
| 33. | • Το CE MARK να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42. | ΝΑΙ |  |  |