ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Μπορεί να συμπληρώνεται ο αριθμός, ή η ομάδα/ενότητα προδιαγραφών) | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητ (VVIR – SSIR) με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες με μικρό μέγεθος και με δυνατότητα MRI με ζώνη αποκλεισμού ή FULL BODY MRI με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια (παθητικά ή ενεργητικά) και υποκλείδιους εισαγωγείς. Π.Τ.: 24.2.7 |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά |  |  |
|  | - Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης βηματοδότησης με θύρες σύνδεσης IS-1 - Βασική συχνότητα: προγραμματιζόμενη - Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη - Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη - Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης - Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη - Να διαθέτει Ευαισθησία Προγραμματιζόμενη - Ανερέθιστη περίοδος: Προγραμματιζόμενη - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 10 έτη - Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% VVI βηματοδότηση πάνω από 14 χρόνια. - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: |  |  |
|  | - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Καταγραφή ηλεκτρογράμματος στην μνήμη του βηματοδότη και πλήρη καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης. - Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας: Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης ή υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό ή μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : |  |  |
|  | 1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης , άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη . Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9 2) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR . Π.Τ.: 24.2.12 |  |  |
|  | Να διαθέτει αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογαρφίας ( MRI MODE) και τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό. Ενεργοποίηση του αισθητήρα έως και 14 ημέρες πριν την εξέταση.  Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης. Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό. Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας.  Ασφαλής κατά τη διάρκεια και ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας συμπεριλαμβανομένης και της θωρακικής κοιλότητας χωρίς περιορισμούς (FULL BODY MRI safe σε 3Τ).  Να συνοδεύεται από ειδικά ηλεκτρόδια MRI safe παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης σε μήκη που να καλύπτουν όλους τους σωματότυπους ασθενών έως και 60 cm, και τους απαραίτητους υποκλείδιους. |  |  |
| 2) | Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα DDDR και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και με δυνατότητα MRI με ζώνη αποκλεισμού ή FULL BODY MRI με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και υποκλείδιους εισαγωγείς. Π.Τ.: 24.2.1 Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς. |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | - Βηματοδότης μικρού μεγέθους <19 γραμμάρια - Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης - Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1 - Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης - Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη - Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη - Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία - Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία Beat by Beat και στον κόλπο και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος με 5 V παλμό εξόδου ασφαλείας. - Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα. - Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής. - Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες. - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη - Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% DDD βηματοδότηση πάνω από 9,7 χρόνια. - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. - Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας . |  |  |
|  | Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες: |  |  |
|  | - Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch) - Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας. - Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη - Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας. - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας - Αλγόριθμοι πρόληψης και ανάταξης κολπικών ταχυαρρυθμιών. |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: |  |  |
|  | 1. Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. 2. Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών. 3. Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά με μνήμη καταγραφής για πάνω από 14 λεπτά. 4. Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία. |  |  |
|  | Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας: |  |  |
|  | Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης ή υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό ή μετρητής επιτάχυνσης ή και «φυσιολογικός» αισθητήρας. |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : |  |  |
|  | 1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη . Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9 2) Ηλεκτρόδια κολπικά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9 3) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR 2 τμχ . Π.Τ.: 24.2.12 |  |  |
| 3) | Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής βηματοδότησης με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα (VDDR) Π.Τ.: 24.2.5 |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | - Να έχει μικρό όγκο και βάρος κάτω από 24 γραμμάρια και μεγάλη διάρκεια ζωής πάνω από 9,5 χρόνια . - Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης - Nα διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω τύπους βηματοδότησης: VDD, VDDR, VVI, VVIR - Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1 - Δυνατότητα μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης - Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη - Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη - Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη - Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης Beat by Beat και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος με 5 V παλμό εξόδου ασφάλειας. - Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη στην κοιλία - Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο ( έως 0,1 mv ) και την κοιλία - Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη |  |  |
|  | Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες: |  |  |
|  | - Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch). - Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη - Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: |  |  |
|  | - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία. |  |  |
|  | Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας: |  |  |
|  | Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης ή υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό ή μετρητής επιτάχυνσης ή και «φυσιολογικός» αισθητήρας. |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : |  |  |
|  | 1) Ηλεκτρόδια τύπου VDD ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. Π.Τ.: 24.2.11 2) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR . Π.Τ.: 24.2.12 |  |  |
| 4) | Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα DDDR και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και με δυνατότητα FULL BODY MRI στα 3 Tesla με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και υποκλείδιους εισαγωγείς. Π.Τ.: 24.2.15 Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας 3 Tesla με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς. |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | - Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης - Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1 - Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης - Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη - Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη - Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία - Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία . - Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα. - Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής. - Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες. - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη - Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% DDD βηματοδότηση πάνω από 9,7 χρόνια. - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. - Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας . |  |  |
|  | Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες: |  |  |
|  | - Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch) - Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας. - Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη - Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας. - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας - Αλγόριθμοι πρόληψης και ανάταξης κολπικών ταχυαρρυθμιών. |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: |  |  |
|  | - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών. - Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά με μνήμη καταγραφής. - Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία. |  |  |
|  | Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας: |  |  |
|  | Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης ή υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό ή μετρητής επιτάχυνσης ή και «φυσιολογικός» αισθητήρας. |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : |  |  |
|  | 1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη . Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9 ή 24.2.21 2) Ηλεκτρόδια κολπικά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης , άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. Π.Τ.: 24.2.8 ή 24.2.9 ή 24.2.22 3) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR 2 τμχ . Π.Τ.: 24.2.12 |  |  |
| 5) | Εμφυτευόμενη συσκευή συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Injectable loop recorders) μικρού όγκου ≤1,4cc (διαστάσεις 49 x 9 x 3 mm) Τοποθετείται με ειδική συσκευή (η οποία εμπεριέχεται στην συσκευασία), χωρίς χειρουργική επέμβαση. |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και αποστολής δεδομένων από τον ασθενή, μέσω κινητού τηλεφώνου και ειδικής εφαρμογής APP (στα ελληνικά) και να διαθέτει Bluetooth wireless technology και ικανότητα αυτοενεργοποίησης επί καταγραφής αρρυθμίας ( AF , Tachy, Brady, Pause ). Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού της διάρκειας καταγραφής για όλα τα επεισόδια (AF - Tachy, - Brady - Pause) πριν το επεισόδιο (Pre-trigger) έως 14 λεπτά και μετά το επεισόδιο (Post-trigger) έως 60 sec. Να διαθέτει μνήμη καταγραφής 60 Min με δυνατότητα προτεραιότητας επεισοδίου καταγραφής (Episode Priority) καθώς και δυνατότητα προγραμματισμού παραμέτρων που καθορίζουν τη διάρκεια καταγραφής κάθε τύπου αρρυθμίας. Είναι νέας τεχνολογίας και κατασκευής που την καθιστά ασφαλή κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας 3 tesla. Εκτός παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: |  |  |
|  | Α) Στις ζητούμενες κατηγορίες βηματοδοτών που υπάρχει η τεχνική περιγραφή ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία – MRI safe, η επιλογή του αναδόχου για την προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον μειοδότη ολόκληρου του συστήματος (βηματοδότης – ηλεκτρόδια κοιλιακά και κολπικά κ.τ.λ.) έτσι ώστε να υπάρχει πιστοποίηση για την δυνατότητα μαγνητικής τομογραφίας – MRI safe. |  |  |
|  | Β) Σε όλες προσφερόμενες κατηγορίες βηματοδοτών να υπάρχουν τιμές για όλα τα προσφερόμενα υλικά (βηματοδότης – ηλεκτρόδια κοιλιακά και κολπικά κ.τ.λ.) για την περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και να μην υπάρχει μηδενική κάποιου υλικού για αγορά σαν σετ. Η τιμή των υλικών σαν σετ θα είναι και η τιμή προμήθειας του υλικού και σαν μεμονωμένο. |  |  |