ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ-ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΘΗΚΗΣ

(ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Το σύστημα να είναι κατάλληλο για όλες τις επεμβάσεις τραύματος. |  |  |  |
| - 2. | - Να είναι πρόσφατης κυκλοφορίας στην αγορά ώστε να ενσωματώνει σύγχρονη τεχνολογία, στο μηχανισμό λειτουργίας και τις μπαταρίες. Να αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας. |  |  |  |
| - 3. | - Να είναι εργονομικού σχεδιασμού, με έμφαση στο ζύγισμα της χειρολαβής όπου μαζί με την μπαταρία, να είναι εύχρηστο στον χειρουργό και να μην κουράζεται ο καρπός του. |  |  |  |
| - 4. | - Το συνολικό βάρος της χειρολαβής να είναι μικρό και να μην υπερβαίνει τα 650 γραμμάρια (grams) χωρίς τη μπαταρία. |  |  |  |
| - 5. | - Να διαθέτει ευαίσθητη σκανδάλη συνεχούς μεταβολής, η οποία να επιτρέπει στον χειρουργό να ελέγχει την ακριβή ταχύτητα αναλόγως της πίεσης. |  |  |  |
| - 6. | - Να διαθέτει εύχρηστο κουμπί ασφάλειας - ασφάλισης των σκανδαλών - ώστε να αποτρέπεται η κατά λάθος χρήση ή ο κίνδυνος τραυματισμού. |  |  |  |
| - 7. | - Να διαθέτει εύχρηστο και εύκολο σύστημα ασφάλισης των συνδετικών σε οποιαδήποτε θέση με το χέρι, 360°, χωρίς τη χρήση εργαλείων. |  |  |  |
| - 8. | - Να δύναται η χειρολαβή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλές επιλογές συνδετικών-εξαρτημάτων. |  |  |  |
| - 9. | - Να διαθέτει δύο σκανδάλες συνεχούς μεταβολής (stepless triggers) για τους εξής τρόπους λειτουργίας: χαμηλή ταχύτητα, υψηλή ταχύτητα, λειτουργία προώθησης (forward), λειτουργία αντιστροφής (reverse), παλλόμενη και ταλαντευόμενη λειτουργία. |  |  |  |
| 10. | - Να δίνεται η δυνατότητα χρήσης παλινδρομικού πριονιού και burs υψηλών-ταχυτήτων, διαφόρων μεγεθών. |  |  |  |
| 11. | - Το επίπεδο θορύβου να μην υπερβαίνει τα 73dB |  |  |  |
| 12. | - Η ταχύτητα στη λειτουργία drill να φθάνει τουλάχιστον τα 1350 rpm. |  |  |  |
| 13. | - Η ταχύτητα στη λειτουργία reaming να φθάνει τουλάχιστον τα 350 rpm. |  |  |  |
| 14. | - Η ταχύτητα του οβελιαίου πριονιού (sagittal saw) να φθάνει τα 24.300 cpm. |  |  |  |
| 15. | - Αυτό να ασφαλίζει τη λάμα, εύκολα, χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων. |  |  |  |
| 16. | - Να διαθέτει τα παρακάτω συνδετικά προς επιλογή: α) ένα συνδετικό πριονιού μικρό, β) ένα συνδετικό Jacobs ¼ inch, γ) ένα συνδετικό AO/ Synthes (small) μικρό, δ) ένα συνδετικό για k-wires-Steinman 0,7mm-4,0mm. |  |  |  |
| 17. | - Το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με αποστειρωμένη είτε με μη αποστειρωμένη μπαταρία μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Ως επιλογή, η μη αποστειρώσιμη μικρή μπαταρία. |  |  |  |
| 18. | - Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης - λειτουργίας συστήματος (εναλλακτικά) με άλλη πηγή ενέργειας (μέσω κονσόλας ρεύματος). |  |  |  |
| 19. | - Ο δείκτης αδιαβροχοποίησης και στεγανότητας του συστήματος να είναι τουλάχιστον IP69. |  |  |  |
| 20. | - Το πρωτόκολλο αποστείρωσης να είναι συμβατό με όλες τις γνωστές μεθόδους αποστείρωσης. |  |  |  |
| 21. | - Να μπορεί να πλένεται σε πλυντήριο-απολυμαντήριο. |  |  |  |
| 22. | - Να διατίθεται κατάλληλο κυτίο με ειδικές θήκες φύλαξης και αποστείρωσης της χειρολαβής και των εξαρτημάτων. |  |  |  |
| 23. | ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ + ΜΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ |  |  |  |
| 24. | - Οι μπαταρίες να είναι τελευταίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου και να μην εκδηλώνουν το «φαινόμενο μνήμης» σε περίπτωση φόρτισης πριν την πλήρη αποφόρτιση. |  |  |  |
| 25. | - Να διαθέτουν ειδικό δείκτη φωτεινής ένδειξης (σε στάδια) που επιτρέπει να γίνεται αντιληπτή η κατάσταση της μπαταρίας αμφότερα πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. |  |  |  |
| 26. | - Να έχουν μεγάλη αντοχή, αξιοπιστία και μεγάλη παροχή φορτίου με τάση (voltage) μπαταρίας τουλάχιστον 10,95 V. |  |  |  |
| 27. | - Χρόνος (συνεχιζόμενης) χρήσης μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 20 λεπτά. |  |  |  |
| 28. | - Το συνολικό βάρος της μπαταρίας μαζί με τη θήκη να μην ξεπερνά τα 320 γραμμάρια (grams). |  |  |  |
| 29. | - Να δοθεί επιπλέον ένα στοιχείο μη αποστειρώσιμης μπαταριάς για την διευκόλυνση ροής των περιστατικών και μεγαλύτερη ασφάλεια (back up). Σύνολο 2 δύο τεμάχια μη αποστειρώσιμης μικρής μπαταρίας. |  |  |  |
| 30. | - Να περιλαμβάνει αποστειρώσιμο εξωτερικό κάλυμμα-περίβλημα (θήκη μπαταρίας) το οποίο να αποστειρώνεται με όλες τις γνωστές μεθόδους αποστείρωσης και να μπορεί να πλένεται σε πλυντήριο-απολυμαντήριο. |  |  |  |
| 31. | - Το αποστειρώσιμο εξωτερικό κάλυμμα-περίβλημα (θήκη μπαταρίας) να είναι ισχυρά στεγανοποιημένο και ασφαλή ώστε να μην επιτρέπει τη διείσδυση υγρασίας ή ξένων ουσιών. |  |  |  |
| 32. | - Να είναι εύκολη η τοποθέτηση της μπαταρίας μέσα στη θήκη χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αποστείρωση της χειρολαβής. |  |  |  |
| 33. | - Να δοθούν 1 μία θήκη (αποστειρώσιμο εξωτερικό κάλυμμα-περίβλημα) για μικρή μπαταρία. |  |  |  |
| 34. | - Να δοθούν 1 ένας αποστειρώσιμος γιακάς προστασίας τοποθέτησης μπαταρίας στη παραπάνω θήκη. |  |  |  |
| 35. | - Ο φορτιστής μπαταριών να είναι κατάλληλος για τη φόρτιση της εκάστοτε, παραπάνω μπαταρίας. |  |  |  |
| 36. | - Να διαθέτει φωτεινή λυχνία στην οποία να εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις: 1. Κατάσταση μπαταρίας, 2. Αν φορτίζεται, 3. Αν είναι φορτισμένη έτοιμη προς χρήση. |  |  |  |
| 37. | ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
| 38. | - Να δηλώνεται από τη κατασκευάστρια εταιρεία ότι η προμηθεύτρια εταιρεία είναι ο πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών service για το προσφερόμενο είδος στην Ελλάδα. |  |  |  |
| 39. | - Να παρέχονται συσκευές αντικατάστασης ενόσω διαρκεί η επισκευή των προϊόντων. |  |  |  |
| 40. | - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνια. |  |  |  |
| 41. | - Να παρέχεται διάθεση ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια. |  |  |  |
| 42. | - Να διαθέτει σημάνσεις ποιότητας CE, ISO και να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. |  |  |  |