ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  | - | - |
|  | Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω: - τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής - το είδος του περιεχομένου - η ημερομηνία παραγωγής - ο αριθμός παρτίδας - οι διαστάσεις ( μήκος-πλάτος) - ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας - η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη. - Η σήμανση πιστότητας CE. |  |  |  |
|  | Έλεγχοι Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Ο μακροσκοπικός έλεγχος (εφόσον απαιτηθεί) γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή. |  |  |  |
|  | Υποχρεώσεις Προμηθευτών Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν και να προσκομίζουν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Επωνυμία και τόπο του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση, κλπ). 2. Άδεια-βεβαίωση του κατασκευαστή δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής. 3. Πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία ισχύος αυτού και ο κωδικός του οργανισμού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας IΙα για γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές, αλλά και για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα) και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE. |  |  |  |
|  | Oι προσφέροντες απαιτείται να προσκομίσουν δείγματα των επί των προσφερόμενων ειδών που περιγράφονται στην τεχνική τους προσφορά |  |  |  |
|  | Απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2015 για τον προσφέροντα και ISO 9001:2015 ή 13485:2016 για τους κατασκευαστές. |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ | - | - |
|  | Γάζα υδρόφιλη κομμένη σε τεμάχια 35cm Χ 35cm (+-5cm). Φύλλα ανά πακέτο συσκευασίας 735 περίπου. | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100 % βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m2). Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. |  |  |
|  | Γάζα υδρόφιλη κομμένη σε τεμάχια 45cm Χ 45cm (+-5cm). Φύλλα ανά πακέτο συσκευασίας 400 περίπου. | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m2).Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. |  |  |
|  | Γάζα μη αποστειρωμένη διπλωμένη 5cm X 5cm. | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m2).Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες. |  |  |
|  | Γάζα μη αποστειρωμένη διπλωμένη 12-ply 10cm X 10cm. | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18 /+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m2).Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες. |  |  |
|  | Ακτινοσκιερή γάζα 12-ply 10cm X 20cm (διπλωμένη). | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m2).Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος. Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες. |  |  |
|  | Ακτινοσκιερή κομπρέσα Λαπαροστομίας 40cm X 40cm 12-ply | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m2).Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Το ύφασμα θα φέρει υφασμένη ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά φύλλο. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια .Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και να έχει φαρδιά βαρειούχο ακτινοσκιερή ταινία σε όλο το μήκος της και στη συνέχεια του υφασμάτινου βρόγχου. |  |  |
|  | Κομπρέσα γάζας απλή 40cm X 40cm 4-ply | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m2). Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια και θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών. |  |  |
|  | Γάζα ταμπόν ακτινοσκιερή (miculits) ρολό 7,5cm X 100cm. | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24 gr/m2). Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειϊκού βαρίου, από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα 18-20 κλωστών/cm2 και βάρους 27gr/m2 περίπου, τεσσάρων διπλώσεων (4ply), κομμένα και εσωτερικά διπλωμένα πλάτους 6-8cm περίπου και μήκους 100m τυλιγμένα κυλινδρικά» |  |  |
|  | Τουλίπια (κουκουτσάκια) ακτινοσκιερά διαμέτρου 1,5cm (8cm X 8cm). | Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης , με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+-1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24 gr/m2). Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Τα τουλίπια να είναι ακτινοσκιερά στρόγγυλα (κουκουτσάκια) διαμέτρου 1,5cm (8 Χ 8) και να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου. |  |  |