ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ | - | - |
|  | Περιγραφή Συστήματος | - | - |
|  | Το σύστημα να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών ή αίματος και να περιλαμβάνει: Ρύγχος σύνδεσης ικανού μήκους για τον ασκό του αίματος, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων, φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, ένα ενσωματωμένο ασκό συλλογής για την φύλαξη των λευκαφαιρεμένων ερυθρών. |  |  |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | - | - |
|  | 1. Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης των λευκών αιμοσφαιρίων και απόδοσης τελικού προϊόντος ερυθρών αιμοσφαιρίων ανά μονάδα παραγωγού ή ολικού αίματος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να πληρούνται κατ’ελάχιστο οι προδιαγραφές που τίθεται από το παράρτημα V του Π.Δ. 138/2005. Επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων στους τομείς αυτούς οι οποίοι είναι σημαντικοί για την αποφυγή αντιδράσεων στον μεταγγιζόμενο ασθενή και για να διασφαλίζεται ελάχιστη απώλεια αίματος κατά το φιλτράρισμα – μετάγγιση, θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν και θα ληφθεί ειδικά υπόψη στην τελική αξιολόγηση. |  |  |
|  | 2. Το πλαστικό των ασκών να είναι απόλυτα διαυγές και άχρωμο και εσωτερικά ο ασκός να είναι κοίλος χωρίς γωνίες για την αποφυγή θρόμβων. |  |  |
|  | 3. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής ένωσης (CE MARK) και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO,GMD. |  |  |
|  | 4. Να προσκομισθούν ανεξάρτητες μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά που να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των φίλτρων. |  |  |
|  | 5. Να έχουν άριστη - μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας. Τα διακριτικά του κάθε φίλτρου (είδος, παρτίδα και ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης)να αναγράφονται ευκρινώς η στη συσκευασία ή πάνω στο φίλτρο, διασφαλίζοντας απόλυτα τον χρήστη. Επίσης να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης (ελληνικά). |  |  |
|  | 6. Όλα τα επιμέρους τμήματα να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κυρίως φίλτρο. |  |  |
|  | 7. Ο χρόνος προετοιμασίας και λευκαφαίρεσης να είναι κάτω των 15 λεπτών με τις υπάρχουσες συνθήκες αιμοδοσίας. | - | - |
|  | 8. Να είναι αποστειρωμένα με γ΄ ακτινοβολία, απαλλαγμένα πυρετογόνων ουσιών και έτοιμα για χρήση. | - | - |
|  | 9. Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι κατασκευασμένη από υλικό βιοσυμβατό και επεξεργασμένη ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή απόδοση και η ασφάλεια των λευκαφαιρεμένων ερυθρών (ISO 10993) |  |  |
|  | 10. Η απόδοση του φίλτρου να είναι αρίστης ποιότητας και η απομάκρυνση των αιμοπατελίων > 95%. |  |  |
|  | 11. Η ανάκτηση των ερυθρών να είναι > 90% |  |  |
|  | 12. Το ρύγχος σύνδεσης να έχει ικανοποιητικό μήκος ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφάλεια σύνδεσης με τον ασκό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1135-4. |  |  |
|  | 13. Οι προσφορές των εταιριών να συνοδεύονται από 5 τουλάχιστον δείγματα φίλτρων για να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν στην πράξη στην μονάδα μεσογειακής αναιμίας. |  |  |
| 2. | ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ | - | - |
|  | Περιγραφή συστήματος | - | - |
|  | Το σύστημα να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση και πλύση μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών και να περιλαμβάνει: Ρύγχος σύνδεσης ικανού μήκους για τον ασκό του αίματος, ρύγχος σύνδεσης για τον ορό, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων , φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, δύο ενσωματωμένους ασκούς έναν για τη συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και έναν για τα απόβλητα. |  |  |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | - | - |
|  | 1. Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης των λευκών και συγκεκριμένα ο υπολειπόμενος αριθμός λευκοκυττάρων να είναι κάτω από 5 x 104 απόδοσης τελικού προϊόντος ανά μονάδα ερυθρών αιμοσφαιρίων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να πληρούνται κατ’ελάχιστο οι προδιαγραφές που τίθενται από το παράρτημα V του Π.Δ 138/2005 επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων στους τομείς αυτούς οι οποίοι είναι σημαντικοί για την αποφυγή αντιδράσεων στον μεταγγιζόμενο ασθενή και για να διασφαλίζεται ελάχιστη απώλεια αίματος κατά το φιλτράρισμα-μετάγγιση, θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν και θα ληφθεί ειδικά υπόψη στην τελική αξιολόγηση. |  |  |
|  | 2. Η απόδοση του φίλτρου να είναι αρίστης ποιότητας και η απομάκρυνση των αιμοπατελίων > 95%. |  |  |
|  | 3. Η ανάκτηση των ερυθρών να είναι σύμφωνα με το Π.Δ 138/2005 σχετικά με την λευκαφαίρεση του αίματος και συγκεκριμένα να είναι >90%. |  |  |
|  | 4. Να εξασφαλίζεται η αποφυγή μετάδοσης CMV μέσω της μετάγγισης και να πιστοποιείται με δημοσιευμένες κλινικές μελέτες και εργασίες. |  |  |
|  | 5. Nα έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της ευρωπαϊκής ένωσης (CE MARK). |  |  |
|  | 6. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας ISO και GMD. |  |  |
|  | 7. Να προσκομισθούν ανεξάρτητες μελέτες, δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά που να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των φίλτρων. |  |  |
|  | 8. Να έχουν άριστη - μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας. Τα διακριτικά του κάθε φίλτρου (είδος, παρτίδα και ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης)να αναγράφονται ευκρινώς η στη συσκευασία ή πάνω στο φίλτρο, διασφαλίζοντας απόλυτα τον χρήστη. Επίσης να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης (ελληνικά). |  |  |
|  | 9. Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι κατασκευασμένη από υλικό βιοσυμβατό και επεξεργασμένη ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή απόδοση και η ασφάλεια των λευκαφαιρούμενων ερυθρών (ISO 10993). |  |  |
|  | 10. Το πλαστικό των ασκών να είναι απόλυτα διαυγές και άχρωμο και εσωτερικά ο ασκός να είναι κοίλος χωρίς γωνίες για την αποφυγή δημιουργίας θρόμβων. |  |  |
|  | 11. Όλα τα επιμέρους τμήματα να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κυρίως φίλτρο. |  |  |
|  | 12. Να είναι αποστειρωμένα με γ΄ ακτινοβολία, απαλλαγμένα πυρετογόνων ουσιών και έτοιμα για χρήση. |  |  |
|  | 13. Ο χρόνος προετοιμασίας και λευκαφαίρεσης να είναι κάτω των 15΄(λεπτών) με τις υπάρχουσες συνθήκες αιμοδοσίας. |  |  |
|  | 14.Το ρύγχος σύνδεσης να έχει ικανοποιητικό μήκος ώστε να εξασφαλίζεται |  |  |
|  | η σταθερότητα και η ασφάλεια σύνδεσης με τον ασκό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1135-4. |  |  |