ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ COLLUSI | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί, τις προληπτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων που απαιτούνται, από τις τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου και πάντως όχι λιγότερες από δύο ανά έτος. |  |  |
| 2 | Ο Ανάδοχος θα καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλίσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης, επίσης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται μέσα 48 ώρες από την κλίση του Νοσοκομείου. |  |  |
| 3 | Αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων από τεχνικούς εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |
| 4 | Κατά την συντήρηση ο ανάδοχος θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την καλύτερη και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. |  |  |
| 5 | Τα ανταλλακτικά και τα ΚΙΤ συντήρησης πλην των αναλωσίμων αφορούν τον συντηρητή, πρέπει να είναι γνήσια, καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστα και να πληρούν τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας κατασκευής, διάθεσης και τεχνικής εξυπηρέτησης ISO. |  |  |
| 6 | Να γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης του κλιβάνου. |  |  |
| 7 | Να ελέγχεται το υδραυλικό κύκλωμα. |  |  |
| 8 | Να ελέγχεται το ηλεκτρικό κύκλωμα. |  |  |
| 9 | Να γίνεται έλεγχος όλων των επιμέρους τμημάτων. |  |  |
| 10 | Να γίνεται αντικατάσταση και λίπανση του λάστιχου θύρας (κάθε 12 μήνες). |  |  |
| 11 | Να γίνεται η αντικατάσταση του απόλυτου φίλτρου. |  |  |
| 12 | Να ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας της ατμογεννήτριας στα 3bar±0,2. |  |  |
| 13 | Nα ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου νερού προς αντλία κενού |  |  |
| 14 | Να ρυθμίζεται η ποσότητα του τροφοδοτούμενου αέρα προς την αντλία κενού για την αποφυγή σπηλαίωσης. |  |  |
| 15 | Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση. |  |  |
| 16 | Να γίνεται έλεγχος του ρυθμού αύξησης της πίεσης του θαλάμου αποστείρωσης στην φάση πριν την αποστείρωση. |  |  |
| 17 | Να γίνεται έλεγχος του αριθμού sec τα οποία απαιτούνται για την αυτόματη εκκένωση της ατμογεννήτριας ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. |  |  |
| 18 | Να γίνεται έλεγχος του εσωτερικού και των ηλεκτρικών αντιστάσεων της ατμογεννήτριας. |  |  |
| 19 | Να γίνεται καθαρισμός όλων των αισθητήρων θερμοκρασίας θαλάμου. |  |  |
| 20 | Να γίνεται βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας του θαλάμου. |  |  |
| 21 | Να γίνεται καθαρισμός του συρμάτινου φίλτρου θαλάμου. | - | - |
| 22 | Να γίνεται βαθμονόμηση όλων των αισθητήρων πίεσης του κλιβάνου. |  |  |
| 23 | Να εκτελούνται προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 134Οc Προγράμματα με φορτίο και χωρίς φορτίο στους 121°C και να γίνεται έλεγχος και διόρθωση της σχέσης πίεσης – θερμοκρασίας κατά την φάση της αποστείρωσης. |  |  |
| 24 | Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου ορθής λειτουργίας του κλιβάνου. |  |  |
| 25 | Να εκτελείται πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας του θαλάμου αποστείρωσης. |  |  |
| 26 | Ο ανάδοχος να καταθέσει λίστα με τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει για την συντήρηση των κλιβάνων |  |  |