ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 42660000-4 |  |  |
| Να είναι συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας και άριστης ποιότητας κατασκευής, με στιβαρό χαλύβδινο περίβλημα. Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει οθόνη LCD . Να είναι κατάλληλη για την θερμοσυγκόλληση φακέλων με και χωρίς πιέτα, κατασκευασμένων από πλήθος υλικών. Να είναι κατάλληλη για φακέλους αποστείρωσης με ατμό και με πλάσμα. Να κάνει αυτόματη μεταφορά των φακέλων. Ο διακόπτης ενεργοποίησης να βρίσκεται στο πίσω μέρος για την αποφυγή τυχαίας απενεργοποίησης κατά την χρήση . Να διαθέτει πλήκτρο αυτόματης αντίστροφης τροφοδοσίας για λόγους ασφαλείας. Η θερμοκρασία να ελέγχεται από μικροϋπολογιστή από 50-199°C με ανοχή στη ρύθμιση όχι παραπάνω από ±1°C. Nα διαθέτει αυτοματισμό ασφαλείας που να διακόπτει την λειτουργία της θερμοσυγκολλητικής σε περίπτωση απόκλισης από την επιθυμητή θερμοκρασία κατά ±5⁰C. Η ταχύτητα θερμοσυγκόλλησης να είναι περίπου 8,5m/min και το πάχος της θερμοσυγκόλλησης να είναι 15mm (rib seal) . Να διαθέτει λειτουργίας κατάστασης αναμονής (stand by). Η ενεργειακή κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 75W. Το βάρος της προσφερόμενης θερμοσυγκολλητικής να μην ξεπερνάει τα 12 κιλά . Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS 232 για την αναβάθμιση νέας έκδοσης λογισμικού. Να έχει μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ : 438x289x137mm. Λόγω έλλειψης χώρου η απαίτηση αυτή είναι απαράβατη. Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου πόλεως 230V/50Hz. Ισχύς 500W. Η συσκευή να διαθέτει CE Mark και να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953.7:2010 , 2006/42 CE , 2014/35/EU, EN 868-5 . O προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001, 13485 και 14001. Να καλύπτεται από πλήρη εγγύηση δύο (2) ετών. |  |  |