ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (τμχ. 1) CPV: 42660000-4 |  |  |
| 1. O συγκολλητής σωλήνων να λειτουργεί με εναλλασσόμενη τάση δικτύου (220volt ±10%,50/60Hz). 2. Να έχει μικρό βάρος (<3 κιλά) για να είναι πολύ εύκολο στις μετακινήσεις. 3. Να είναι μικρό σε διαστάσεις (πλάτος ~ 70 χιλιοστά, μήκος ~350 χιλιοστά). 4. Να ανιχνεύει την ύπαρξη σωλήνωσης και κάνει τη συγκόλληση αυτόματα χωρίς να απαιτείται η πίεση ειδικού ελάσματος αλλά να γίνεται με τη χρήση οπτικού αισθητήρα. 5. Να πραγματοποιεί τέλειες συγκολλήσεις για εύκολο διαχωρισμό των σωλήνων. 6. Να πραγματοποιεί αυτοδιαγνωστικό έλεγχο με την έναρξη λειτουργίας του και να διακόπτει την λειτουργία του αν θεωρήσει κάτι εκτός προδιαγραφών λειτουργίας, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα λάθους. 7. Να έχει ειδική θωράκιση από ειδικά επεξεργασμένο μέταλλο για την προστασία των παρευρισκόμενων από τις υψίσυχνες συχνότητες τις οποίες δημιουργεί. 8. Να έχει την δυνατότητα να σφραγίζει όλους τους τύπους αυλών από πολυβινυλικό χλωρίδιο(PVC) για διαμέτρους μέχρι 6 (έξι) χιλιοστά και από EVA για διαμέτρους μέχρι 4,15 (τέσσερα και δέκα πέντε) χιλιοστά. 9. Η διάρκεια της συγκόλλησης να διαρκεί μόλις 0,5 έως 3 δευτερόλεπτα. 10. Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις τόσο για την κατάσταση λειτουργίας (συγκόλληση, έτοιμο για συγκόλληση) όσο και για την περίπτωση σφάλματος η οποία σε περίπτωση που ανιχνευτεί κάποια δυσλειτουργία να ανάβει και ο τρόπος με τον οποίο ανάβει να μας υποδεικνύει το είδος του σφάλματος. 11. Η κεφαλή συγκόλλησης να αποσπάται εύκολα για καθαρισμό από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται κανένα εργαλείο και να επανατοποθετείται εξίσου εύκολα. 12. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως και 8 συσκευών για τη δημιουργία συστήματος πολλαπλής ταυτόχρονης συγκόλλησης και για το λόγο αυτό να διαθέτει κατάλληλες θύρες (com in & com out). 13. Να μπορεί να συνδεθεί με τα υπάρχοντα συστήματα συγκόλλησης της αιμοδοσίας. |  |  |