ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ TOURNIQUET (ΙΣΧΑΙΜΟΣ) |  |  |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ψηφιακό Tourniquet διπλό το οποίο διαθέτει - ευκρινή οθόνη αφής τουλάχιστον 8” (800Χ480 pixels) με ευρεία γωνία θέας (τουλάχιστον 160ο) εύκολη στον καθαρισμό η οποία λειτουργεί ακόμη κι αν χρησιμοποιούνται χειρουργικά γάντια - Σωλήνες παροχής αέρος με ταχυσύνδεσμο, διαφορετικής απόχρωσης - τροχήλατο στατό με καλάθι αποθήκευσης και ρόδες με δυνατότητα κλειδώματος - ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) ωρών - Δυνατότητα λειτουργίας ενός διπλού cuff ή δυο μονών με αυτόνομες ρυθμίσεις - Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού και καταγραφής των στοιχείων λειτουργίας, με εύκολη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων - Timer alarm. - Δυνατότητα ακριβούς επιλογής πίεσης από 80 mm-Hg ή και λιγότερο έως τουλάχιστον 500 mm-Hg. - Διάρκεια ακριβούς προγραμματισμού λειτουργίας 15 λεπτών ή και λιγότερο έως 120 λεπτών ή και περισσότερο (πχ 150 λεπτών) με δυνατότητα η τιμή να αλλάζει στη διάρκεια της επέμβασης ή να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου με προεπιλεγμένες τιμές ταχείας επιλογής - Δυνατότητα ή α) ταχείας και εύκολης ρύθμισης χρόνου και πίεσης ή β) ταχείας επιλογής χρόνου και πίεσης μέσω προεπιλογών στην οθόνη - Εύκολος χειρισμός για έλεγχο λειτουργίας και ρυθμίσεων από τη τεχνική υπηρεσία με δυνατότητα επιλογής σε διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά η Αγγλική - Σύστημα αποκλεισμού ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου απότομης απώλειας περιοχικής αναισθησίας μετά από άσκοπη εκτόνωση του cuff. - Να συνοδεύεται από 3 τουλάχιστον περιχειρίδες πλενόμενες, μία μονού αυλού για το μηρό 86εκ., μία μονού αυλού βραχιονίου 46εκ. και μία 2πλού αυλού βραχιονίου για τη χρήση της σε ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία 46εκ. |  |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του μηχανήματος για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του. 2. Κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε βλάβη που θα οφείλεται σε δυσλειτουργία του μηχανήματος προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και όχι σε κακό χειρισμό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του φορέα σε ανταλλακτικά, κόστος εργασίας και λοιπών εξόδων αποκατάστασης της βλάβης. Η διάγνωση και αποκατάσταση κάθε βλάβης θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της εταιρείας για προληπτικό έλεγχο συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο προληπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας (κατάστασης συσκευής, έλεγχος πιέσεων και έλεγχος διαρροών) και ηλεκτρικής ασφάλειας να εκτελείται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές οδηγίες, με όργανα ελέγχου τα οποία να είναι διακριβωμένα σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εσωτερικού ή εξωτερικού. Να κατατεθεί λίστα των οργάνων ελέγχου. Όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι θα γίνονται σε συνεννόηση με το τμήμα ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ του νοσοκομείου. 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου μηχανήματος για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. 4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει με την προσφορά του, ενδεικτική λίστα τιμοκαταλόγου που θα αναφέρει το κόστος των κυριότερων ανταλλακτικών του μηχανήματος και να δεσμεύεται υποχρεωτικά, ότι οι τιμές θα αναπροσαρμόζονται για τα επόμενα οκτώ (8) τουλάχιστον έτη με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. 5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει το πρόγραμμα της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος μέχρι και το όγδοο (8ο) έτος από την οριστική παραλαβή του, αναφέροντας αναλυτικά τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, με το αντίστοιχο κόστος τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή και να δεσμεύεται υποχρεωτικά ότι οι τιμές θα αναπροσαρμόζονται για τα επόμενα έτη με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά καθώς και service manual. |  |  |
| Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 1. Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο του Χειρουργείου και κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη του τμήματος. 2. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων και να τα παραδώσει σε πλήρη λειτουργία με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Το Νοσοκομείο έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τα ανωτέρω. Μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να προβεί στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας. 3. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών που θα του ζητηθεί για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. |  |  |