ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| - | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α | - | - |
| 1 | - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | - | - |
| 2 | 1.1. Η Τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των υπό προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ή και ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». |  |  |
| 3 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | - | - |
| 4 | 2.1 ΓΕΝΙΚΑ | - | - |
| 5 | 2.1.1. Τα υπό προμήθεια όργανα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με τις τελευταίες, επιστημονικές εξελίξεις, τηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά της προδιαγραφής 2.3.1.12. 2.1.2. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται εγγράφως, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανημάτων, που θα διατεθούν από τους προμηθευτές για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων, ποσότητες τέτοιες που να μη παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αντίστοιχου εργαστηρίου. |  |  |
| 6 | 2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | - | - |
| 7 | 2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | - | - |
| 8 | 2.2.1.1. Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους: 2.2.1.1.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές. 2.2.1.1.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως σύμφωνα με την παρ. 4.2.9. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. 2.2.1.1.3. Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξης. 2.2.1.1.4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται. 2.2.1.1.5. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με την παρ. 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. |  |  |
| 9 | 2.2.1.1.6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις: α) Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει τα 1/4 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. β) Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεώς του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. |  |  |
| 10 | 2.2.1.1.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη διάρκεια χρήσεως μετά από σχετική γραπτή αναφορά του Διευθυντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 2.2.1.1.8. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται κατά τη διαδικασία της παραλαβής. 2.2.1.1.9. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια να είναι απολύτως συμβατά με τους προσφερόμενους αναλυτές .Οι κατασκευαστές των αναλυτών να πιστοποιούν με έγγραφη δήλωσή τους, την καταλληλότητα της χρήσης των συγκεκριμένων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στον προσφερόμενο αναλυτή. Από τις οδηγίες χρήσεως (εσώκλειστα) που θα κατατεθούν, να προκύπτει ο προορισμός χρήσης και η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών στους προσφερόμενους αναλυτές. 2.2.1.1.10. Να φέρουν σήμανση CE κατά 98/79/ΕΚ για τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα και να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των προσφερόμενων αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και υγρών ποιοτικού ελέγχου κατά κωδικό προσφερόμενου είδους. 2.2.1.1.11. Τα πλείστα των προσφερομένων αντιδραστηρίων για τις ζητούμενες εξετάσεις από τη Διακήρυξη οφείλουν, να είναι έτοιμα προς χρήση. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους βαθμονομητές, τους ορούς ποιοτικού ελέγχου και παντός είδους αναλώσιμα, πλυστικά ή καθαριστικά υγρά. 2.2.1.1.12. Τα εσώκλειστα (inserts) των προσφερομένων βαθμονομητών και ορών ποιοτικού ελέγχου να αναγράφουν σαφώς και να αποδεικνύουν τον προορισμό χρήσης τους, με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. 2.2.1.1.13. Τα εσώκλειστα (inserts) των προσφερομένων αντιδραστηρίων να αναγράφουν όλα τα χαρακτηριστικά απόδοσής τους (π.χ. γραμμικότητα, ευαισθησία, ακρίβεια), για τους προσφερόμενους αναλυτές βάσει των οποίων οι συμμετέχουσες προσφορές θα κριθούν. 2.2.1.1.14. Να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα στον αναλυτή και μεγάλη διάρκεια καμπύλης. Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία. Πρέπει να αναφέρεται η συχνότητα βαθμονόμησης. Βάσει των ανωτέρω οι συμμετέχουσες προσφορές θα αξιολογηθούν. |  |  |
| 11 | 2.2.2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | - | - |
| 12 | 2.2.2.1. Προδιαγράφονται οι ακόλουθοι τύποι αναλυτών, σύμφωνα με τις ανάγκες, τους διατιθέμενους πόρους και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε τμήματος. Δύο (02) αυτόματοι ανοσοβιοχημικοί αναλυτές ή Δύο (02) αυτόματοι ανοσοβιοχημικοί αναλυτές και ένας (01) αυτόματος αναλυτής ειδικών εξετάσεων. |  |  |
|  | 2.2.2.3.1.: Τύπος 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚOΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ |  |  |
|  | 1. Να αποτελεί ενοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας. 2. Να είναι ενιαίο σύστημα, το οποίο να διαθέτει κοινή μονάδα ελέγχου & κοινό σημείο φόρτωσης - εκφόρτωσης δειγμάτων, βαθμονομητών & διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου, ώστε να εκτελεί ταυτόχρονα οποιεσδήποτε από τις ζητούμενες παραμέτρους. 3. Να δέχεται τουλάχιστον 80 δείγματα σε εφάπαξ φόρτωση. Η φόρτωση δειγμάτων να είναι συνεχής & να πραγματοποιείται από ένα σημείο. 4. Να περιλαμβάνει τις εξής αναλυτικές μονάδες: 5. Φωτομετρική μονάδα με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) ή άλλο αντίστοιχο σύστημα. 6. Ανοσολογική Μονάδα χημειοφωταύγειας ή ηλεκτροχημειοφωταύγειας. 7. Να εκτελεί αυτόματα επαναλήψεις, προ-αραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων από το χειριστή. 8. Να δέχεται σωληνάρια διάφορων τύπων (πρωτογενή σωληνάρια, καψάκια). 9. Να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης, που αποφεύγει την επιμόλυνση μεταξύ δειγμάτων (carry over). 10. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πηγμάτων, φυσαλίδων και επαρκούς ποσότητας δείγματος και να ειδοποιεί το χειριστή του για τυχούσα ανεπάρκεια και σχετικά προβλήματα. |  |  |
|  | 11. Να φέρει ψυγείο ή άλλο σύστημα συντήρησης αντιδραστηρίων, το οποίο να επιτρέπει τη συνεχή παραμονή τους πάνω στον αναλυτή, στις απαιτούμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντήρησης και να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των αντιδραστηρίων σε τυχαίες θέσεις. Ειδικότερα όμως για τις εξετάσεις με ζητούμενο αριθμό μικρότερο ή ίσο των 750, δε θα είναι απαραίτητο, τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια να παραμένουν συνεχώς επί των συνοδών αναλυτών, προς σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων για την Υπηρεσία, καθότι αυτό δεν επηρεάζει τους επιστημονικούς στόχους του Εργαστηρίου. 12. Τα επείγοντα δείγματα (STAT) να μπορούν, να προστεθούν ανά πάσα στιγμή στον αναλυτή και να μετρούνται κατά προτεραιότητα, χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. 13. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απορρυπαντικά, αντιδραστήρια ηλεκτρολυτών) να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης και να ειδοποιείται ο χειριστής. 14. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και παροχής οδηγιών επί βλάβης ή δυσλειτουργίας. 15. Να υποστηρίζει ανάγνωση γραμμικού κώδικα (barcode) δειγμάτων & αντιδραστηρίων. 16. Να υποστηρίζει teleservice (on line τεχνική υποστήριξη). 17. Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστή, έγχρωμη οθόνη, ευαίσθητη στην αφή και το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς το χρήστη με οθόνες βοήθειας. 18. Να φέρει πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας (QC) με αποθήκευση των τιμών των controls και των καμπύλων βαθμονόμησης. |  |  |
|  | 19. Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά εξέταση ή ανά ασθενή, καμπύλων αντίδρασης & βαθμονομήσεων. Η προμήθεια εκτυπωτών και το κόστος των μελανοταινιών, τόνερ, κεφαλών εκτυπωτών απαραιτήτων για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 20. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από μεταβολές τάσης και διακοπές ρεύματος (UPS). Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας. 21. Να συνοδεύεται από σύστημα επεξεργασίας του νερού της πόλης ή όποιο σύστημα παροχής κατάλληλης ποιότητας νερού απαιτείται για τη λειτουργία του αναλυτή. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. |  |  |
|  | 22. Η προσφέρουσα εταιρία να αναλάβει με δική της δαπάνη το κόστος του Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου, όλων των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στους αναλυτές της. 23. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να αναλάβει με δική της δαπάνη την αγορά και εγκατάσταση προγράμματος διασύνδεσης με on line σύστημα διαχείρισης ασθενών (LIS) στην Ελληνική, καθώς και την υποστήριξη της διασύνδεσης αυτής για όλη την διάρκεια της σύμβασης. 24. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει εφεδρικό, ανοσοβιοχημικό αναλυτή ίδιου τύπου και παραγωγικότητας με τον κύριο για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου ή μικρότερης παραγωγικότητας – ίδιων αντιδραστηρίων & αναλωσίμων με τον κύριο αναλυτή – υπό την προϋπόθεση ο κύριος αναλυτής να καλύπτει τουλάχιστον στο διπλάσιο την παραγωγικότητα των φωτομετρικών αναλύσεων και χημειοφωταύγειας ή ηλεκτροχημειοφωταύγειας εξετάσεων ανά ώρα και συνάμα ο εφεδρικός να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 70% του κυρίου αναλυτή, τόσο σε φωτομετρικές όσο και σε χημειοφωταύγειας ή ηλεκτροχημειοφωταύγειας εξετάσεις ανά ώρα, να φέρει επίσης τουλάχιστον 80 θέσεις φόρτωσης αντιδραστηρίων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι βοηθητικές, ενδεχόμενες θέσεις για φόρτωση αναλωσίμων και άλλων σχετικών υλικών. Οι αναλυτές αυτοί, όπως περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή 22 της παραγράφου 2.2.2.3.1. αποτελούν τους Αναλυτές τύπου 1. |  |  |
|  | Η προμηθεύτρια εταιρία οφείλει, να ελέγξει τους χώρους των εργαστηρίων, προκειμένου τα μηχανήματα, που θα προσφέρει, να μπορούν, να τοποθετηθούν χωρίς παρεμβάσεις στους χώρους ή οι όποιες παρεμβάσεις στο εσωτερικό του χώρου χρειαστεί να γίνουν, με έγγραφη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής, να επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Να κατατεθεί προσχέδιο τοποθέτησης των αναλυτών στο χώρο που διαθέτει το εργαστήριο. Επισημαίνεται, πως θα αξιολογηθεί θετικότερα η τοποθέτηση όλων των προσφερόμενων αναλυτών σε ένα χώρο του Εργαστηρίου, διαστάσεων μήκους 4,70m και πλάτους 2,30m, υποδεικνυόμενο εκ του Διευθυντή του Ενιαίου Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, προκειμένου να υπάρχει επαρκής απόσταση του πάγκου εργασίας και συρταριέρας από τους αναλυτές και συνάμα έτσι να δύναται ο χειρισμός τους από ένα μόνο εργαστηριακό υπάλληλο (ιατρό ή μη ιατρό). |  |  |
|  | ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | - | - |
|  | Βιοχημική Μονάδα | - | - |
|  | 1. Random access αναλυτής με παραγωγικότητα τουλάχιστον 600 φωτομετρικών αναλύσεων την ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι ηλεκτρολύτες. 2. Να έχει δυνατότητα ανάλυσης ταυτόχρονα, τουλάχιστον 40 διαφορετικών εξετάσεων ανά δείγμα. 3. Να αναλύει ταυτόχρονα τους εξής τύπους δείγματος: Ορό, πλάσμα, ούρα, ΕΝΥ. 4. Να προσδιορίζει K, Na, Cl σε ορό & ούρα. |  |  |
|  | Τύπος 2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | - | - |
|  | - Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (RANDOM ACCESS) και να στηρίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας ή ηλεκτροχημειοφωταύγειας. - Να είναι τελείως αυτοματοποιημένος, από την εισαγωγή του δείγματος, μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος. - Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. - Να έχει τη δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης (STAT ANALYSIS), χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. - Να έχει δυνατότητα υποδοχής εφάπαξ, τουλάχιστον 60 δειγμάτων. - Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 75 εξετάσεων την ώρα. Ο χρόνος διενέργειας της εξέτασης και έκδοσης του αποτελέσματος πρέπει να είναι όσον το δυνατόν μικρότερος. Να αναφέρονται οι χρόνοι και θα αξιολογηθούν. - Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 15 διαφορετικών εξετάσεων. - Κατά την αναρρόφηση των δειγμάτων, να αποφεύγεται, κάθε πιθανή επιμόλυνση (carry-over). - Να ελέγχεται η στάθμη των υγρών (δειγμάτων, αντιδραστηρίων και απόβλητων) αυτόματα και να ειδοποιείται ο χειριστής. - Να έχει δυνατότητα επισήμανσης αναρρόφησης ανεπαρκούς ποσότητας δείγματος, η οποία να οφείλεται σε πήγματα ή άλλους παράγοντες (φυσαλίδες, θρόμβους, ινικές). - Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξετάσεων για αποτελέσματα εκτός ορίων με ή χωρίς αραίωση, χωρίς παρέμβαση του χειριστή. - Τα αντιδραστήρια να μπορούν να παραμείνουν στον αναλυτή μετά το τέλος της ρουτίνας συνεχώς, στις απαιτούμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντήρησης. - Το αντιδραστήριο και τα αντίστοιχα διαλύματα των calibrators και των diluents να είναι σε εύχρηστες συσκευασίες. - Η σταθερότητα καμπύλης των αντιδραστηρίων να έχει όσο το δυνατόν μεγάλη διάρκεια, για να μην απαιτούνται συχνές βαθμονομήσεις. Να κατατεθούν σχετικά πρωτόκολλα και θα αξιολογηθούν. - Να χρησιμοποιεί σωληνάρια διάφορων τύπων. - Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode) για τα δείγματα και τα αντιδραστήρια. - Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. Να δοθεί πλήρης περιγραφή. - Η προσφέρουσα εταιρεία να αναλάβει με δική της δαπάνη το κόστος του Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου όλων των εξετάσεων, που πραγματοποιούνται στον αναλυτή . - Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του προμηθευτή. - Να εκτελεί αυτόματα έλεγχο καλής λειτουργίας και να επισημαίνει πιθανό σφάλμα. |  |  |
|  | - Να έχει εύχρηστο πρόγραμμα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και αρχειοθέτησης αυτών. - Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ανά ασθενή και να είναι δυνατή η εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης των εξετάσεων της ημέρας. - Να διαθέτει εξελιγμένο Η/Υ με οθόνη υψηλής ευκρίνειας για την επεξεργασία των δεδομένων και εκτυπωτή. Η προμήθεια και το κόστος των μελανοταινιών για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. - Να έχει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με λογισμικό του εργαστηρίου (LIS). |  |  |
|  | 2.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ | - | - |
|  | 2.3.1. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του: 2.3.1.1. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερόμενα στον διαγωνισμό αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 2.3.1.2. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ή του νόμιμου κατασκευαστή του ότι η προσφέρουσα εταιρία (προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά, κλπ.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής ή στις εγκαταστάσεις του νόμιμου κατασκευαστή. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και τη διάρκεια θα συνυποβληθούν με τη βεβαίωση. 2.3.1.3. Δηλώσεις συμμόρφωσης (ΕΚ) για τους αναλυτές αντιδραστήρια, calibrators, controls με τα τεχνικά τους φυλλάδια. 2.3.1.4. Πιστοποιητικό CE κατά την οδηγία 98/79/ΕΚ των αντιδραστηρίων, βαθμονομητών, υγρών ποιοτικού ελέγχου και αναλωσίμων κατά κωδικό προσφερόμενου είδους. 2.3.1.5. Πιστοποιητικό CE κατά την οδηγία 98/79/ΕΚ των αναλυτών. |  |  |
|  | 2.3.1.6. Οδηγίες χρήσεως (εσώκλειστα) των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων από τα οποία να προκύπτει ο προορισμός χρήσης και η αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών στους προσφερόμενους αναλυτές. 2.3.1.7. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο συμμετέχων τηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32/16-01-04) Υπουργική Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 2.3.1.8. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του προϊόντος. 2.3.1.9. Κατάθεση στοιχείων με υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον Οίκο κατασκευής. 2.3.1.10. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα) σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αφοράς. 2.3.1.11. Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86, ότι με την παράδοση του μηχανήματος θα παραδώσει και βεβαίωση του Οίκου κατασκευής, ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό σειράς, S/N) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία, τηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά της προδιαγραφής 2.3.1.12. 2.3.1.12. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχτεί μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό και τυγχάνει μειοδότης και του προηγούμενου αυτού, τότε υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν της πενταετίας από την ημερομηνία κατασκευής τους. |  |  |
|  | 2.3.1.13. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών, την ημερομηνία που θα ορισθεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου. 2.3.1.14. Συμμόρφωση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΚΥΑ 94649/8682/93). Πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή της χώρας παραγωγής. |  |  |
|  | 2.3.1.16. Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ασήμαντες παρεκκλίσεις από τα καθοριζόμενα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2.2. της παρούσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης εφόσον δεν είναι ή δεν υστερούν ως προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αλλά και τις συμπληρώνουν προς το καλύτερο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστατη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και την επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή. 2.3.1.17. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρίας (PROSPECTUS) για το συγκεκριμένο σύστημα που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. 2.3.1.18. Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει το μηχάνημα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 2.3.1.19. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.2.1., ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει ειδικό τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.2.2. 2.3.1.20. Έγγραφη εγγύηση – δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.2.1 (με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κτλ.), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.1.2. |  |  |
|  | 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ | - | - |
|  | 3.1 Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου 2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. 3.2. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται, να παραδώσει (με την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρίων) και τα παρακάτω, τα οποία χρειάζεται να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ’ αυτόν μηχάνημα. 3.2.1. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με το συγκεκριμένο εργοστασιακό αριθμό (Serial Number), ο οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεώνεται, να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας για ανταλλακτικά και service. Η εταιρεία να διαθέτει service στην περιοχή λειτουργίας του αναλυτή και να βεβαιώνει εγγράφως, ότι θα προσέρχεται τεχνικός άμεσα, επί 24ώρου βάσεως καθημερινές και αργίες, για την αποκατάσταση της βλάβης και την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών το μέγιστο, από τη στιγμή ειδοποίησης του προμηθευτή. Να δοθούν τηλέφωνα 24ωρης επικοινωνίας και έγγραφη βεβαίωση άμεσης απάντησης. Ο προμηθευτής οφείλει, για τις εξετάσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και για το διάστημα, που το μηχάνημα θα μείνει εκτός λειτουργίας (μέγιστο 2 ώρες), να έχει μεριμνήσει για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών (εφεδρικός αναλυτής, συντήρηση υπαρχόντων ή άλλος τρόπος). Ο τρόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να περιγραφεί σαφώς και λεπτομερώς 3.2.2. Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Εργαστηρίου στη λειτουργία του μηχανήματος, οργάνου ή συσκευής χωρίς οικονομική επιβάρυνση της υπηρεσίας, στο χώρο των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου. |  |  |
|  | 3.3. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση: 3.3.1. Της καλής καταστάσεως από άποψη εμφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθοράς. 3.3.2. Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα, καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση. 3.3.3. Της ύπαρξης των εγγράφων και εντύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3., 3.1. και 3.2. 3.3.4. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην ελληνική γλώσσα. |  |  |
|  | 3.4. Πριν γίνει ο έλεγχος των παραπάνω από την Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς για την παράδοση, που θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις της λειτουργίας και της θεωρίας, του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι από μία (1) ημέρα έως έξι (6) το περισσότερο, ανάλογα με την απαίτηση της Επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 3.5. Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθεμένου μηχανήματος θα πρέπει, να δοκιμαστεί σε δουλειά ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία. |  |  |
|  | 4. ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |
|  | 4.1. Επισημάνσεις Παραδόσεως. 4.1.1. Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται. 4.1.1.1. Η ονομασία, το μοντέλο και ο Serial Number του μηχανήματος. 4.1.1.2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή. 4.1.1.3. Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος υπογραφής της. 4.1.2. Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στις παραγράφους 2.1 , 2.3.1. είναι απαράβατοι. 4.1.3. Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στην παράγραφο 3.2. είναι δεσμευτικοί για τον προμηθευτή και πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων. |  |  |
|  | 4.2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και του μηχανήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει, να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμισθεί το σημείο, που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος. Φύλλο συμμόρφωσης με μονολεκτική απάντηση της μορφής ΝΑΙ/ΟΧΙ απορρίπτεται. |  |  |
|  | ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ: Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο, τον παρακάτω αριθμό εξετάσεων βιολογικών κλινικών δειγμάτων ανά είδος εξέτασης ετησίως. Στον αριθμό αυτόν συμπεριλαμβάνονται calibrators και controls |  |  |
|  | Οι προμηθευτές πρέπει, να προσφέρουν τιμή και για τα είδη των εξετάσεων, που πραγματοποιούν οι αναλυτές που θα προσφέρουν και δε συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. |  |  |
|  | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ | - | - |
|  | 1. Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού | - | - |
|  | Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 1.2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν: α) χώρα προέλευσης των υλικών β) εργοστάσιο κατασκευής γ) χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία δ) χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως) ε) συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής. 1.3. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας που βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει, ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in vitro αντιδραστηρίων. |  |  |
|  | 2. Παράδοση – παραλαβή | - | - |
|  | 2.1. Η παράδοση των υλικών να γίνεται τμηματικά εντός δύο (2) ημερών από τη διαβίβαση της παραγγελίας στην προμηθεύτρια εταιρία, στην Αποθήκη του νοσοκομείου, σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις εβδομαδιαίες ανάγκες της Υπηρεσίας και εντός είκοσι (20) ημερών, για ποσότητες μεγαλύτερες των προϋπολογιζομένων για τις ανάγκες του ενός (1) μηνός. 2.2. Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται η Κεντρική Αποθήκη του νοσοκομείου, με βάση την ισχύουσα σ’ αυτό διαδικασία. |  |  |
|  | 3. Τεχνικοί περιορισμοί | - | - |
|  | 3.2. Οι μειοδότες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική), ότι το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας. 3.3. Στην περίπτωση που κάποιο προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από εκείνα, που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση, ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα και με λεπτομέρειες για να αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή. |  |  |
|  | 4. Συσκευασία | - | - |
|  | 4.1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 4.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: στα Ελληνικά ή Αγγλικά εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά: 4.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 4.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 4.2.3. Κατά περίπτωση, την ένδειξη «ΣΤΕΙΡΟ» ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. 4.2.4. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή τον αύξοντα αριθμό. 4.2.5. Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 4.2.6. Κατά περίπτωση ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται, ότι πρόκειται για «προϊόν που χρησιμοποιείται in vitro» ή «μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων». 4.2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 4.2.8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. |  |  |
|  | 4.2.9. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα ελληνικά εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά ως εξής: α. Τα στοιχεία της ετικέτας πλην των παρ. 4 και 5. β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit). γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά, που απαιτούνται για τη μέτρηση. δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση της συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις. στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται εύστοχα. ζ. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής, προεπεξεργασίας, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς. η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος. θ. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση: • της αρχής της μεθόδου. • των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα μετρήσεων, πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεμβολών), των περιορισμών της μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των διαδικασιών και υλικών μετρήσεων αναφοράς. • των πληροφοριών που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κ.α.). • ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών |  |  |
|  | ι. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου απαιτείται η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων. ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος. ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με: • τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης. • αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος. • τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς, που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη. • αν το προϊόν χρειάζεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού, που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός. • όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. • πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων. • πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, προτού χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.ά. ). • τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας. • λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης. ιγ. τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους, που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πρέπει να επισημαίνεται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της. ιδ. την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσης. |  |  |
|  | 4.2.10. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται, να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με: α) τα στοιχεία του προμηθευτή. β) τον αριθμό σύμβασης. γ) την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ». |  |  |
|  | 5. Άλλοι Ειδικοί Όροι | - | - |
|  | 5.1. Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, κατόπιν της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. Στην τιμή ανά εξέταση θα περιλαμβάνονται τα επί μέρους κόστη όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων, αντιδραστήρια, υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου, αναλώσιμα υλικά, παροχή μηχανημάτων, συντήρηση, service και εκπαίδευση. 5.2.: Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως: α. τιμή ανά εξέταση βιολογικού δείγματος για τον αριθμό των εξετάσεων που αναφέρεται στον Πίνακα Παραρτήματος Β. β. τιμές των προσφερόμενων βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά ελέγχου και βαθμονόμησης (controls, calibrators) και λοιπών αναλώσιμων ανά συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων γ. στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται: - η τιμή συσκευασίας των αντιδραστηρίων. - ο συνολικός αριθμός τεστ ανά συσκευασία. - ο απαιτούμενος, ακέραιος αριθμός συσκευασιών αντιδραστηρίων ετησίως ανά εργαστήριο. λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σταθερότητα των αντιδραστηρίων στους αναλυτές και την κατανάλωση αυτών για βιολογικά δείγματα, βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα κατωτέρω (δ, ε), άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται. |  |  |
|  | δ. Όσον αφορά τους βαθμονομητές (calibrators), να αναφερθεί ο ετήσιος απαιτούμενος αριθμός συσκευασιών ανά εξέταση. O ετήσιος αριθμός των βαθμονομητών υπολογίζεται με βάση τη συχνότητα, που απαιτείται να χρησιμοποιούνται (λαμβάνοντας υπόψη ημερομηνία λήξης αυτών, προ και μετά την ανασύσταση). .Να αναφέρεται το πρότυπο ως προς το οποίο έχουν βαθμονομηθεί (στοιχεία ιχνηλασιμότητας). Το εργαστήριο θα έχει την δυνατότητα, εφόσον δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου, να αυξήσει τη συχνότητα βαθμονόμησης χωρίς επιπρόσθετο κόστος, προς χάριν της αξιοπιστίας των μετρήσεων. ε. Όσον αφορά τα controls να αναφερθεί ο ετήσιος απαιτούμενος αριθμός συσκευασιών ανά εξέταση. O ετήσιος αριθμός εξετάσεων για controls υπολογίζεται βάσει της σταθερότητας, μετά την ανάκτηση ή το άνοιγμα της συσκευασίας και της χρήσης controls ημερησίως, σύμφωνα με τα ακόλουθα: • Στους ανοσοβιοχημικούς αναλυτές: Τα αντιδραστήρια με πρόβλεψη αριθμού εξετάσεων μεγαλύτερου των 1675 θα γίνονται συγχρόνως στους αναλυτές τύπου 1, 365 ημέρες ετησίως. Τα αντιδραστήρια με πρόβλεψη αριθμού εξετάσεων μικρότερου ή ίσου των 1675, 250 ημέρες ετησίως. Εξαιρούνται τα αντιδραστήρια με πρόβλεψη αριθμού εξετάσεων μικρότερου ή ίσου των 250 ετησίως, για τα οποία ο αριθμός των tests controls ανά έτος θα υπολογίζεται έως και το διπλάσιο του αριθμού των εξετάσεων βιολογικών δειγμάτων (και όχι για 250 ημέρες). • Ειδικότερα για τα αντιδραστήρια υπ΄ αριθμό 70 και 75 του Παρατήματος Β, μια φορά την εβδομάδα. στ. Όσον αφορά τα αναλώσιμα να δηλωθεί ο απαιτούμενος, ακέραιος αριθμός συσκευασιών για όλα, με βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή και την ετήσια κατανάλωση. |  |  |
|  | ζ. Οι προσφερόμενες τιμές ανά εξέταση (βιολογικών δειγμάτων) πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, βάσει της συνολικής αξίας των απαιτούμενων συσκευασιών αντιδραστηρίων (για βιολογικά δείγματα, calibrators, controls), των συσκευασιών calibrators, controls και αναλωσίμων υλικών, για τη διενέργεια των ζητούμενων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο ζωής (ημερομηνία λήξης) αυτών πριν και μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να αναλύσουν λεπτομερώς και σαφώς τον τρόπο προσδιορισμού της προσφερόμενης τιμής ανά εξέταση βιολογικού δείγματος. η. Να υπάρχει αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός είδους απαιτούμενων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης. Αναλώσιμα και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες κόστους εξετάσεων της προσφοράς τους και τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τη λειτουργία του αναλυτικού συστήματος, θα παραδίδονται στο νοσοκομείο δωρεάν. θ. Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται στον πίνακα της προσφοράς τους για τον αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν. ι. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για ολοκλήρωση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπει η διακήρυξη. Από την οικονομική προσφορά πρέπει, να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό, που επιδιώκει να λάβει η εταιρία, που ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνη για το εάν κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων προκύψουν παράγοντες, τους οποίους δεν είχε συνυπολογίσει. |  |  |
|  | 5.3. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια του περιβάλλοντος εργασίας. 5.4. Ο ελάχιστος ετήσιος αριθμός των εκτελούμενων εξετάσεων βιολογικών δειγμάτων φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 5.5. Ο αριθμός αναλυτών που θα διαθέσει ο προμηθευτής, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων σε πρωινό ωράριο. 5.6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος, με δικαίωμα ετήσιας παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. |  |  |
|  | 6. Έλεγχοι – Απόρριψη Υλικών – Αντικατάσταση | - | - |
|  | 6.1. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων, τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Διευθυντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 6.2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ολόκληρη ή μερική ποσότητα της παραγγελίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύμβασης. 6.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα σε 10 ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών. 6.4. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ. Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών, που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. |  |  |
|  | 7. Απολογιστικός έλεγχος | - | - |
|  | 7.1. Ειδική Επιτροπή στο νοσοκομείο θα συγκροτηθεί με στόχο τον έλεγχο του πραγματικού κόστους λειτουργίας. Η Επιτροπή αυτή θα συνέρχεται ανά τρίμηνο, παρουσία εκπροσώπου του μειοδότη και θα υπολογίζει το πραγματικό κόστος ανάλυσης, από το σύνολο των αγορών, το αναλυτικό έργο (εξετάσεις βιολογικών δειγμάτων) και την παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκομείο. 7.2. Η Επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό με τα παραπάνω στοιχεία. Κάθε έτος, από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, θα γίνεται ρύθμιση ως εξής: α. Αν το κόστος έχει υπερβεί την αξία που προκύπτει βάση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων της σύμβασης, για τον αριθμό των εξετάσεων και την παρακαταθήκη υλικών στο νοσοκομείο, ο προμηθευτής υποχρεούται σε επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. β. Αν το κόστος είναι χαμηλότερο, ο προμηθευτής δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε απαίτηση από το νοσοκομείο. |  |  |
|  | Έλεγχος του κόστους ανά εξέταση | - | - |
|  | Αν το κόστος έχει υπερβεί την προσφερόμενη συνολική αξία, για τον αριθμό των εξετάσεων του συνολικού αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκομείο, ο προμηθευτής υποχρεούται σε επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, με έκδοση πιστωτικού δελτίου. Σε κάθε περίπτωση η φύλαξη, συντήρηση και χρήση των υλικών που παρέχει ο προμηθευτής πρέπει να γίνεται από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τα δηλούμενα από αυτόν στην προσφορά του. Αν το κόστος είναι χαμηλότερο από την προσφερόμενη συνολική αξία, για τον αριθμό των εξετάσεων του συνολικού αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκομείου ο προμηθευτής δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε απαίτηση από το Νοσοκομείο. |  |  |
|  | Σε περίπτωση πρόωρης ανάλωσης των συμβατικών ποσοτήτων (συσκευασίες αντιδραστηρίων/αναλωσίμων) ανά είδος εξέτασης χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ο αριθμός εξετάσεων που προβλέπεται από τη σύμβαση, ο ανάδοχος θα καλύπτει χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο τις απαιτούμενες συσκευασίες για την εκτέλεση του υπολοίπου των εξετάσεων. |  |  |