ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | - | - |
| 1 | Καθετήρας ενδοστεφανιαίου υπερήχου IVUS 210435700050327 | Καθετήρας ενδοστεφανιαίου υπερήχου μηχανικής σάρωσης και συχνότητας 60ΜΗz για την απεικόνιση της εσωτερικής μορφολογίας των στεφανιαίων αγγείων. Να διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ προσπέλασης των αγγείων και να είναι συμβατός με οδηγούς καθετήρες αγγειοπλαστικής 5F. Το μήκος του καθετήρα να είναι 135cm Να είναι συμβατός με τον υπάρχων εξοπλισμό του νοσοκομείου. |  |  |
| 2 | Σύστημα μέτρησης κλασματικής εφεδρείας ροής FFR-iFR 210435700050187 | - Να διαθέτει οπτικό αισθητήρα, άκρο 3 εκ., υδρόφιλη επίστρωση και συνολικό μήκος 185 εκ. - Να δύναται να πραγματοποιήσει και εξέταση χωρίς χορήγηση αδενοσίνης. - Nα είναι συμβατός με τον υπάρχων εξοπλισμό του νοσοκομείου. |  |  |
| 3 | ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟ και ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ Σύστημα καθοδήγησης πολλαπλών μεθόδων 12-99-010058 | Το φορητό, τροχήλατο σύστημα καθοδήγησης πολλαπλών μεθόδων να είναι ένα σύστημα ιατροτεχνολογικού προϊόντος για χρήση σε κατάσταση λειτουργίας ενδαγγειακού υπερηχογραφήματος (IVUS) και τη μέτρηση φυσιολογικών παραμέτρων στα στεφανιαία και αιμοφόρα αγγεία με ή χωρίς χρήση αδενοσίνης(FFR & DFR). Το σύστημα απεικόνισης υπερήχων να προορίζεται για εξετάσεις ενδαγγειακών παθολογικών καταστάσεων μέσω υπερήχων και τη μέτρηση φυσιολογικών παραμέτρων στα στεφανιαία αιμοφόρα αγγεία. Το ενδαγγειακό υπερηχογράφημα ενδείκνυται για ασθενείς υποψήφιους για διαυλικές παρεμβατικές επεμβάσεις, όπως η αγγειοπλαστική και η αθηρεκτομή. Το σύστημα για λειτουργία σε κατάσταση IVUS/FFR/DFR να περιλαμβάνει τα κάτωθι όπως αυτά απεικονίζονται : 1. Δύο (2) υπολογιστές (Επεξεργαστής λήψης και επεξεργαστής απεικόνισης) 2. Μία (1) οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 3. Μία (1) οθόνη αφής 4. Ένα (1) μετασχηματιστή απομόνωσης 5. Μία (1) διάταξη κυλιόμενου τροχήλατου (συμπεριλαμβάνει την απαραίτητη εσωτερική καλωδίωση του τροχήλατου) 6. Ένα (1) εκτυπωτή 7. Την κινητήρια μονάδα MDU5 PLUS 8. Μία (1) κονσόλα σύνδεσης σύρματος μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων στα στεφανιαία αιμοφόρα αγγεία. Τροχήλατο συστήματος Το σύστημα να είναι σχεδιασμένο για απεικόνιση ενδοαυλικών ανατομιών δια μέσου συμβατών καθετήρων για στεφανιαία και ενδοκαρδιακή ένδειξη με εύρος συχνοτήτων 60MHz. Οι καθετήρες ενδοστεφανιαίου υπερήχου, περιστροφικού τύπου, αποστέλλουν τα ανακλώμενα ακουστικά σήματα διαμέσου της κινητήριας μονάδας MDU 5 PLUS στην κεντρική μονάδα όπου μετά από ψηφιακή επεξεργασία του υπερήχου, αποδίδει εξαιρετικά ευκρινή και άριστα φιλτραρισμένη εικόνα. Η απόσυρση του καθετήρα να μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα (με τη χρήση της αναλωσίμου συσκευής απόσυρσης) με σταθερό ρυθμό 0.5 ή 1.0 mm/sec. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη απεικόνιση δια μέσου συμβατών συρμάτων για τη μέτρηση φυσιολογικών παραμέτρων στα στεφανιαία αιμοφόρα αγγεία με την χρήση είτε χωρίς την χρήση αδενοσίνης αναλόγως την επιλογή του χειριστή. . Η μέτρηση της πίεσης μεταφέρεται δια μέσου σύνδεσης οπτικής ίνας σε επεξεργαστή όπου και προσδιορίζεται το Κλάσμα Εφεδρείας Ροής (FFR).Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής μέτρησης χωρίς την χρήση αδενοσίνης(FFR/DFR).Να μην χρειάζεται ο συγχρονισμός με το καρδιογράφημα για την απόδοση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα να απεικονίζονται στην τροχήλατη κονσόλα μέσω ασύρματης επικοινωνίας με την κονσόλα σύνδεσης των συμβατών συρμάτων. Να διαθέτει τη δυνατότητα αποθήκευσης των καταγραφών στον εσωτερικό δίσκο του επεξεργαστή απεικόνισης, και μετά από μετατροπή σε αρχείο DICOM της αντιγραφής σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης όπως CD-R ή DVD+R, σε αποσπώμενο μέσο μαζικής αποθήκευσης καθώς επίσης και σε δικτυακό διακομιστή DICOM.Η ανάγνωση των αποθηκευμένων εικόνων και δεδομένων να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε συμβατικό PC με τη χρήση προγράμματος επισκόπησης δεδομένων DICOM χωρίς επιπλέον χρέωση. Η διαχείριση του συστήματος να πραγματοποιείται από ένα εύχρηστο πρόγραμμα διεπαφής χρήστη (GUI) που χαρακτηρίζεται από εργονομία, απλότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση. Να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη για επισκόπηση και μετρήσεις τόσο σε εγκάρσιες τομές της καταγραφής του αγγείου όσο και σε ανασύσταση του επιμήκη άξονα. Επιπροσθέτως ο χρήστης δύναται να επισημάνει με σελιδοδείκτες κατά τη διάρκεια καταγραφής σημεία ενδιαφέροντος για εύκολη πρόσβαση σε αυτά για την περεταίρω μελέτη. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης του αγγείου σε εγκάρσια και επιμήκη διατομή με αυτόματη εμφάνιση του αγγειακού αυλού και του αγγείου και των σελιδοδεικτών για ευκολότερες μετρήσεις και εκτιμήσεις, και επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση του αγγείου σε δύο εγκάρσιες τομές για σύγκριση αυλού/στένωσης σε διαφορετικά σημεία του αγγείου. Οι μετρήσεις να περιλαμβάνουν τις διαμέτρους του αυλού και του αγγείου, την επιφάνεια του αυλού, το μέσο χιτώνα, το ποσοστό της στένωσης και το μήκος της αθηρωματικής βλάβης. Σχετικά με το λογισμικό, να παρέχονται δωρεάν αναβαθμίσεις του λογισμικού. Το σύστημα να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά και Αγγλικά. |  |  |
|  | Άρθρο 6.1.4. διακήρυξης | Τα προϊόντα (αναλώσιμα) που θα παραδοθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής (χρήσης) ίση ή μεγαλύτερη των 12 μηνών από την παράδοσή τους. |  |  |