ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ / ACR |  |  |
| 1.Να είναι μικρός, ελαφρύς (<4 kgr) αναλυτής ποσοτικού προσδιορισμού για την άμεση μέτρηση: α) Της συγκέντρωσης της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης HbA1C επί τοις εκατό (%) σε δείγμα ολικού αίματος (φλεβικού ή τριχοειδικού) ≤1.0 μl β) Του κλάσματος Μικρολευκωματίνη/Κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων. |  |  |
| 2. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι καινούριος, κατασκευής της τελευταίας διετίας και αμεταχείριστος. |  |  |
| 3.Να υποστηρίζεται η λειτουργία του υπό τάση 220 V. |  |  |
| 4.Να χρησιμοποιεί αξιόπιστη ανοσολογική μέθοδο που δεν θα επηρεάζεται από παθολογικές αιμοσφαιρίνες ασθενούς (S,D,E,C ασταθή και καρβαμυλιωμένη για νεφροπαθείς). Να μην απαιτεί οποιαδήποτε προετοιμασία αντιδραστηρίου για την εκτέλεση της εξέτασης. |  |  |
| 5.Να έχει υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα των μετρήσεων, με επιθυμητό συντελεστή μεταβλητότητας (CV) ≤ 4% . |  |  |
| 6.Ο συνολικός χρόνος ανάλυσης κάθε δείγματος να είναι όσο το δυνατό συντομότερος, να μην υπερβαίνει τα 8 λεπτά ανά δείγμα. |  |  |
| 7.Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων ανά ασθενή. |  |  |
| 8.Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης αναλυτή με χρήση κάρτας ειδικής για κάθε παρτίδα αντιδραστηρίων (barcode card). |  |  |
| 9.Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής και ενσωματωμένο εκτυπωτή. Επίσης να διαθέτει λειτουργικό σύστημα στα ελληνικά. |  |  |
| 10.Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερικό υπολογιστή και μεταφορά δεδομένων μέσω USB. |  |  |
| 11.O οίκος κατασκευής Αναλυτού, Λογισμικού και Αντιδραστηρίων να είναι ει δυνατόν κοινός και να διαθέτει βαθμονομητές και μάρτυρες (Calibrators και Controls) για μετρήσεις HbA1c με τιμές πιστοποιημένες και κατά NGSP/DCCT και κατά IFCC. Οι πιστοποιήσεις να κατατεθούν. |  |  |
| 12.Το service - τεχνική κάλυψη να επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας. |  |  |
| 13.Εκτιμώμενος αριθμός εξετάσεων Hba1c : 350/έτος και ACR : 150/έτος |  |  |
| Επιπλέον απαιτούνται τα παρακάτω: 1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει οργανωμένο τμήμα υποστήριξης στην Κεντρική Μακεδονία με τεχνικούς εκπαιδευμένους στον προσφερόμενο τύπο αναλυτή 2.Σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος, να αντικαθίσταται μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης με άλλον ιδίου τύπου εντός 24 ωρών. 3.Η παράδοση των υλικών να γίνεται τμηματικά βάσει των αναγκών του τμήματος στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός 3 ημερών από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος. 4Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στον χειρισμό της συσκευής και των αντιδραστηρίων. 5.Η ημερομηνία λήξης των αντιδραστηρίων θα είναι πάνω από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. 6.Ο συνοδός εξοπλισμός να παραδοθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. |  |  |
| Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν : α) βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004). β) πιστοποιητικά σήμανσης CE από κοινοποιημένο φορέα για τα προσφερόμενα είδη (ανά REF. NUMBER ή κατηγορία ειδών) ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Οδηγίας 98/79/EK για τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ισχύει σήμερα (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746). γ) πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001/2015 καθώς και ΕΝ ISO 14001/2015 περιβαλλοντικής διαχείρισης. |  |  |
| Οι κατασκευαστές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά ISO 13485/2016 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. |  |  |