ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210435700050268 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5F/AL1 |  |  |
| 2 | 210435700050269 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5F/AL2 |  |  |
| 3 | 210435700050266 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5F/AR1 |  |  |
| 4 | 210435700050267 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5F/AR2 |  |  |
| 5 | 210435700050270 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5F/MP1 |  |  |
| 6 | 210435700050271 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5F/MP2 |  |  |
| 7 | 210435700050209 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/3DRC |  |  |
| 8 | 2104357000500100 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JL3 |  |  |
| 9 | 210435700050022 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JL3,5 |  |  |
| 10 | 210435700050076 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JL4 |  |  |
| 11 | 210435700050200 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JL5 |  |  |
| 12 | 210435700050280 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JL6 |  |  |
| 13 | 210435700050077 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JR3,5 |  |  |
| 14 | 210435700050078 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JR4 |  |  |
| 15 | 210435700050253 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 5FR/JR5 |  |  |
| 16 | 210435700050210 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/3DRC |  |  |
| 17 | 210435700050087 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/AL1 |  |  |
| 18 | 210435700050088 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/AL2 |  |  |
| 19 | 210435700050089 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/AR1 |  |  |
| 20 | 210435700050090 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/AR2 |  |  |
| 21 | 210435700050094 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/IM |  |  |
| 22 | 210435700050080 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JL3,5 |  |  |
| 23 | 210435700050079 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JL4 |  |  |
| 24 | 210435700050081 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JL5 |  |  |
| 25 | 210435700050082 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JL6 |  |  |
| 26 | 210435700050084 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JR3,5 |  |  |
| 27 | 210435700050083 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JR4 |  |  |
| 28 | 210435700050085 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JR5 |  |  |
| 29 | 210435700050213 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/JR6 |  |  |
| 30 | 210435700050095 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/LCB |  |  |
| 31 | 210435700050091 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/MP-A1 |  |  |
| 32 | 210435700050092 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/MP-A2 |  |  |
| 33 | 210435700050093 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/PIG TAK |  |  |
| 34 | 210435700050096 | Καθετήρες Στεφανιογραφίας | Καθετήρες Στεφανιογραφίας 6FR/RCB |  |  |
| 35 | 210435700050287 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 5FR/EBU3,5 |  |  |
| 36 | 210435700050288 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 5FR/EBU4 |  |  |
| 37 | 210435700050284 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 5FR/JL3,5 |  |  |
| 38 | 210435700050285 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 5FR/JL4 |  |  |
| 39 | 210435700050286 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 5FR/JR4 |  |  |
| 40 | 210435700050232 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6F/JL6 |  |  |
| 41 | 210435700050231 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6F/JR6 |  |  |
| 42 | 210435700050289 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/3DRC |  |  |
| 43 | 210435700050104 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6 FR/EBU 3 |  |  |
| 44 | 210435700050105 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6 FR/EBU 3,5 |  |  |
| 45 | 210435700050133 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/EBU 3,75 |  |  |
| 46 | 210435700050107 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6 FR/EBU 4 |  |  |
| 47 | 210435700050106 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/EBU3,5 με SH |  |  |
| 48 | 210435700050134 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/EBU3,75 με SH |  |  |
| 49 | 210435700050108 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/EBU4 με SH |  |  |
| 50 | 210435700050211 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/EBU4,5 |  |  |
| 51 | 210435700050023 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/JL3,5 |  |  |
| 52 | 210435700050097 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/JL4 |  |  |
| 53 | 210435700050098 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/JL4 με SH |  |  |
| 54 | 210435700050099 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/JL5 |  |  |
| 55 | 210435700050201 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 6FR/LCB |  |  |
| 56 | 210435700050256 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 7FR/AL1 |  |  |
| 57 | 210435700050257 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 7FR/AL2 |  |  |
| 58 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 7FR/EBU3 |  |  |
| 59 | 210435700050115 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 7FR/EBU3,5 |  |  |
| 60 | 210435700050254 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 7FR/EBU3,75 |  |  |
| 61 | 210435700050255 | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής | Οδηγοί Καθετήρες Αγγειοπλαστικής 7FR/EBU4 |  |  |
| 62 | 210435700050203 | ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5- in -6F | Προέκταση οδηγού καθετήρα αγγειοπλαστικής που να διαθέτει ευρύ εσωτερικό αυλό και μήκος 25cm. Να φέρει ακτινοσκιερούς δείκτες και υδρόφιλη επικάλυψη. Να είναι διαθέσιμο σε 6-7-8 F. |  |  |
| 63 | 210435700050207 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ 5FR | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ Η΄ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΧΡΙ 2cm ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΑΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 4,5,6F KAI ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ TIGER I,II, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, |  |  |
| 64 | ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ 5FR | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Να διατίθενται σε διάμετρο 5 - 6Fr και σε μήκη 100-125cm, σε εξειδικευμένες καμπύλες αποκλειστικά για πρόσβαση από την Κερκιδική Αρτηρία. Να παρέχουν δυνατότητα καθετηριασμού του αριστερού και του δεξιού στεφανιαίου δικτύου με χρήση ενός καθετήρα. Να κατασκευάζονται από υλικό υψηλής ανθεκτικότητας με επικάλυψη ειδικού υλικού (InSlide) για αύξηση της ολισθηρότητας, το οποίο εξασφαλίζει άριστη πρόσβαση στο αγγείο. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη διπλής πλέξης (Double-braid Wire) τεχνολογίας Full Wall, που εκτείνεται από το hub έως το tip, για άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα και οδηγησιμότητα, καθώς και για αντίσταση στη στρέβλωση. Να διαθέτουν εργονομικό hub για άριστο χειρισμό του καθετήρα. Να έχουν αυξημένη ροή σκιαγραφικού υλικού για βελτιωμένη εικόνα καθώς και αντοχή σε μεγάλες πιέσεις (600-1200 psi). Να διαθέτουν ατραυματικό μαλακό άκρο (tip) με υψηλή ακτινοσκιερότητα για ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση στο αγγείο. Οι καθετήρες να διαθέτουν σήμανση CE. |  |  |
| 65 | 210435700050032 | Καθετήρες Αναρρόφησης Θρόμβου 6FR | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ 6FR |  |  |
| 66 | 210435700050041 | Καθετήρες Αναρρόφησης Θρόμβου 7 FR | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ 7FR |  |  |
| 67 | 210435700020039 | Μικροκαθετήρας κεκαμένου άκρου | Mικροκαθετήρας κεκαμένου άκρου. Ειδικός μικροκαθετήρας για χρήση σε ελικοειδή αγγεία του στεφανιαίου αγγειακού συστήματος. Να παρέχει εξαιρετική προσβασιμότητα και στήριξη του οδηγού σύρματος αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπερεκλεκτική έγχυση/χορήγηση διαγνωστικών και θεραπευτικών παραγόντων. Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη στο περιφερικό του τμήμα (40cm) για να ενισχύσει την παροχή στο στοχευμένο αγγειακό σύστημα. Να διαθέτει μονή ταινία ακτινοσκιερού δείκτη στο 0,035’’/0,89mm από το περιφερικό άκρο του καθετήρα. Να διαθέτει δύο λευκούς δείκτες τοποθέτησης (markers) στα 95cm (μονός δείκτης) και στα 105cm (διπλός δείκτης) από το περιφερικό άκρο αντίστοιχα. Το εγγύς άκρο του καθετήρα να ενσωματώνει ένα εξάρτημα ελαχιστοποίησης της τάνυσης και ένα προσαρμογέα luer lock για έκπλυση. Να διατίθεται σε μήκη 130cm και 150cm και με γωνίες 45ο,90ο,120ο. |  |  |
| 68 | 210435700020040 | Μικροκαθετήρας για χρόνιες ολικές αποφράξεις-στήριξη οδηγού σύρματος | Μικροκαθετήρας στήριξης οδηγού σύρματος για χρόνιες ολικές αποφράξεις μονού αυλού. Να διατίθεται σε διάμετρο 2,6f στο εγγύς άκρο και 1,8f στο άπω άκρο. Να διατίθεται σε μήκη από 130cm έως και 150cm. Να είναι ιδιαίτερα ευέλικτος στα τελευταία 3 CM. Να διαθέτει ανθεκτική υδρόφιλη κάλυψη M COAT και PTFE εσωτερικά μαζί με εσωτερικό ατσάλινο πλέγμα. Να διατίθεται και σε παραλλαγή διπλού αυλού. |  |  |
| 69 | 210435700050326 | Μικροκαθετήρας διπλού αυλού | Ο μικροκαθετήρας να είναι διπλού αυλού, χαμηλού προφίλ, με κωνικό εύκαμπτο άκρο, και υδρόφιλη επικάλυψη. Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ελικοειδή αγγεία, για σύνθετες παθολογικές βλάβες αγγείων με οξεία γωνίωση αλλά και για τεχνικές μεθόδου Trapping, Nanto, Reverse wire ή/και εναλλαγής συρμάτων, επίσης να είναι κατάλληλος για θεραπεία βλαβών σε διχασμούς, για πρόσβαση σε πλευρικά αγγεία, για την χορήγηση σκιαγραφικού υγρού, φαρμάκων ή/και για την τοποθέτηση στεντς και άλλων επεμβατικών συσκευών κατάλληλους για διαγνωστικούς η θεραπευτικούς σκοπούς. Ο μικροκαθετήρας να διαθέτει 2 ακτινοσκιερούς δείκτες εκατέρωθεν της θύρας εξόδου OTW. Ενεργό μήκος μικροκαθετήρα: 1400mm Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος οδηγού καθετήρα: 0.056” (1.44mm) Μέγιστη διάμετρος συμβατού οδηγού σύρματος: 0.014” (0.36mm) Προφίλ άκρου: 0.017” |  |  |
| 70 | 210435700020036 | ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ | ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. Το σώμα του καθετήρα εξωτερικά να καλύπτεται από υδρόφιλη επικάλυψη. Η πλέξη του να είναι συνδυασμός από πεπλατυσμένες μεταλλικές ίνες και σύρμα. Να διατίθεται σε μήκη 135 και 150cm. Το σώμα του καθετήρα να λεπταίνει από τα 2.7Fr στο εγγύς άκρο στα 2.1Fr στο άπω άκρο του. Η εσωτερική διάμετρος του καθετήρα στο άκρο του να είναι 0,0157''. |  |  |
| 71 | 210435700050008 | ΚΑΛΩΔΙΑ-ΚΑΘΕΤΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 5FR | ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 5FR 110-120CM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2-2,5MM |  |  |
| 72 | 210435700050009 | ΚΑΛΩΔΙΑ-ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 6FR | ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙ 6FR 110-120CM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2-2,5MM |  |  |
| 73 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ SIROLIMUS | Καθετήρας μπαλόνι επικαλυμμένος με φάρμακο sirolimus και BHT (butylated hydroxy toluol). Να διατίθεται σε διαμέτρους από 2.0 μέχρι και 4.0mm και σε μήκη από 10mm και πάνω. |  |  |
| 74 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Καθετήρας μπαλόνι TRAPPING BALLOON | Καθετήρας μπαλόνι παγίδευσης - TRAPPING BALLOON για τις ολικές αποφράξεις. Το μπαλόνι να έχει μήκος 15mm και διάμετρο 2.5mm και να επιτυγχάνει την ονομαστική του διάμετρο στις 8atm. Να μην διαθέτει αυλό οδηγού σύρματος και να είναι συμβατός με οδηγούς καθετήρες αγγειοπλαστικής διαμέτρου 6F-8F και μήκους 90cm και 100cm. Ανάλογα με το προαναφερόμενο μήκος του οδηγού καθετήρα να διαθέτει ένα μοναδικό στοπ στο ύψος της αιμοστατικής βαλβίδας. |  |  |
| 75 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Καθετήρας μπαλόνι CUTTING BALOON | Καθετήρας μπαλόνι CUTTING BALOON χαμηλής ενδοτικότητας με αθηροτόμους για διάταση ινωτικών και επασβεστωμένων βλαβών σε χαμηλές πιέσεις. Να διατίθεται σε διαμέτρους μπαλονιού από 2.0mm έως 4.0mm και μήκη από 6.0mm, 10mm και 15mm. Συμβατός με σύρμα 0.014΄΄ |  |  |
| 76 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Μικροκαθετήρας διπλής πρόσβασης ολικών αποφράξεων | Μικροκαθετήρας διπλής πρόσβασης ολικών αποφράξεων. Να διαθέτει δύο OTW αυλούς με δυνατότητα εξόδου του οδηγού σύρματος από τρία ακτινοσκιερά σημεία, εκ των οποίων τα δύο να έχουν αντιδιαμετρική διάταξη. Να υπάρχει η δυνατότητα παγίδευσης μπαλονιού μέσα από 6F οδηγό καθετήρα. |  |  |
| 77 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | Καθετήρας μπαλόνι αγγειοπλαστικής SCORING | Καθετήρας μπαλόνι αγγειοπλαστικής SCORING για δύσκολες και ασβεστωμένες βλάβες με τρεις λεπίδες από νάιλον, σε τριγωνικό σχήμα για να μην ολισθαίνει και με χαμηλό προφίλ εισόδου 0.016’’. Με ελεγχόμενη διάσπαση της αθηρωματικής πλάκας , ενώ διατηρείται η ελαστικότητα του τοιχώματος του αγγείου. Με μήκος 13mm και με διαμέτρους από 2mm-4mm. |  |  |

|  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 210458700020055 | Αιμοστατικό Πίεστρο Κερκιδικής με Περιβραχιόνιο | Συσκευή αιμόστασης ασκούμενης εξωτερικής πίεσης για κερκιδική αρτηρία. Να διαθέτει αυτοκόλλητη επένδυση, διαφανές παράθυρο και μπαλόνι από πολυουρεθάνη το οποίο θα διευκολύνει την ορατότητα στην θέση της παρακέντησης. Με βαλβίδα luer lock στην άκρη του σωλήνα που επιτρέπει σε μια σύριγγα με ασφάλεια luer να συνδέεται για να προσθέτει και να αφαιρεί αέρα από το μπαλόνι ώστε να παρέχει συμπίεση στην κερκιδική θέση παρακέντησης. Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης. Να διατίθεται σε μεγέθη: Medium 25cm περίπου, Large 27cm περίπου και XLarge 29cm περίπου. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 79 | 210690000010008 | Αιμοστατική Βαλβίδα (ΣΕΤ με Υ και συνδετικό) | Αιμοστατική βαλβίδα για το μπαλόνι πλήρωσης, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως, η οποία να είναι κουμπωτή και όχι βιδωτή και να περιλαμβάνει πλαϊνό σωληνίσκο 20cm με 3way stopcock, εισαγωγέα (βελόνα) οδηγού σύρματος και περιστροφέα οδηγού σύρματος. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 80 | 210690000010006 | Συνδετικά Υψηλών Πιέσεων 150cm | Συνδετικά υψηλών πιέσεων, με πίεση μέχρι 1200 psi, από εύκαμπτη πολυουρεθάνη και με εσωτερικό πλέγμα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, μήκους 150cm., θηλυκό - αρσενικό με περιστρεφόμενο Luer lock. |  |  |
| 81 | 210690000010007 | Πολύβρυσα (MANIFOLDS) | ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ (MANIFOLDS) ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΗ 500 PSI. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 82 | 210690000010012 | Συσκευή Πλήρωσης Μπαλονιού τύπου Σκανδάλης με αιμοστατική βαλβίδα | ΣΕΤ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 25-30ΕΚ. ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΤ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 83 | 210690000010015 | Συσκευή αιμόστασης διαμηριαίας προσπέλασης | Συσκευή αιμόστασης διαμηριαίας προσπέλασης. Σύστημα αυτόματης αγγειακής αιμόστασης. Να αποτελείται από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται συρραφή της αρτηρίας, ώστε να επιτευχθεί αιμόσταση. Η αιμόσταση να επιτυγχάνεται με την εναπόθεση ενός απορροφήσιμου βύσματος πάνω από την αρτηριοτομή στο εξωτερικό μέρος του τοιχώματος του αγγείου. Το βιοαπορροφήσιμο βύσμα να είναι κατασκευασμένο από PGA και να απορροφάται πλήρως στις 60 με 90 ημέρες. Να μη χρειάζεται αλλαγή θηκαριού. Να προσφέρεται σε μέγεθος 6Fr με ωφέλιμο μήκος 12εκ. |  |  |
| 84 | 210602700100004 | Κάλυμμα προβολέα RIMSA | Κάλυμμα λαβής χειρουργικού προβολέα, μιας χρήσης, από υψηλής αντοχής διαφανές πολυαιθυλένιο με σκληρό πλαστικό δίσκο συγκράτησης, διαστάσεις 10Χ12,5cm. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 85 | 210690000010004 | Διάφανο Κάλλυμα Αποστειρωμένο με Λάστιχο 100Χ100cm | ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 100Χ100CM. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 86 | 210690000010005 | Διάφανο Κάλλυμα Στρογγυλό Αποστειρωμένο με Λάστιχο Διαμέτρου 80cm | Διάφανο Κάλυμμα Στρογγυλό Αποστειρωμένο με Λάστιχο Διαμέτρου 80cm. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 87 | 210690000010001 | Χειρουργικό Πεδίο 2 Στρωμάτων Αποστειρωμένο 100Χ150cm | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 100Χ150 CM. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 88 | 210690000010003 | Χειρουργικό Πεδίο Βηματοδότη 3 Στρωμάτων με 2 Οπές 200Χ360cm | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΟΠΕΣ 200Χ360 CM. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 89 | 210690000010013 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 4 ΟΠΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΚΡΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΣΤEΙΡΩΜΕΝΟ 4 ΟΠΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΚΡΑ 220Χ330CM ΠΕΡΙΠΟΥ. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 90 | 210435700900116 | ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗΣ | ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗΣ το οποίο να περιέχει: Το σετ Περιλαμβάνει: 1. 1Χ6F high-flow καθετήρα 60cm, 2. 1Χ6F Dilator μήκους 22cm, 3. 1 3-way stopcock, 4. 1Χ Οδηγό σύρμα 0.0035’x 80cm, 5. 1Χ22g x 2 3/8’’ (6cm) σύριγγα, 6. 1Χ19g x 1 ½’ (3.8cm) σύριγγα, 7. 1Χ18g x 3’’ (9cm) σύριγγα, 8. 1Χ18g x 5.9’’ (15cm) σύριγγα, 9. 1Χ10ml Luer lock σύριγγα, 10. 1Χ60ml Luer lock σύριγγα, 11. 1Χ1400ml αναλώσιμος σάκος με συνδεδεμένο σωλήνα, 12. 10Χ Γάζες διαστάσεων 10χ10cm, 13. 1Χ 40cm x 40cm χειρουργικό πεδίο, 14. 1Χ 46cm x 66cm χειρουργικό πεδίο, 15. 1Χ Double-ended alligator clip cable, 16. 1Χ CSR wrap, 17. 1Χ Νυστέρι με λαβή no 11. |  |  |
| 91 | 210435700050323 | ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HI-TORQUE PILOT | Συρμάτινοι Οδηγοί Αγγειοπλαστικής Hi –TORQUE PILOT, οι οποίοι να διατίθενται σε διάφορους τύπους ανάλογα των χαρακτηριστικών της στένωσης και με βάρος άκρου 1,5gr/2,7gr/4,1gr. Το άκρο να καλύπτεται από πολυμερές το οποίο να παρέχει λεία επιφάνεια, επιτρέποντας στο σύρμα συμπεριφορά χαμηλού προφίλ. To σύρμα να έχει υδρόφιλη επικάλυψη, το οποίο να έλκει το νερό και να δημιουργεί μια ολισθηρή επιφάνεια μειώνοντας τις τριβές και να διευκολύνεται έτσι η προσπέλαση σε δύσκολες βλάβες δηλ. ασβεστωμένα και ελικοειδή αγγεία. Ο πυρήνας του σύρματος μέχρι και το άκρο του, να είναι κατασκευασμένος από υλικό DURASTEEL, ισχυρότερο από το συμβατικό stainless steel, με εξαιρετική αντοχή, παρέχοντας μέση στήριξη και ακριβή καθοδήγηση. |  |  |
| 92 | 210435700050193 | Οδηγό Σύρμα Αγγειοπλαστικής για σύμπλοκες βλάβες Fielder | Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων, για σύμπλοκες βλάβες και χρόνιες ολικές αποφράξεις. Να διαθέτουν: Σύνθετο πυρήνα πολλαπλών συρμάτων, τεχνολογίας ACTONE, Υδρόφιλη επικάλυψη SLIP-COAT, Polymer jacket ή και Full Silicon, Υψηλή ανθεκτικότητα άκρου. Προηγμένη απόδοση στρέψης (απόκριση 1:1), αποτρέποντας το whip motion. Να καλύπτουν όλες τις ανατομικές ανάγκες και τύπους βλαβών. Να διατίθενται στην μέγιστη ποικιλία, με επικάλυψη διαβαθμισμένης ολισθηρότητας και βάρος άκρων από 0.5-12.0gf. |  |  |
| 93 | 210435700050039 | Οδηγό Σύρμα Αγγειοπλαστικής (υδρόφιλο - ημίσκληρο) | Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής MODERATE SUPPORT σε μήκη 182cm,185cm και 300cm με υδρόφιλη επικάλυψη. Να προσφέρονται με πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι και νιτινόλη κωνικού άκρου, επικαλυμμένο με βιοσυμβατό πλαστικό και με ελικοειδές μεταλλικό σπείραμα. Να προσφέρονται με ευθύ και κυρτό ακτινοσκιερό άκρο, διαφόρων μηκών, σε διαφορετικές διαβαθμίσεις σκληρότητας, για χρήση διαφόρων τύπων στενώσεων. (STANDARD,COMPLEX,CTO) |  |  |
| 94 | 210435700050040 | Οδηγό Σύρμα Αγγειοπλαστικής (υδρόφιλο) EXTRA SUPPORT | Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής σε μήκη 182cm,185cm και 300cm με υδρόφιλη επικάλυψη. Να προσφέρονται με πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι και νιτινόλη κωνικού άκρου, επικαλυμμένο με βιοσυμβατό πλαστικό και με ελικοειδές μεταλλικό σπείραμα. Να προσφέρονται με ευθύ και κυρτό ακτινοσκιερό άκρο, διαφόρων μηκών, σε διαφορετικές διαβαθμίσεις σκληρότητας, για χρήση διαφόρων τύπων στενώσεων. (STANDARD,COMPLEX,CTO) |  |  |
| 95 | 210435700050136 | Υδρόφιλο σύρμα στεφανιογραφίας τύπου Μ 180cm | ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ M-coat 0,035¨ |  |  |
| 96 | 210435700050020 | Οδηγό Σύρμα Στεφανιογραφίας Κυρτό 0,35 Χ 260cm | OΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΤΟ 260cm |  |  |
| 97 | 210435700050036 | Οδηγό Σύρμα Στεφανιογραφίας Κυρτό 0,35 Χ 150cm | OΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΤΟ 150cm |  |  |
| 98 | 210435700050037 | Οδηγό Σύρμα Στεφανιογραφίας Κυρτό 0,35 Χ 180cm | OΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΤΟ 180cm |  |  |
| 99 | 210435700050261 | ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ Elastine | ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 0,014 ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ELASTINE KAI EΠΙΚΑΛΥΨΗ HYDROCOAT. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ. Να είναι διαθέσιμα σε ευθεία και καμπύλη και σε μήκη 190 και 300cm. |  |  |
| 100 | 210435700050165 | Οδηγό Σύρμα Αγγειοπλαστικής μερικής απόφραξης υδρόφιλο, άκρο ευθύ | Οδηγό Σύρμα Αγγειοπλαστικής μερικής απόφραξης υδρόφιλο, άκρο ευθύ. Να διατίθεται σε διάμετρο 0,0014΄΄ και μήκος 180cm αλλά και με δυνατότητα επέκτασης 150cm. Με διπλό πυρήνα nitinol- stainless steel, υδρόφιλη κάλυψη M coat. Να διαθέτει floppy άκρο 10 cm, με δυνατότητα μορφοποίησης. |  |  |
| 101 | 210435700050321 | Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής σκληρό GAIA | ΣΥΡΜΑΤΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ. Να διαθέτουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: -Υδρόφιλα οδηγά σύρματα με 1:1 ροπή μετάδοσης της ροπής σε 3διάστατη ανατομία στεφανιαίων αγγείων. Ο πυρήνας να είναι διαμορφωμένος με την περιέλιξη μικροσυρμάτων χάλυβα υπό τάση. Σύρματα άπω άκρο μικροκώνου. Το άπω τμήμα να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη ενώ το υπόλοιπο να είναι με επικάλυψη σιλικόνης για καλύτερη υποστήριξη. Συρμάτινη ακτινοσκιερή περιέλιξη 15εκ. Διάμετρος άπω άκρου 0,010 και φορτίο 1,7gf, 0,011 και φορτίο 3,5gf, 0,012 και φορτίο 4,5 gf. - Να διακρίνονται για την υψηλή προσπελασιμότητα και οδηγησιμότητα τους και να παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε τμήματα των στεφανιαίων αρτηριών που είναι χρονίως αποφραγμένα. -Σύρματα με πυρήνα σύντηξης δυο υλικών και με υδρόφιλη επικάλυψη. Το άπω τμήμα των συρμάτων να καλύπτεται από πολυμερές κάλυμμα polymer sleeve. -Σύρματα με κεντρικό πυρήνα από ανοξείδωτο χάλυβα μέχρι το άπω άκρο του σύρματος. Το ακτινοσκιερό τμήμα των συρμάτων να εκτείνεται στα 11εκ για καλύτερη σκιαγράφηση του αποφραγμένου τμήματος του αγγείου. -Σύρματα με ενισχυμένο και κωνικό άπω άκρο επενδεδυμένο με υδρόφιλη επικάλυψη. Σε μέγεθος 180εκ και διάμετρο από 0,014 ως και 0,009. Το ακτινοσκιερό τους τμήμα να είναι στα 20εκ. |  |  |
| 102 | 210435700050324 | Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής μη υδρόφιλο. | Τα οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής να διατίθενται είτε με υδρόφιλη επίστρωση είτε με επίστρωση σιλικόνης για μειωμένη αντίσταση και ομαλή μετάβαση στο σημείο της βλάβης. Τα σύρματα να διαθέτουν ακτινοσκιερό δείκτη για άριστη ακτινοορατότητα και άριστη οδηγησιμότητα. Να διατίθενται σε ποικιλία σκληρότητας μαλακά, ημίσκληρα, σκληρά καθώς και ευθέα και τύπου J. Τα μήκη τους να είναι 180, 190 και 300cm. Τα σύρματα να διαθέτουν σήμανση CE. |  |  |
| 103 | 210435700050018 | Θηκάρια Μηριαίας Αρτηρίας 6Fr/11cm | Θηκάρια μηριαίας αρτηρίας Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζει την περιστροφή και την προώθηση του καθετήρα. Να διαθέτουν ενσωματατωμένο παράπλευρο σωληνίσκο 3way. Να διατίθενται με ή χωρίς βελόνα παρακέντησης. Να υπάρχει αντίστοιχο οδηγό σύρμα συμβατό με τη βελόνα παρακέντησης. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 104 | 210435700050044 | Θηκάρια Μηριαίας Αρτηρίας 7Fr/11cm | Θηκάρια μηριαίας αρτηρίας Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζει την περιστροφή και την προώθηση του καθετήρα. Να διαθέτουν ενσωματατωμένο παράπλευρο σωληνίσκο 3way. Να διατίθενται με ή χωρίς βελόνα παρακέντησης. Να υπάρχει αντίστοιχο οδηγό σύρμα συμβατό με τη βελόνα παρακέντησης. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 105 | 210435700050031 | Θηκάρια Μηριαίας Αρτηρίας Ενισχυμένα 6FR/45cm | ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Να διαθέτουν αιμοστατική βαλβίδα και εξωτερικό μεταλλικό σπείρωμα με μεγάλη ευκαμψία ως 180ο. Προς αποφυγή επιπλοκών κατά την επέμβαση ο σχεδιασμός του σύρματος να επιτρέπει να λυγίσει σε οποιοδήποτε σημείο και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, χωρίς συστροφή. Να επιτρέπει τη διαχείριση των ελικοειδών αγγείων επιτυχώς και την ενισχυμένη ορατότητα ακτινοσκοπικά. Να βελτιώνει και να μεγιστοποιεί την άνεση του ασθενούς καθώς θα του επιτρέπει να παραμείνει με το θηκάρι και μετά την επέμβαση χωρίς ενόχληση. |  |  |
| 106 | 210435700050042 | Θηκάρια Κερκιδικής Αρτηρίας 6Fr/7cm | Θηκάρια κερκιδικής αρτηρίας Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζει την περιστροφή και την προώθηση του καθετήρα. Να διαθέτουν ενσωματατωμένο παράπλευρο σωληνίσκο 3way. Να διατίθενται με βελόνα εισαγωγής 21G, οδηγό σύρμα 0,018" με συσκευασία τύπου Holster. Με μήκος καθετήρα 7cm και 11cm. Και διάμετρο από 4fr έως και 7fr. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 107 | 210435700050043 | Θηκάρια Μηριαίας Αρτηρίας Ενισχυμένα 7FR/45 cm | Θηκάρια εισαγωγής μεταλλικά Να διαθέτουν αιμοστατική βαλβίδα και εξωτερικό μεταλλικό σπείρωμα με μεγάλη ευκαμψία ως 180ο. Προς αποφυγή επιπλοκών κατά την επέμβαση ο σχεδιασμός του σύρματος να επιτρέπει να λυγίσει σε οποιοδήποτε σημείο και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, χωρίς συστροφή. Να επιτρέπει τη διαχείριση των ελικοειδών αγγείων επιτυχώς και την ενισχυμένη ορατότητα ακτινοσκοπικά. Να βελτιώνει και να μεγιστοποιεί την άνεση του ασθενούς καθώς θα του επιτρέπει να παραμείνει με το θηκάρι και μετά την επέμβαση χωρίς ενόχληση. |  |  |
| 108 | 210435700500001 | Θηκάρια κερκιδικής αρτηρίας 7FR/10CM | Θηκάρια κερκιδικής αρτηρίας υψηλής αντοχής στο τσάκισμα με ακτινοσκιερή επικάλυψη, διαμέτρου 7F και μήκους 7 ή 10cm. Κωνικός διαστολέας. Οδηγό σύρμα 0,018¨,0,021¨ και 0. |  |  |
| 109 | 210435700050019 | Θηκάρια Κερκιδικής Αρτηρίας 5FR/7CM | Θηκάρια κερκιδικής αρτηρίας Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζει την περιστροφή και την προώθηση του καθετήρα. Να διαθέτουν ενσωματατωμένο παράπλευρο σωληνίσκο 3way. Να διατίθενται με βελόνα εισαγωγής 21G, οδηγό σύρμα 0,018" με συσκευασία τύπου Holster. Με μήκος καθετήρα 7cm και 11cm. Και διάμετρο από 4fr έως και 7fr. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 110 | 210435700050290 | Θηκάρια μηριαίας αρτηρίας 8FR/11cm | Θηκάρια μηριαίας αρτηρίας Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζει την περιστροφή και την προώθηση του καθετήρα. Να διαθέτουν ενσωματατωμένο παράπλευρο σωληνίσκο 3way. Να διατίθενται με ή χωρίς βελόνα παρακέντησης. Να υπάρχει αντίστοιχο οδηγό σύρμα συμβατό με τη βελόνα παρακέντησης. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 111 | 210435700050119 | Σύστημα αφαίρεσης ξένων σωμάτων με 3 Θηλειές SNARE KIT | Καθετήρας αφαίρεσης ξένων σωμάτων τριών προσχηματισμένων βρόγχων από Nitinol και με ενσωματωμένες ίνες από πλατίνα για άριστη ακτινοσκοπική ορατότητα. Να διατίθεται σε διαμέτρους από 6mm έως 45mm και μήκος 120cm (6mm-10mm, 9mm-15mm, 12mm-20mm, 18mm-30mm, 27mm-45mm). Με καθετήρα εισαγωγής 6 – 7Fr. Να διαθέτει κεκαμένο άκρο. |  |  |
| 112 | 210435700050033 | Αρτηριακή Βελόνα 18GX7CM | Βελόνα παρακέντησης 18G, περίπου 7cm, χωρίς πτερύγια, ατραυματική |  |  |
| 113 | 210435700050196 | Αρτηριακή βελόνα 20G X 3,80 CM | Βελόνα παρακέντησης 20G, περίπου 4cm, χωρίς πτερύγια, ατραυματική |  |  |
| 114 | 210435700050215 | Σετ αγγειογραφίας αιμοδυναμικού | Επεμβατικό Πακέτο Αγγειογραφίας αποστειρωμένο και σε συσκευασία μίας χρήσης, μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης. Να περιλαμβάνει: 1 Κάλυμμα τραπεζιού αδιάβροχο, απορροφητικό 150*190 εκ. 2 Πετσέτες χειρός, 2 Μπλούζες XL. Ενισχυμένες, 1 Σύριγγα 20 ml Luer Safe , 1 Σύριγγα 10 ml Luer Safe , 2 Σύριγγες 10 ml Luer Lock, 2 Σύριγγες 20 ml Luer Lock, 1 Νυστέρι Νο 11 με χειρολαβή, 20 Γάζες 12ply, 10*20 εκ., 1 Λαβίδα πλαστική 18 εκ., 1 Μπολ 250 ml, 1 Μπολ 500 ml, 1 Διαφανής ορθογώνιος σάκος κάλυψης συσκευών 100*100 εκ., 1 Διαφανής στρογγυλός σάκος κάλυψης συσκευών 50*100 εκ., 1 Manifold δεξιόστροφο διάφανο, 1 Σύριγγα τύπου Socorex 12 ml. , 1 Συνδετικό υψηλών πιέσεων 150 εκ. τουλάχιστον αρσενικό-θηλυκό 2 Συσκευές ορού 1 Ένα (1) σεντόνι, με 4 οπές για προσπέλαση από κερκιδική αλλά και από μηριαία αρτηρία. Να είναι διαστάσεων 330 Χ 220 cm. Να διαθέτει μια απορροφητική περιοχή 3 στρώσεων, διαστάσεων 110 Χ 330cm και μια αδιαπέραστη, ιδιαιτέρως απορροφητική περιοχή, διαστάσεων 140 Χ 140cm, η οποία καλύπτει το πεδίο των κερκιδικών και μηριαίων σημείων, όπως και την περιοχή γύρω από αυτά. Να διαθέτει 2 ανοίγματα για κερκιδικές αρτηρίες απόστασης 90cm μεταξύ τους, με δυνατότητα θυριδοποίησης, όπως και 2 ανοίγματα μηριαίων αρτηριών και επίσης με δυνατότητα θυριδοποίησης. Απαραίτητα να διαθέτει εκατέρωθεν ειδικό διάφανο πλαστικό για να βοηθά τον ιατρό να χειρίζεται άνετα το ακτινολογικό κρεβάτι. Η περιοχή του σεντονιού που βρίσκεται σε επαφή με το σώμα του ασθενούς να είναι κατασκευασμένο από απαλό υποαλλεργικό υλικό. Να προσφερθεί ΔΕΙΓΜΑ |  |  |
| 115 | 210601500066004 | ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ (TRANSDUSER) ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ | Σετ παρακολούθησης Αιματηρών Πιέσεων BLOOD PRESSURE TRANSDUCER KIT. Να παρέχει σταθερή Κυματομορφή καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι πλήρως συμβατό με τον Εξοπλισμό Ηλεκτροφυσιολογίας που διαθέτει το Νοσοκομείο μας - LAB SYSTEM PRO. |  |  |
| 116 | 210690000010012 | Σετ συσκευής Πλήρωσης Μπαλονιού τύπου Σκανδάλης με σετ αιμοστατικής βαλβίδας | Σετ συσκευής Πλήρωσης Μπαλονιού τύπου Σκανδάλης με σετ αιμοστατικής βαλβίδας |  |  |
| 117 | ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ | Σύστημα αιμοστατικής περίδεσης | Ατρακτοειδές συμπιεστικό από πολυστυρένιο για την εφαρμογή ελεγχόμενης πίεσης στην περιοχή εμφύτευσης του βηματοδότη με εστιακές απολήξεις (UFO) |  |  |
| 118 | ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ |  | Επιδεσμικό σύστημα αιμόστασης-συγκράτησης βηματοδότη από νον γούβεν υλικό πέντε επιπέδων και δίπλα ισχυρά βέλκρο ασφαλείας(premofix pm) |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  | - | - |
| 1 | Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, αμεταχείριστα, πλήρη, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τους όρους των προαναφερθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών. Κατά την παράδοσή τους να φέρουν επί της συσκευασίας που προσφέρονται όλες τις προβλεπόμενες από το πιστοποιητικό (CE) επισημάνσεις. |  |  |  |  |
| 2 | Τα προϊόντα που θα προσκομισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής (χρήσης) ίση ή μεγαλύτερη των 12 μηνών από την παράδοσή τους. |  |  |  |  |
| 3 | Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του, η οποία αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωμένη ποσότητα με νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής, μέσα σε 10 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. |  |  |  |  |
| 4 | Κάθε προμηθευτής να καταθέσει τεχνική προσφορά, με πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού μαζί με πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος (prospectus, φωτογραφίες, συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κλπ). |  |  |  |  |
| 5 | Εφόσον τα υλικά είναι καταχωρηµένα στο Παρατηρητήριο Τιµών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), για κάθε υλικό θα καταγράφεται σε ξεχωριστή στήλη της οικονοµικής προσφοράς, ο κωδικός και η τρέχουσα ισχύουσα τιµή του. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αντιστοιχίας, η σχετική στήλη θα φέρει την ένδειξη «∆.Υ.» ή αντίστοιχο και θα υποβάλλεται ενημερωμένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπου και θα δηλώνεται αυτό σχετικά για τους συγκεκριµένους α/α υλικών. Προσφερόµενες τιµές που υπερβαίνουν τις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της ΕΚΑΠΥ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. |  |  |  |  |
|  | ΔΕΙΓΜΑΤΑ |  |  | - | - |
| 1 | ∆είγµατα υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, στα είδη όπου αναγράφεται η απαίτησή τους στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, προκειµένου αυτά να αξιολογηθούν από την αρµόδια Επιτροπή, µε πρακτική δοκιµασία κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. |  |  |  |  |
| 2 | Ακόµα και αν δεν ορίζεται από τους ειδικούς όρους - ειδικές απαιτήσεις - τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η υποβολή δειγμάτων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισμού, έχει δικαίωµα να αιτείται από τους συµµετέχοντες, επί ποινής απορρίψεως, την προσκόµιση δειγµάτων για την αξιολόγηση των υλικών, την πρακτική δοκιµασία τους και τον έλεγχο της πληρότητας και συµµόρφωσης τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. |  |  |  |  |
| 3 | Η αξία των δειγµάτων που λαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν επιστρέφεται. |  |  |  |  |
| 4 | Τα δείγµατα αποστέλλονται σε σφραγισµένη συσκευασία, η οποία ακολουθεί τον κυρίως φάκελο του διαγωνισµού και φέρει τις ίδιες ενδείξεις µε αυτόν και την ένδειξη «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». |  |  |  |  |
| 5 | Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή υλικά, ο συµµετέχων στο διαγωνισµό προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί της συσκευασίας του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους. |  |  |  |  |