ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΙΔΟΣ: ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ» CPV: 42930000-4 |  |  |
| - Η Φυγόκεντρος να είναι επιτραπέζια με εξωτερικές διαστάσεις 74,6Χ69Χ36,1cm (WXDXH) και να έχει ίχνος περίπου 56,6Χ58,8cm. - Να διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή μεγάλων χωρητικοτήτων, τελευταίας τεχνολογίας, μέγιστης ταχύτητας 5.300RPM (5.590 xG) με οριζόντια κεφαλή και 15.200RPM (25.830xG) με γωνιακή κεφαλή. - Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 4.700RPM/4816 xG, με τέσσερα (4) καλάθια. - Τα καλάθια να διαθέτουν τέσσερα (4) σφραγιζόμενα, πιστοποιημένα βιολογικής ασφάλειας καπάκια με εύκολο σφράγισμα clickseal, κουμπωτά (όχι βιδωτά), με 4 υποδοχείς για 84 σωληνάρια αιμοληψίας 10ml 17mm διαμ.x117mm ύψος. - Να δέχεται μεγάλο αριθμό κεφαλών, οριζόντιων, γωνιακών, μεταλλικών και ανθρακονήματος, υψηλής αντοχής. - Να διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης/αφαίρεσης κεφαλής με το πάτημα ενός απλού κουμπιού και απλής επανατοποθέτησης της κεφαλής γρήγορα, χωρίς δυσκολία ή τη χρήση εργαλείων. - Να είναι Ψυχόμενη με δυνατότητα ψύξης κάδου από -10oC έως 40oC. - Να έχει χωρητικότητα έως 4x1000ml (4 λίτρα) ανάλογα με την επιλεγόμενη κεφαλή. - Να διατίθεται με κινητήρα που δουλεύει χωρίς ψήκτρες (brushless induction). - Να διαθέτει ρύθμιση παραμέτρων φυγοκέντρησης και ψηφιακή ένδειξή τους για : - ταχύτητα φυγοκέντρησης σε RPM και G - χρόνου φυγοκέντρησης έως 10 περίπου ώρες. - Να έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και κουμπί στιγμιαίας φυγοκέντρησης. - Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας. Το καπάκι να ανοίγει και να κλείνει εύκολα και με ένα δάκτυλο σε σημείο που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή, να έχει εργονομικό σχεδιασμό για να το ανοίγει εύκολα ο χειριστής και για να «κουμπώνει» στη φυγόκεντρο χωρίς κίνδυνο τραυματισμού. - Το καπάκι να μην ανοίγει όταν λειτουργεί η συσκευή και η συσκευή να μη λειτουργεί με ανοικτό καπάκι. - Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας σε περίπτωση ανισοζυγισμένων δειγμάτων. - Ο προγραμματισμός της φυγοκέντρου να είναι εύκολος. - Να διαθέτει έξι (6) προγράμματα φυγοκέντρησης στη μνήμη, με άμεση ανάκληση από πλήκτρα. - Να διαθέτει εννέα (9) προγράμματα επιτάχυνσης και εννέα (9) προγράμματα επιβράδυνσης και φρένο. - Να διαθέτει σύστημα αυτόματου κλεισίματος και ανοίγματος του καπακιού με μοτέρ. - Να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση του προμηθευτή από τον κατασκευαστικό οίκο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. - Να διαθέτει σήμα CE/IVD/MD και διαπίστευση εργοστασίου κατά ISO 9000/ ISO 13485/ISO14971, ενώ ο προμηθευτής να είναι διαπιστευμένος με ISO 14001. - Να διαθέτει προηγμένο σύστημα ηλεκτρικής ασφάλειας για το προσωπικό GFCI. Να διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας EN/UL/IEC 61010-1, 61010-2-101, 61010-2-020, 61326-1, 61326-2-6, FCC part 15. - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (γενική) και πέντε (5) ετών για το μοτέρ. |  |  |