ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» τμχ. (1) CPV:33157400-9 |  |  |
| 1. Ο καταψύκτης να είναι τροχήλατος, να διαθέτει φρένο και να είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 2. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 230V/50-60Hz. 3. Η ενεργειακή του κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 15kWh/24H 4. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 600 lt. 5. Η θερμοκρασία του καταψύκτη να είναι ρυθμιζόμενη -20ο C έως -40οC» καθώς σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες του EDQM – European Directorate for the Quality 20η Έκδοση, σελ 175 – Freezing and thawing of plasma, οι αποδεκτές θερμοκρασίες ψύξης και φύλαξης ασκών πλάσματος είναι κάτω των -25οC. 6. Ο θάλαμος να έχει μόνωση από πολυουρεθάνη φιλική προς το περιβάλλον (Non CFC) τουλάχιστον 60 χιλιοστών, εξασφαλίζοντας πλήρη θερμική μόνωση. 7. Το εσωτερικό του να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Να καθαρίζεται εύκολα. 8. Η πόρτα να διαθέτει "μαγνητική" φλάντζα για καλύτερη μόνωση του θαλάμου. 9. Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας. 10. Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα και ερμητικό σύστημα ψύξης 1HP για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 11. Να είναι κατασκευασμένο χωρίς φίλτρα ώστε να μην έχει διακυμάνσεις στη ροή αέρα, λόγο μπλοκαρισμένων φίλτρων. 12. Να διαθέτει οθόνη αφής μέσω της οποίας θα γίνονται οι ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, τους συναγερμούς και άλλες παραμέτρους. 13. Η οθόνη του καταψύκτη να μπορεί να προβάλει γραφήματα με τις μεταβολές θερμοκρασίας. 14. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης. 15. Να διαθέτει ψηφιακά ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. 16. Να διαθέτει καταγραφικό 7ήμερης λειτουργίας με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 17. Να διαθέτει οπτικό και ηχητικό σύστημα συναγερμού που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση: a. ανόδου/πτώσης της θερμοκρασίας b. διακοπής ρεύματος c. που η πόρτα παραμείνει ανοικτή d. χαμηλής μπαταρίας e. βλάβης αισθητήρα 18. Όλοι οι συναγερμοί να διαθέτουν ρυθμιζόμενη από το χρήστη χρονοκαθυστέρηση. 19. Η μπαταρία να έχει αυτονομία 72 ωρών. 20. Να διαθέτει υποδοχές και να μπορεί να δεχτεί μέχρι 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας. 21. Να μπορεί να γίνει εξαγωγή δεδομένων μέσω θύρας USB. 22. Προαιρετικά να μπορεί να συνδεθεί και με κεντρικό συναγερμό. 23. Να μπορεί να δεχτεί σε συνδυασμό ράφια και συρτάρια. 24. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 75 Χ 200 Χ 87 cm περίπου. 25. Να παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για τα υπόλοιπα μέρη του καταψύκτη. 26. Η προσφέρουσα εταιρεία να είναι κατά ISO πιστοποιημένη. 27. Να διαθέτει πιστοποίηση CE. 28. Ο προσφέρων να είναι επίσημος διανομέας των προϊόντων του κατασκευαστικού οίκου του προσφερόμενου καταψύκτη και επιπλέον να διαθέτει ομάδα τεχνικής υποστήριξης με άτομα εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα από τον κατασκευαστικό οίκο στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και συντηρήσεων του παρόντος εξοπλισμού. |  |  |