ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ | - | - |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |
| 1 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 ΩΡΑΣ | - ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 121ο-134οC. - Ο ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΘΕΣΕΙΣ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΕΣΩ SMARTPHONE ή PC. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ISO 11138: 1-3. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 13485 ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. |  |  |
| 2 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 3 ΩΡΩΝ | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥΣ 121ο-134οC ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ. - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3ΩΡΗ ΕΠΩΑΣΗ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ EN ISO 11138-1-3 - ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ FDA. - Ο ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΩΑΣΗΣ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΕΣΩ SMARTPHONE ή PC. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 13485 ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. |  |  |
| 3 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 24ΩΡΟΥ CYCLOSURE | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ Η202 STERRAD ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. - ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (24ΩΡΟΥ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. - ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. - ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. - ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ B.STEAROTHERMOFILUS. - ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ. - ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. |  |  |
| 4 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 30 ΛΕΠΤΩΝ ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ H2O2 | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ Η202. - ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ 30 ΛΕΠΤΑ. - ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. - ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. - ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ B.STEAROTHERMOFILUS ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ. - ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 13485 ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. |  |  |
| 5 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ CLASS 5 | - NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΑΝΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ISO ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. |  |  |
| 6 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ TYPE 5 | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7-10CM. - NA EINAI ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ISO 11140 ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 5. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. - ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΕΛΕΤΗ. - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ LATEX. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ISO ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ.(ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ). |  |  |
| 7 | ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ | - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15883-1:2006 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ HTM 01-01:2016, HTM 01-05:2013 (UK HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM). - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ. - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ). - ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 0,3MG ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1MG. - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ). - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ). | - | - |
| 8 | ΠΑΚΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ. - Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. - Η ΜΕΛΑΝΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. - ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ. |  |  |
| 9 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ, ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. - Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ. - ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΒΔΟ. - ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ STERRAD ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ |  |  |
| 10 | ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S | - ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 58%. - ΚΑΘΕ ΚΑΣΕΤΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η2Ο2. - ΟΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. - Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. - ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ. | - | - |
| 11 | ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ | - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ,ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ3/4 ΙΝΤΣΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ 50 Μ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ, - ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ - ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ. |  |  |
| 12 | ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. - ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ - ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ. - ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. - ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. |  |  |
| 13 | ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΥ | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. |  |  |
| 14 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 75X75cm | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 11607. - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. - ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. - ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ . - ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ - ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ>=57γρ. - ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. - Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). |  |  |
| 15 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 100Χ 100cm | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 11607. - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. - ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. - ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ - ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ>=57γρ. - ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. - Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). | - | - |
| 16 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 120Χ 120cm | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 11607. - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ - ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. - ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ . - ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΦΡΑΓΗ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ - ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ>=57γρ - ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ. - Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗ (ΝΑΙΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). |  |  |
| 17 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON WOVEN 5στρωμάτων τύπου SSMMS ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΣΕΤ 120X 120CM | - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON-WOVEN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 100% ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ SSMMS ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΜΑ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ. - ΤΟ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75gr/m2 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΣΕΤ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ. - ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ . - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 11607. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. - ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ Ή ISO . - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ISO 13485 KAI ISO 14001. |  |  |
| 18 | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ NON WOVEN ΥΠΟΣΤΡΟΜΑ ΔΙΣΚΩΝ INNER LAYER 30Χ60cm | - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ NON WOVEN ΥΛΙΚΟ (ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΠ), ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 80gr/m2 +- 5gr. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 500% ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. - ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 868-2 ΚΑΙ EN ISO 11607-1. - NA KAΤΑΤΕΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ISO 13485. |  |  |
| 19 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100mmΧ 70m | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ TYVEK (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-TYVEK), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. |  |  |
| 20 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150mmΧ 70m | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ TYVEK (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-TYVEK), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ - ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | - | - |
| 21 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250mmΧ 70m | - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ TYVEK (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-TYVEK), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD 100S. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ NA EINAI ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT, ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  |  |
| 22 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 350mmΧ 70m | - ΝΑ ΕIΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ TYVEK (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-TYVEK), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. | - | - |
| 23 | ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑ 200mmΧ 420mm (+-20mm) | - ΝΑ ΕIΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ TYVEK (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-TYVEK), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. |  |  |
| 24 | ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑ 250mmΧ 500mm (+-20mm) | - ΝΑ ΕIΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ TYVEK (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-TYVEK), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ>8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. |  |  |
| 25 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 90mmΧ 260mm | - ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ - ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 1εκ., ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 26 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 130mmΧ 360mm | - ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 27 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mmΧ 350mm | - ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 28 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250mmΧ 400mm | - ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 29 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 300mmΧ 450mm | - ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 2εκ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.. |  |  |
| 30 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100Χ 300ΜΜ | - ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΆ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2.ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 1εκ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 31 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 130X 280mm | - ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ), Η ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ). - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΙΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNE-EN-ISO 11737-2. ΔΙΑΣΤΑΣΗ +/- 1εκ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 32 | ΡΟΛΟ ΥΓ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN 200mmX 100m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ (NON WOVEN) ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 56gr/m2 AΔΙΑΒΡΟΧΟ (23sec EN ISO 868-3) ΜΕ PH 6,5 (ISO 6588-2) ME ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 24μm (EN ISO 868-3) ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΜ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm (ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 170-180ο C) ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ/ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ. 12/40 PET/PP ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 54μm ΕΛΑΦΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 868-5. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ (3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ). - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 33 | ΡΟΛΟ ΥΓ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN 420mmX 100m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ (NON WOVEN) ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ 56gr/m2 AΔΙΑΒΡΟΧΟ (23sec EN ISO 868-3) ΜΕ PH 6,5 (ISO 6588-2) ME ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 24μm (EN ISO 868-3) ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΜ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm (ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 170-180ο C) ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ/ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ. 12/40 PET/PP ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 54μm ΕΛΑΦΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝ 868-5. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ (3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ). - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 34 | ΡΟΛΟ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 200mmX 100m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT - ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |  |  |
| 35 | ΡΟΛΟ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 380X80mm X 100m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |  |  |
| 36 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 70gr/m2, ΠΑΧΟΥΣ >=54μm, 75mm X 200m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΒΑΡΟΥΣ 70gr/m2 ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (25sec EN 868-3) ΜΕ PH 6,5 (ISO 6588-2) ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 20μm (EN 868-3). ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΞΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ <0,05% (EN 868-3). ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ 12/40PET/PP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 54μm ΕΛΑΦΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ) ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ EN 868-5. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 37 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 70gr/m2, ΠΑΧΟΥΣ >=54μm, 125mm X 200m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΒΑΡΟΥΣ 70gr/m2 ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (25sec EN 868-3) ΜΕ PH 6,5 (ISO 6588-2) ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 20μm (EN 868-3). ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΞΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ <0,05% (EN 868-3). ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ 12/40PET/PP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 54μm, ΕΛΑΦΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ) ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ EN 868-5. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 38 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, 70gr/m2, ΠΑΧΟΥΣ >=54μm, 250mm X 200m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΒΑΡΟΥΣ 70gr/m2 ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (25sec EN 868-3) ΜΕ PH 6,5 (ISO 6588-2) ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 20μm (EN 868-3). ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΞΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ <0,05% (EN 868-3). ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ 12/40PET/PP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 54μm, ΕΛΑΦΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ) ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ EN 868-5. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 39 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 70gr/m2, ΠΑΧΟΥΣ >=54μm, 300mm X 200m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΒΑΡΟΥΣ 70gr/m2 ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (25sec EN 868-3) ΜΕ PH 6,5 (ISO 6588-2) ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΡΩΝ 20μm (EN 868-3). ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΞΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΙΟ <0,05% (EN 868-3). ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ 12/40PET/PP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 54μm ΕΛΑΦΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ (ΜΠΛΕ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ) ΜΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ EN 868-5. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6mm ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. |  |  |
| 40 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 100mm X 200m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. |  |  |
| 41 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 150mm X 200m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. |  |  |
| 42 | ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ 200mm X 200m | - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΑΤΜΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ. - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ KRAFT ΧΑΡΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΌ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ /ΠΟΛΥΠΡΟΠΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. - ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΙΝΙΔΙΑ. - Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. |  |  |
| 43 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8Χ12mm ΜΗ ΥΓ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ | - ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. - ΔΙΑΥΓΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΤΜΟΥ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Η ΑΕΡΙΟΥ. - ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΝΕΙ . - ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8MM ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ 12MM ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ. - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PE ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ - ΣΥΜΑΝΣΗ CE |  |  |
| 44 | ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ MST-VS-6/6/6/6+ELD 30KW | - ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ MST-VS-6/6/6/6+ELD 30KW. - ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΑΥΡΟ. - ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΙΩΣΗ. |  |  |
| 45 | ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ COLUSSI | - ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ - ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ - ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΜΗΚΟΥΣ 10,5 ΕΩΣ 10,7ΕΚ. ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 6ΕΚ. |  |  |
| 46 | ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ BELIMED | - ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ - ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ - ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΜΗΚΟΥΣ 5,5 ΕΩΣ 5,6ΕΚ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 3,5ΕΚ. |  |  |
|  | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004). |  |  |  |
| 2 | Για τα είδη με Α/Α 1 και 2, να κατατίθεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το EN ISO 11138: 1-3 |  |  |  |
| 3 | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001/2015. |  |  |  |
| 4 | Για τους κατασκευαστές να κατατίθεται πιστοποιητικό ISO 13485:2016 ή ISO 9001:2015 |  |  |  |
| 5 | Οι οικονομικού φορείς, υποχρεωτικά στις τεχνικές τους προσφορές, να δηλώνουν: - τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος, - την κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, - τον τόπο εγκατάστασής της κατασκευαστικής μονάδας |  |  |  |
| 6 | Στις περιπτώσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όταν δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να επισυνάπτουν: • βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα), • την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων. |  |  |  |
| 7 | Πιστοποιητικά σήμανσης CE από κοινοποιημένο φορέα για τα προσφερόμενα είδη και όπου απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ /14-6-1993 όπως ισχύει σήμερα). |  |  |  |
| 8 | Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (ή του αντιπροσώπου) (DoC-Declaration of Conformity) (Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων). |  |  |  |