ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ  – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ HbA1c, ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΛΕΥΛΚΩΜΑΤΙΝΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
	
	

	1. Ο αναλυτής να είναι μικρός, φορητός (μέχρι 2,5 κιλά), ποσοτικού προσδιορισμού για την  μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c επί τοις % σε δείγμα ολικού αίματος (τριχοειδικό / φλεβικό) και κλάσμα μικρολευκωματίνης, κρεατινίνης σε τυχαίο δείγμα ούρων.
	
	

	2. Να έχει απλή λειτουργία. Το δείγμα και το αντιδραστήριο να μην απαιτούν οποιαδήποτε προεργασία (δηλ. ανακάτεμα, επώαση, διαλυτικό, έλεγχο προ ή μετά την εξέταση κ.α.).
	
	

	3. Να μπορεί να αναβαθμιστεί κατ’ εντολή του  Νοσοκομείου για να προσαρμοστεί στις ανάγκες του τμήματος, με επιπλέον μονάδες (συνολικά μέχρι 3) που ο χειριστής να διαχειρίζεται από μία κοινή οθόνη και βάση ασθενών.
	
	

	4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, αποσπώμενη για ευελιξία προσωπικού, λειτουργικό σύστημα στα ελληνικά και  εκτυπωτή ενσωματωμένο ή εξωτερικό.
	
	

	5. Ο χρόνος εξέτασης να είναι βραχύς, εντός 5’ για την HbA1c και εντός 8’ για την ACR.
	
	

	6. Ο όγκος δείγματος να είναι βραχύς ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επαναλήψεων λόγω εσφαλμένου δείγματος.  

· για την εξέταση της γλυκοζυλιωμένης να είναι μέχρι 1 μL  

· για την εξέταση της ACR 50μL


	
	

	7. Για να αποκλείεται η ακύρωση της εξέτασης και να μην γίνεται άσκοπη κατανάλωση των αντιδραστηρίων αλλά και απασχόληση προσωπικού, το τριχοειδές λήψης δείγματος της HbA1c  να είναι γυάλινο και ηπαρινισμένο.


	
	

	8. Τα αντιδραστήρια  για να παράγουν ταχέως και αξιόπιστα αποτελέσματα να διατηρούνται στο ψυγείο, και όταν ο χειριστής απαιτείται να τα χρησιμοποιήσει να είναι έτοιμα εντός 15’. 
a. Να μπορεί σε περιπτώσεις που απαιτείται, ειδικά για την εξέταση της HbA1c να είναι έτοιμα εντός 5’ από την αποθήκευση στο ψυγείο.

b. Να διατηρούνται για πάνω από 1,5 μήνα σε θερμοκρασία δωματίου, δίχως να επηρεάζεται η απόδοση τους.


	
	

	9. Η μέτρηση της ΗbA1c με σκοπό να είναι αξιόπιστη, 

a. να μην επηρεάζεται από: αιμολυμένα δείγματα, ασταθή αιμοσφαιρίνη (labile), Καρβαμυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
b. Να έχει ελάχιστες παρεμβολές από  διάφορους τύπους (Α2, ΑD, AE, AJ, AS)οι οποίες να κατονομάζονται σαφώς σε εργοστασιακό έντυπο (όχι σε  βεβαιώσεις).
c. O χειριστής από την λήψη δείγματος και την εισαγωγή τριχοειδούς στον αντιδραστήριο να διαθέτει επαρκή χρόνο για να εισάγει το δείγμα στον αναλυτή δίχως να επηρεάζεται η αξιοπιστία, μέχρι και 4’.
d. Η εξέταση να είναι γραμμική σε όλο το εύρος τιμών.
e. Να μην επηρεάζεται από κοινά φάρμακα εναντίον του διαβήτη σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ενδεικτικά από μετφορμίνη σε συγκεντρώσεις ακόμα και 50mg/dl και Ινσουλίνης σε συγκεντρώσεις ακόμα και 400 IU/ml (να αποδεικνύεται σε εργοστασιακά έντυπα, όχι σε βεβαιώσεις).

	
	

	10. Η μέτρηση της ACR με σκοπό να είναι αξιόπιστη: 

a. Για την Κρεατινίνη να χρησιμοποιεί την μέθοδο Benedict Behre  

b. Για την Αλβουμίνη/λευκωματίνη, να χρησιμοποιεί ειδικό αντίσωμα.

c.  Η εξέταση να είναι γραμμική σε όλο το εύρος τιμών.


	
	

	11. Για την αξιολόγηση της κάθε εξέτασης να έχει πραγματοποιηθεί μελέτη άνω των 500 ατόμων ώστε να έχουν παραχθεί ακριβή αποτελέσματα.
	
	

	12. Να μην απαιτεί διαδικασίες βαθμονόμησης.
	
	

	13. Να μπορεί να αποθηκεύει ακόμα και 10.000 αποτελέσματα ασθενών για διατήρηση αρχείου.
	
	

	14. Να μπορεί να εμφανίζει γράφημα της HbA1c ώστε δίχως περαιτέρω εξοπλισμό να παρέχονται διαχρονικά οι μετρήσεις του ασθενούς. 
	
	

	Επιπλέον απαιτούνται τα παρακάτω:
	
	

	1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει οργανωμένο τμήμα υποστήριξης στην Κεντρική Μακεδονία με τεχνικούς εκπαιδευμένους στον προσφερόμενο τύπο αναλυτή
	
	

	2. Σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος, να αντικαθίσταται μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης με άλλον ιδίου τύπου εντός 24 ωρών.
	
	

	3. Η παράδοση των υλικών να γίνεται τμηματικά βάσει των αναγκών του τμήματος στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός 3 ημερών από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος.
	
	

	4. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στον χειρισμό της συσκευής και των αντιδραστηρίων.
	
	

	5. Η ημερομηνία λήξης των αντιδραστηρίων θα είναι πάνω από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους.
	
	

	6. Ο συνοδός εξοπλισμός να παραδοθεί εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
	
	

	7. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην τεχνική τους προσφορά, να περιγράψει το συνοδό εξοπλισμό που θα διαθέσουν με τα «Αντιδραστήρια για Παρακλίνια εξέταση Γλυκοζυλιωμένης και ACR», όπως Printer Paper 5 rolls, DCA Vantage HBA1C Control kit,  DCA Systems Microalbumin/Creatinine Control kit.                  
	
	

	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν:
	
	

	α) βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).
	
	

	β) πιστοποιητικά σήμανσης CE από κοινοποιημένο φορέα για τα προσφερόμενα είδη (ανά REF. NUMBER ή κατηγορία ειδών) ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Οδηγίας 98/79/EK για τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ισχύει σήμερα (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746).
	
	

	γ) πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001/2015 καθώς και ΕΝ ISO 14001/2015 περιβαλλοντικής διαχείρισης.
	
	

	Οι κατασκευαστές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά ISO 13485/2016 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
	
	

	Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
	
	


2

